## 有科室参数
北海市第二人民医院医疗设备采购意向价格及技术参数征询表（拟需征询医疗设备清单）
联系人：北海市第二人医院器械管理科 办公室电话：0779-2022377 邮箱：bheyyqxglk@163.com
序号 | 设备名称 | 设备所需主要参数(含主要参数、一般参数、设备性能、配置清单）可另附页 | 技术参数（接上一页） | 报价单价（万元） | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 联系公司（供应商） | 联系人 | 联系电话 | 产品要求：国外一线品牌或国内一线品牌
2 | 便捷式超声 | 主要技术参数 2.1 用途：满足腹部、 心脏、浅表、血管、神经肌骨、妇产等全身 应用需求，全面拓展麻醉、TEE、 ICU/CCU、介入、术中、 急诊等新兴临床领域 2.2 要求具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求 2.3主机通过CE、FDA及CFDA（国械）认证 2.4物理轨迹球设计，支持用户自定义按键数量≥4 个 ，同一个自定义键支持≥4个功能 2.5支持8个取样框内心肌组织的TDI速度、应变、应变率定量分析工具 2.6 造影成像 2.6.1 用于腹部、浅表和微血管造影、心肌及心腔造影 2.6 .2 支持实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制，具备混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换 2.6 .3 支持微血管造影增强功能； 2.6 .4 支持低机械指数造影 2.6 .5 具有双计时器 2.6 6 支持向后存储≥8分钟电影 2.7 造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI 2.8自动舒张功能评估：自动舒张功能评估, 自动检测左心多普勒和组织多普勒信号，以自动测量心脏舒张功能评估参数E, A, E/A, e', E/e' 2.9容量管理 2.9.1 自动速度时间积分测量：自动放置彩色取样框，PW取样线，取样门，自动跟踪并描记LVOT的PW频谱，并计算VTI、SV、CO、SVV，且可提供趋势图） 2.9.2 自动下腔静脉定量分析（自动跟踪IVC的内径并在实时或者多帧电影状态下计算自主呼吸下的塌陷指数CI，机械通气下的扩张指数DI和IVCV，并支持快速容量状态标注，且可提供趋势图） 2.9.3 自动B线检测, 自动计算B线数量、获取B线面积比、B线间距, 指导液体复苏并防止出现肺水肿 3.一般技术参数 一 设备名称：笔记本式便携彩色多普勒超声系统 二 用途说明： 2.1 用途：满足腹部、 心脏、浅表、血管、神经肌骨、妇产等全身 应用需求，全面拓展麻醉、TEE、 ICU/CCU、介入、术中、 急诊等新兴临床领域 2.2 要求具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求 2.3主机通过CE、FDA及CFDA（国械）认证 三 物理规格及人机交互要求 3.1 高清晰医用专业彩色 LED 显示屏≥15 英寸，自动调节亮度 3.2整机重量≤6KG，整机厚度≤64mm 3.3 接口选择:≥1 个，可扩展到 3 个 3.5物理轨迹球设计，支持用户自定义按键数量≥4 个 ，同一个自定义键支持≥4个功能 3.7 采用Windows 操作系统，流畅使用体验，舒心安全保护 3.8 主机及台车可配置内置电池 四 系统成像技术 4.1 二维灰阶模式 4.2 组织谐波和PIHI技术 4.3 支持TSI技术：常规/肌肉/液性/脂肪 4.4 支持SCI技术，可显示9条线，≥3级可调，支持线阵和凸阵探头 4.5 支持FCI技术 4.6 斑点噪声抑制成像：支持二维、造影、实时四维模式等 4.7 M型模式 4.8 彩色M型模式 4.9 FreeXrosM模式(≥3条取样线，360度自由旋转) 4.10彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 4.11频谱多普勒成像，连续多普勒成像 4.12高分辨率血流成像：将彩色方向信息叠加在灰阶状态的血流动力学信息上，提供更高分辨率和灵敏度的血流图像 4.13取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 4.14支持速度、速度方差、能量、方向能量显示等 4.15组织多普勒成像,包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式 4.16支持8个取样框内心肌组织的TDI速度、应变、应变率定量分析工具 4.17扩展成像（要求凸阵、线阵、腔内探头均可用） 4.18穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持校正角度 4.19宽景成像技术（要求支持二维及彩色模式，并有速度提示） 4.20宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头 4.21一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像 4.22二维/彩色取样框角度独立偏转技术 4.23智能血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化，节省人工调节时间，提升扫查效率 五 高级成像功能 5.1 心血管成像 5.1.1支持组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时支持彩色解剖 M型和曲线解剖M型 5.1.2 具有追踪向量图和参数曲线图数据包括速度、位移、应变及应变率，提供ASE17 评分 5.1.3 自动射血分数测量：自动识别左室内膜并计算射血分数，提供心功能指数分析 5.1.4支持心室容积随时间变化的容积变化曲线 5.1.5支持频谱自动测量 5.1.6 心脏模式下，根据指南显示心脏正常参考值，并根据患者情况提示是否异常 六 测量分析和报告 6.1 全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科、矫形外科 6.2 血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线 6.3 心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记。自动计算EF、SV、HR、MeanPG、BSA等相关参数 6.4 自动工作流协议，非预设条件,可根据用户操作习惯进行自定义调整，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间 七 电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统 7.1 电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D电影回放 7.2 原始数据处理，可对回放图像进行≥34种参数调节 7.3 固态硬盘≥240GB 八 系统技术参数及要求 8.1 二维灰阶模式： 8.1.1 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 8.1.2 最大显示深度:≥33cm 8.1.3 物理滑动TGC: ≥8段，LGC: ≥4段 8.1.4 动态范围≥230db，步进≤5，可视可调 8.1.5 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 8.1.6 凸阵探头，全视野，15cm 深度时，在最高线密度下，帧速率≥30帧/秒 8.1.7 相控阵探头，80 度角，15cm 深度时，在最高线密度下，帧速率≥50 帧/秒 8.1.8 体位标记：≥120种，可以自定义注释 8.2 彩色多普勒成像 8.2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 8.2.2 取样框偏转: ≥±30度(线阵探头) 8.2.3 支持一键B/C 同宽 8.2.4 频谱多普勒模式 8.2.5 取样角度≤60°脉冲多普勒最大速度: ≥8.60m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s） 8.2.6 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 8.2.7 取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头 8.2.8 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) 九 连通性要求 9.1 支持网络连接：支持图像无线传输到监护中央工作站 9.2 可下载手机移动终端APP，将机器超声图像通过无线网络直接发送到手机等智能移动终端平台 9.3 可下载手机移动终端APP，进行远程病人信息管理等，支持苹果和安卓系统 9.4 支持DICOM 9.5 包含下列接口： S---视频、VGA视频接口、HDMI 9.6 支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换 9.7 台车支持升降，扩展USB，机器防盗锁控制 十 探头规格要求： 10.1支持凸阵、线阵、相控阵、心脏经食道，可提供注册证 十一 外设和附件及备件，售后及技术服务等要求 11.1 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证 10 年以上的供应期 11.2 专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具 11.3 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收 | 4.9 FreeXrosM模式(≥3条取样线，360度自由旋转) 4.10彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 4.11频谱多普勒成像，连续多普勒成像 4.12高分辨率血流成像：将彩色方向信息叠加在灰阶状态的血流动力学信息上，提供更高分辨率和灵敏度的血流图像 4.13取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 4.14支持速度、速度方差、能量、方向能量显示等 4.15组织多普勒成像,包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式 4.16支持8个取样框内心肌组织的TDI速度、应变、应变率定量分析工具 4.17扩展成像（要求凸阵、线阵、腔内探头均可用） 4.18穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持校正角度 4.19宽景成像技术（要求支持二维及彩色模式，并有速度提示） 4.20宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头 4.21一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像 4.22二维/彩色取样框角度独立偏转技术 4.23智能血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化，节省人工调节时间，提升扫查效率 五 高级成像功能 5.1 心血管成像 5.1.1支持组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时支持彩色解剖 M型和曲线解剖M型 5.1.2 具有追踪向量图和参数曲线图数据包括速度、位移、应变及应变率，提供ASE17 评分 5.1.3 自动射血分数测量：自动识别左室内膜并计算射血分数，提供心功能指数分析 5.1.4支持心室容积随时间变化的容积变化曲线 5.1.5支持频谱自动测量 5.1.6 心脏模式下，根据指南显示心脏正常参考值，并根据患者情况提示是否异常 六 测量分析和报告 6.1 全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科、矫形外科 6.2 血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线 | 6.3 心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记。自动计算EF、SV、HR、MeanPG、BSA等相关参数 6.4 自动工作流协议，非预设条件,可根据用户操作习惯进行自定义调整，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间 七 电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统 7.1 电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D电影回放 7.2 原始数据处理，可对回放图像进行≥34种参数调节 7.3 固态硬盘≥240GB 八 系统技术参数及要求 8.1 二维灰阶模式： 8.1.1 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 8.1.2 最大显示深度:≥33cm 8.1.3 物理滑动TGC: ≥8段，LGC: ≥4段 8.1.4 动态范围≥230db，步进≤5，可视可调 8.1.5 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 8.1.6 凸阵探头，全视野，15cm 深度时，在最高线密度下，帧速率≥30帧/秒 8.1.7 相控阵探头，80 度角，15cm 深度时，在最高线密度下，帧速率≥50 帧/秒 8.1.8 体位标记：≥120种，可以自定义注释 8.2 彩色多普勒成像 8.2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 8.2.2 取样框偏转: ≥±30度(线阵探头) 8.2.3 支持一键B/C 同宽 8.2.4 频谱多普勒模式 8.2.5 取样角度≤60°脉冲多普勒最大速度: ≥8.60m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s） 8.2.6 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 8.2.7 取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头 8.2.8 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) |  |  | 九 连通性要求 9.1 支持网络连接：支持图像无线传输到监护中央工作站 9.2 可下载手机移动终端APP，将机器超声图像通过无线网络直接发送到手机等智能移动终端平台 9.3 可下载手机移动终端APP，进行远程病人信息管理等，支持苹果和安卓系统 9.4 支持DICOM 9.5 包含下列接口： S---视频、VGA视频接口、HDMI 9.6 支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换 9.7 台车支持升降，扩展USB，机器防盗锁控制 十 探头规格要求： 10.1支持凸阵、线阵、相控阵、心脏经食道，可提供注册证 十一 外设和附件及备件，售后及技术服务等要求 11.1 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证 10 年以上的供应期 11.2 专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具 11.3 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收
3 | 宫腔镜（一体镜） | 主要技术参数:宫腔镜（一体镜） 2.1用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等 2.2具有5Fr/7Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作。 2.3可配备多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等。 2.4镜鞘一体，含无创末端，与内窥镜联体设计，镜体更细，进出水更通畅。 2.5器械插入口为喇叭形，方便器械进入。 2.6 密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道。可顺利通过输卵管疏通导丝等术中耗材，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔。 2.7进出水口可根据手术需求360°旋转，防止水路管缠绕。方便医生操作。避免宫颈口损伤。 2.8进出水通量为国标2倍以上，5Fr款在100mmHg压力下，水流量为290mmL/分钟，在120mmHg压力下，水流量为325mmL/分钟；7Fr款在100mmHg压力下，水流量为388mmL/分钟，在120mmHg压力下，水流量为440mmL/分钟。 2.9 超广角镜头，视场角90°；景深3mm-100mm；视向角30°。 2.10 镜面具有防反光设置。管鞘内有安全保障的绝缘层。 2.11插入部工作长度200mm，插入部最大宽度4.9mm / 5.4mm，免扩宫。 2.12所有设备可与各种知名品牌相匹配且需与医院现有设备配套使用。 | 4.配置清单 （1）主机：宫腔镜（一体镜）2支4.9mm/5.4mm、30° （2）剪刀5Fr/7Fr 2把 （3）异物钳5Fr/7Fr 2把 （4）活物钳5Fr/7Fr 2把 （5）专用内窥镜器械消毒盒512*154*50 2把 （6）医学影像工作站1套
4 | 高清图文工作站 | 高清图文工作站（与宫腔镜配套使用） 3.1 CPU：i5-10500(3.1G六核，睿频4.5G) 3.2 内存：8G DDR4 3.3 硬盘：256G固态硬盘+2TB(SATA 7200RPM)机械硬盘 3.4 显卡：集成 3.5 声卡：集成 3.6 网卡：集成 3.7 光驱：DVD刻录 3.8 键鼠：标准键盘，光电鼠标 3.9显示器： 23寸IPS液晶 （1920×1080） 3.10采集卡：1080P全高清视频采集卡 3.11打印机：A4彩色喷墨打印机 3.12 其它：COM脚踏开关、USB加密狗、HDMI视频线或HDMI转DVI视频线
5 | 根管预备杌 | 一、主要参数 1.1 内置10个可供医生自行设置的程序； 1.2 在0.5 – 4.0N·cm 范围内可设置有12个微调扭矩值； 1.3 动态扭矩实时监控，OLED操作屏幕上能够实时显示工作时的扭矩值大小； 1.4 遇阻回旋功能，防止断针。当工作时扭力达到预设的扭力值，马达自动反转，当工作扭力降到预设扭力值70%以下继续正转工作； 1.5 转速可以调节区间120 rpm—650rpm，参数适配市面上大部分锉； 1.6 工作模式包含：正反转模式，往复旋转模式； 1.7 自动校准功能，可以校准弯机头的转速扭矩参数； *1.8 适用于往复旋转和360度旋转的镍钛根管预备器械系统，内置250/30 : 210/30 : 180/30 : 150/30 : 30/150五组往复旋转角度数据，并且参数可调整适用于Pilot、Waveone、Mtwo、Protaper等系统； 1.9 可重新设定设备出厂时内部存储的数据； 1.10 可设置左右手切换 1.11 内置充电电池，锂电池800mAh，DC3.7V。额定频率50/60赫兹，功率0.4AMax。充电口为type-C快充口，充满时间为2.5小时； 1.12 无线根管马达，按键启动关闭，操作简便； *1.13 一体化高精度1:1弯机头，机头可360°旋转；弯机头尺寸小巧，半径4.0mm，高度9.85mm，机脖直径5.5mm； 1.14 弯机头消毒灭菌简便，机头注油保养； *1.15 整机、弯机头两年质保； *1.16 工作音量<52分贝，噪音小; *1.17 电机减速箱一体封装，传动效率高，同比减少25%能耗; 1.18 人体工程学设计，重心贴近虎口，握持更稳，久握不累； 1.19 环境条件：5℃~40℃，相对湿度<80%,0℃，海拔高度<3000m。
6 | 简易麻醉机 | 1.用途描述 用于临床麻醉所必需，特别是全身麻醉中的辅助通气。 2.主要技术参数 2.1标配氧气单气源，可选氧气、空气/笑气双气源，可选氧气、笑气、空气三气源 2.2快速充氧范围25-75 l/min 2.3双管机械流量计 2.4具备机械的氧笑联动装置，不受停电影响，保证氧气浓度不低于25%。 2.5二氧化碳吸收罐，容积1450ml 2.6内置双流量传感器，高精度压差式流量传感器，分别在吸入端，呼出端 2.7低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障 2.8标配回路加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激 2.9回路标配积水杯，解决回路积水问题 2.10提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制，可选配压力控制模式、SIMV-VC、SIMV-PC 2.11潮气量设置范围：40ml-1500ml 2.12吸气压力设置范围：5-60 cmH2O 2.13呼吸频率：4-100 次/分钟 2.14吸呼比：4:1-1:8 2.15压力限制范围：10-100 cmH2O 2.16潮气量监测范围：0到1500ml 2.17分钟通气量监测范围：0L/min 到100L/min 3.一般技术参数 3.1后备锂电池，电池使用时间：90分钟 3.2机架：带大工作台侧栏杆推车，两个抽屉 3.3适合内窥镜手术模式：可具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。 3.4回路整体可徒手拆卸，一体化回路 3.5回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染 3.6气动电控或电动电控呼吸机，全中文操作和显示 3.7上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全 3.8具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示 3.9不小于6英寸彩色显示屏，可同屏显示2通道波形
7 | 困难气道处理车 | 1.用途描述 集成各种困难插管工具，在遇到困难气道的紧急及非紧急情况时，能够快速地将多种气道工具一次性准备到位，同时便于气道设备的保管与保养。 2.主要技术参数 2.1 存储柜可放置4条内窥镜，放置内镜时需将显示器取下 2.2 存储柜中装有对柜内消毒的可定时的紫外线灯 2.3 内镜柜柜门采用液压静音铰链，柜门关闭后不会自动开启 2.4 为方便运输脚踏式垃圾桶可拆卸 2.5 打开方式为脚踏+手动或者脚踏：脚踏+手动可使垃圾桶长时间处于打开状态，脚踏为短暂打开 2.6 呼叫按钮可自锁，可充电且呼叫音频效果与ABS急救箱一致 2.7 4L氧气瓶支架 2.8 显示器支架配有限位卡扣高低可调；仰角俯角可调节，包装中配有阻尼调节工具：L型内六角扳手M5；360°横竖屏自由切换 3.一般技术参数 3.1 整体尺寸：600*600*1180mm 3.2 每个抽屉内设有3横3竖6个格条，可拆卸可根据需要进行组装 3.3 第一个抽屉内装有USB接口可对设备进行充电 3.4 每个抽屉关闭时均带有自吸效果 3.5 隐藏式工作台可辅助放置物品，关闭时带有自吸效果。 3.6 使用记录板吸附在内镜柜上，用于记录台车使用情况，记录纸为可换装A4大小纸张 3.7 台车背面电源绕线支架
8 | 血液回收机 | 1.用途描述 血液回收机利用现代高科技手段把创伤或手术室中流失的血收集起来，经处理再回输给病人本身，用自己的血救自己，既缓解了血液短缺状况，又避免了异体输血传染肝炎、梅毒、艾滋病等危险。在临床上解决了血液制品短缺的实际问题，同时最大限度避免了异体输血带来的传染病，免疫和过敏反应以及非感染性并发症等高风险。 2.主要技术参数 2.1可用离心杯分离血红胞，起始失血量达到30ml即可开始工作，对儿科手术尤为适用。 2.2多种离心杯型号可选，具备四种及四种以上离心杯。 2.3储血罐容量达到4L 2.4储血罐滤网孔径：40微米。 2.5具备血球压积（HCT）探头，可实时监测并显示红细胞压积值。 2.6具备多点CCD（buffy-coat）探头，具备清洗质量、管道被卡、离心杯、气泡、漏血和废液袋监测报警功能 2.7自动泵管安装 2.8全电脑控制洗涤，USB接口可导出数据，内置打印机。 3.一般技术参数 3.1全中文操作系统，彩色触摸液晶屏 3.2离心泵转速：1500－5600rpm 3.3蠕动泵转速：10－1000ml/min 3.4红细胞回收血球压积≥55% 3.5红细胞回收率≥98% 3.6肝素洗净率≥98% 3.7血液回收处理时间：标准：2－5min，紧急状态下≤20s 3.8具备自动、半自动、手动和紧急清洗模式。 3.9具备血液成分分离功能。
9 | 空气波压力治疗系统 | 主要技术参数 1) 手提式外观设计； 2) 可以同时连接2个4腔气囊； 3) 6种专业的气压治疗模式可选; 4) ▲设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换； 5) 治疗时间1min-99min连续可调，满足临床上的治疗需求； 6) 特制叠加式双层结构气囊; 7) ▲具备实时压力监测功能; 8) 充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护; 9) 若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护； 10)气囊已经通过中国药监局（NMPA）认证，可独立采购。 3.一般技术参数 1、5.7英寸LCD液晶触摸显示屏，参数显示直观； 2、实时压力监测； 3、移动方便，小巧便携； 4.配置清单 （1）主机：1套
10 | 尿动力学分析仪 | 主要技术参数 1、使用环境条件 ①、环境温度：10℃-40℃； ②、相对湿度：30%-75%； ③、大气压力：700hPa～1060hPa； ④、工作场地无强磁场干扰； ⑤、供电系统无强的高频干扰； ⑥、供电电源：～220V±22V、50Hz±1Hz。 2、全中文操作界面，测量参数符合ICS标准。 3、灌注模式分推注与旋转蠕压两种模式。 4、无极变速推注技术，真正实现恒流灌注，彻底解决尿道压测量中的灌注泵干扰问题，提高检测精度。 5、尿流率： 排尿量测定范围: 0mL～1000mL，误差≤2％； 排尿时间测定范围: 0s～240s，误差≤5％； 尿流率测定范围: 0～50mL/s，误差≤5％； 压力测定范围: -2.45kPa～+19.6kPa(-25cmH2o～+200cmH2o),误差≤5％。 6、牵引机： 牵引速度：分为 0.5mm/s、1.0mm/s、2.0mm/s、4.0mm/s四档，误差≤5%； 牵引长度：≥280mm。 7、灌注泵： 灌注率设定范围，分为两档： 2mL/min～10mL/min (以1mL/min的速率递增)； 10mL/min～80mL/min (以5mL/min的速率递增)； 灌注率误差：0～50mL/min时：误差≤4％；55mL/min～80mL/min时：误差≤5％。 *8、推注泵： 推注率设定范围：2mL/min～5mL/min (以1mL/min的速率递增)；误差≤4％。 *9、EMG单元（提供注册证）： 测量信号幅度范围: 20µV～1000µV； 频率范围：通频带不窄于20Hz～500Hz(-3dB),不包括限波波段； 共模抑制比（CMRR）：≥100dB； 差模输入阻抗: ≥5MΩ； 10、检测项目：尿流率测定；充盈期膀胱功能测定；同步测定；尿道功能测定；压力/流率分析；膀胱顺应性分析；漏尿点分析。 11、展示曲线：腹压曲线；尿流率曲线；排尿量曲线；膀胱压力曲线；膀胱逼尿肌压力曲线；尿道压力曲线；尿道闭合压力曲线；肌电图。 3.一般技术参数 *1、尿道测压导管与主机同一品牌(9F、6F)，提供单独的注册证。 *2、直肠测压导管与主机同一品牌，提供单独的注册证。 3、在检查病人时，可同时出病历报告。 4、无线蓝牙控制。 *5、中国医院使用数量超过300家。 *6、满足YY0505-2012医用电气设备第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容 要求和实验。 4.配置清单 （1）主机：1台 | 3.一般技术参数 *1、尿道测压导管与主机同一品牌(9F、6F)，提供单独的注册证。 *2、直肠测压导管与主机同一品牌，提供单独的注册证。 3、在检查病人时，可同时出病历报告。 4、无线蓝牙控制。 *5、中国医院使用数量超过300家。 *6、满足YY0505-2012医用电气设备第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容 要求和实验。 4.配置清单 （1）主机：1台
11 | 电子膀胱肾盂镜 | 主要技术参数 1、视野角：120度； 2、视野方向： 0度（向前）； 3、景深：3-50 mm； 4、先端部外径：8.1Fr； 5、软性部外径：16.5Fr； 6、工作长度：380 mm； 7、器械管道：6.6 Fr（2.2 mm） 8、弯曲角度：向上220度；向下130度； 9、总长度：660 mm； 10、插入部具有不同节段的软管硬度，降低患者的不适感； 11、符合人体工程学设计的镜子操作部有四个遥控按钮，可预设15种功能 12、激光兼容性：LD/YAG； ▲13、兼容窄带成像观察，可诊断早期恶性病变； ▲14、先端子弹头设计。 3.一般技术参数 1、采用第二个弯曲部，轻轻按压患者膀胱壁即可作出二次弯曲，提高了插入性、操作性，同时降低患者痛苦； 2、支持激光光纤，器械通道可以达成多种手术，能够大大降低术者负担。 3、支持HDTV高清解析度，并配备了NBI窄带光成像技术，让早期及微小的病变无处遁形。 4.配置清单 （1）电子膀胱肾孟镜：1台
12 | 纤维输尿管肾镜 | 主要技术参数 8/9.8Fr输尿管肾镜： 1) 镜视野度数:12°； 2) 工作直径≤8/9.8Fr.； 3) 工作长度： 430mm ； 4) 工作通道≥5Fr. ； 5) 两边进出水口同镜身成90°； 6) 两边进出水阀中心相距≤35mm； 6/7.5Fr输尿管肾镜： 1) 镜视野度数:5度； 2) 工作直径≤6/7.5Fr ； 3) 工作长度： 430mm ； 4) 工作通道≥4Fr. ； 5) 两边进出水口同镜身成90°； 6) 两边进出水阀中心相距≤35mm； 3.一般技术参数 8/9.8Fr输尿管肾镜： 1) 进出水阀必须可拆卸塑料水阀； 2) 尾端器械通道有内置密封圈机构； 3) 一体镜，镜子与镜桥一体化； 4) 可134℃高温高压消毒。 6/7.5Fr输尿管肾镜： 1) 进出水阀必须可拆卸塑料水阀； 2) 尾端器械通道有内置密封圈机构； 3) 一体镜，镜子与镜桥一体化； 4) 可134℃高温高压消毒； 4.配置清单 （1）8/9.8Fr输尿管肾镜：1台 （2）6/7.5Fr输尿管肾镜:1台
13 | 肾镜 | 主要技术参数 1、经皮肾镜12度，工作长度224mm，工作通道3.5mm，包含冲洗适配器； 2、外镜鞘：外镜鞘24.3Fr，工作长度150mm； 3、内鞘：内镜鞘20.8Fr，长度204mm，圆形远端直头，带有巡回冲洗连接器和自动锁定系统； 4、具备防水减压装置； 5、配备闭孔器； 3.一般技术参数 1、内部结构为柱状光学透镜组，外部镜管为合金管道。 2、图像清晰透亮 3、镜体不可以弯曲。 4.配置清单 （1）肾镜：1台
14 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 主要技术参数 1.1彩色多普勒超声诊断系统主机： 1.1.1★≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器，逐行扫描，无闪烁,显示器可独立于主机进行角度调节 1.1.2主机机身一体化内置探头接口≥2个 1.1.3主机一体化探头放置槽≥2个 1.1.4数字多波束合成器 1.1.5具备中文操作界面及菜单，可选多种语言 1.1.6背光键盘，背光可开关，亮度0%－100%可调节 ，适合不同环境使用 1.1.7二维灰阶成像单元 1.1.8谐波成像单元，可用于所有探头 1.1.9M型成像单元 1.1.10★实时解剖M型成像单元，≥3条取样线，360°任意角度和位置调节取样线，腹部探头及相控阵探头均可实现 1.1.11彩色多普勒血流成像单元 1.1.12能量多普勒成像单元 1.1.13方向能量多普勒成像单元 1.1.14PW脉冲多普勒成像单元 1.1.15实时宽景成像单元，要求腹部、高频、阴道探头均可支持 1.1.16可选配弹性成像 1.1.17空间向量血流成像，能明显提高细微血流灌注显像，减少外溢，2级可调，与普通彩色多普勒成像一键切换 1.1.18 B-FLOW 灰阶血流成像 1.1.19空间复合成像 1.1.20斑点噪声抑制技术，支持所有探头 1.1.21线阵探头具有梯形扩展成像功能 1.1.22线阵探头二维视野角度独立偏转 1.1.23实时双幅对比成像 1.1.24一键自动优化，包括二维、彩色血流及频谱多普勒 1.1.25放大功能，超声图像具有三种放大模式（一键满屏放大、画中画放大、全景放大），支持前端放大和后端放大，最大放大倍数≥20倍 1.1.26常规测量及全科测量软件包，对应分析报告 1.1.27体位图 1.1.28声功率输出：B/M、彩色频谱多普勒独立可视可调 1.1.29 心内膜自动描计 1.1.30 穿刺针增强 1.2测量、分析及报告： 1.2.1一般测量： 1.2.2★ 具有彩色血流剖面血流测速功能，能测量血管腔内所有位置的血流速度、血流量、并有直方图显示血流概率分布 1.2.3多普勒血流测量与分析：频谱自动包络（支持实时、冻结测量）、半自动包络、手动两点法、手动描迹法 1.2.4泌尿测量包 1.3图像存储、电影回放及病案管理单元 1.3.1所有模式下可用：支持手动自动回放，支持4D电影回放 1.3.2支持实时单帧存储 1.3.3内置硬盘≥300G 1.3.4同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储和回放动态及静态图像（均为一键操作），将其显示在屏幕上，并可一键调阅、删除图像； 1.3.5电影回放：支持向后存储和向前存储，时间长度可从200帧到2000帧自由任意设值 1.3.6★电影存储：可向后存储≥60分钟 1.3.7原始数据处理，可对回放图像进行参数调节 1.3.8内置一体化超声工作站，综合病案管理系统：包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 1.3.9静态图像、动态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件技能在普通电脑上直接观看 1.4连通性要求： 1.4.1支持网络连接 1.4.2支持超声影像WIFI无线实时传输（可与IPhone手机、IPad平板电脑进行超声影像的无线传输，实时地观察到超声仪器设备上的诊断图像，与操作医生同步诊断，并可独立冻结图像及回放电影，不影响操作医生进 行下一个病人的检查。存储在手持设备上的原始超声影像，可以进行旋转、放大等图像处理。） 1.4.3视频图像输出区域设置：可设置只输出超声图像区域，也可自定义其他区域 1.5★具备系统激活显示界面功能，实时显示功能激活状态、激活日期及使用天数，对可选购的功能，在此界面直接可对其激活操作 1.6备份/恢复功能 1.6.1检查类型参数备份：可以将系统中所有检查类型参数、名称及新建的检查类型导出备份到指定位置，需要恢复时，导入备份文件即可恢复 1.6.2测量包备份：可以将系统中所有测量软件包导出备份到指定位置，需要恢复时，导入备份文件即可恢复。 1.7外设和附件： 1.7.1★主机内置锂电池独立供电，为方便维护，电池需为独立体，可从仪器外部快速安装拆卸更换 1.7.2支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及视频打印机 1.7.3支持脚踏开关 1.7.4主机内置接口：视频输出接口、音频输入、音频输出、VGA接口、HDMI接口、S端子视频输出接口、USB接口等。 3.一般技术参数 2.1探头规格： 2.1.1可选探头：凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、双平面探头、容积探头等 2.1.2探头具有自动冻结功能，启动冻结时间≥3种可选 2.1.2阵元：腹部探头及线阵探头最大有效阵元数≥256阵元 2.1.3 频率：所有探头均为宽频变频探头，频率带宽2.0-12.0MHz（与探头种类有关），二维频率≥6种变频 2.1.4 ★腹部探头：超声频率1- 5.0 MHz,(5.0\4.2\3.3\2.5\1.0)最大角度≥95°，最大帧频≥1000帧 2.1.5 线阵探头：超声频率5.0-15.0 MHz(5.0\6.6\7.5\10\15)阵列宽50mm 2.1.6 ★双凸双平面探头：中心频率7.5MHz，拓展前最大显示角度≥200° 2.1.7 具备穿刺引导功能 2.1.8支持双幅实时显示 2.1.9 ★可选配同品牌无线探头 2.2二维灰阶主要参数： 2.2.1预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节，以中文直观显示 2.2.2动态范围≥180，步进≤4dB可视可调 2.2.3灰阶图谱≥23种 2.2.4 TGC分段调节≥8段 2.2.5画中画放大功能 2.2.6图像旋转：0°，90°，180°，270°旋转 2.3彩色多普勒主要参数： 2.3.1显示方式：速度、速度方差、能量、方向能量等 2.3.2彩色放大功能：彩色模式下对图像放大，可放大最大8倍 2.3.3彩色基线≥17档可调 2.3.4壁滤波≥50级可调 2.3.5C采样容积：1－120调节 2.3.6彩色增强功能：≥3级可调 2.4频谱多普勒主要参数： 2.4.1显示方式：脉冲多普勒、连续多普勒、高脉冲重复频率 2.4.2显示和控制：反转显示（上下、左右），零移位（基线移动） 2.4.3二维/彩色多普勒/频谱多普勒成像三同步显示 2.4.4最大测量速度：PWD：正或反向血流速度≥8.2m/s；CWD：正或反向血流速度≥14m/s 2.4.5最小测量速度，非噪声信号：≤0.5mm/s 2.4.6★ 多普勒取样容积宽度：0.5-40mm（提供证明图片） 2.4.7基线: ≥30级可调 2.4.8平滑: ≥3级可调 2.4.9声功率：0－100%可视可调 4.配置清单 （1）便携式全数字彩色多普勒超声诊断系统1台 （2）配置探头3只：腹部探头、浅表探头、双凸双平面探头各1只 （3）专用台车 1台 （4）内置锂电池 1块 （5）探头穿刺架 2个 | 1.2.1一般测量： 1.2.2★ 具有彩色血流剖面血流测速功能，能测量血管腔内所有位置的血流速度、血流量、并有直方图显示血流概率分布 1.2.3多普勒血流测量与分析：频谱自动包络（支持实时、冻结测量）、半自动包络、手动两点法、手动描迹法 1.2.4泌尿测量包 1.3图像存储、电影回放及病案管理单元 1.3.1所有模式下可用：支持手动自动回放，支持4D电影回放 1.3.2支持实时单帧存储 1.3.3内置硬盘≥300G 1.3.4同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储和回放动态及静态图像（均为一键操作），将其显示在屏幕上，并可一键调阅、删除图像； 1.3.5电影回放：支持向后存储和向前存储，时间长度可从200帧到2000帧自由任意设值 1.3.6★电影存储：可向后存储≥60分钟 1.3.7原始数据处理，可对回放图像进行参数调节 1.3.8内置一体化超声工作站，综合病案管理系统：包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 1.3.9静态图像、动态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件技能在普通电脑上直接观看 1.4连通性要求： 1.4.1支持网络连接 1.4.2支持超声影像WIFI无线实时传输（可与IPhone手机、IPad平板电脑进行超声影像的无线传输，实时地观察到超声仪器设备上的诊断图像，与操作医生同步诊断，并可独立冻结图像及回放电影，不影响操作医生进 行下一个病人的检查。存储在手持设备上的原始超声影像，可以进行旋转、放大等图像处理。） 1.4.3视频图像输出区域设置：可设置只输出超声图像区域，也可自定义其他区域。 1.5★具备系统激活显示界面功能，实时显示功能激活状态、激活日期及使用天数，对可选购的功能，在此界面直接可对其激活操作 | 1.6备份/恢复功能 1.6.1检查类型参数备份：可以将系统中所有检查类型参数、名称及新建的检查类型导出备份到指定位置，需要恢复时，导入备份文件即可恢复 1.6.2测量包备份：可以将系统中所有测量软件包导出备份到指定位置，需要恢复时，导入备份文件即可恢复。 1.7外设和附件： 1.7.1★主机内置锂电池独立供电，为方便维护，电池需为独立体，可从仪器外部快速安装拆卸更换 1.7.2支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及视频打印机 1.7.3支持脚踏开关 1.7.4主机内置接口：视频输出接口、音频输入、音频输出、VGA接口、HDMI接口、S端子视频输出接口、USB接口等。 3.一般技术参数 2.1探头规格： 2.1.1可选探头：凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、双平面探头、容积探头等 2.1.2探头具有自动冻结功能，启动冻结时间≥3种可选 2.1.2阵元：腹部探头及线阵探头最大有效阵元数≥256阵元 2.1.3 频率：所有探头均为宽频变频探头，频率带宽2.0-12.0MHz（与探头种类有关），二维频率≥6种变频。 2.1.4 ★腹部探头：超声频率1- 5.0 MHz,(5.0\4.2\3.3\2.5\1.0)最大角度≥95°，最大帧频≥1000帧 2.1.5 线阵探头：超声频率5.0-15.0 MHz(5.0\6.6\7.5\10\15)阵列宽50mm 2.1.6 ★双凸双平面探头：中心频率7.5MHz，拓展前最大显示角度≥200° 2.1.7 具备穿刺引导功能 |  |  | 2.1.8支持双幅实时显示 2.1.9 ★可选配同品牌无线探头 2.2二维灰阶主要参数： 2.2.1预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节，以中文直观显示 2.2.2动态范围≥180，步进≤4dB可视可调 2.2.3灰阶图谱≥23种 2.2.4 TGC分段调节≥8段 2.2.5画中画放大功能 2.2.6图像旋转：0°，90°，180°，270°旋转 2.3彩色多普勒主要参数： 2.3.1显示方式：速度、速度方差、能量、方向能量等 2.3.2彩色放大功能：彩色模式下对图像放大，可放大最大8倍 2.3.3彩色基线≥17档可调 2.3.4壁滤波≥50级可调 2.3.5C采样容积：1－120调节 2.3.6彩色增强功能：≥3级可调 2.4频谱多普勒主要参数： 2.4.1显示方式：脉冲多普勒、连续多普勒、高脉冲重复频率 2.4.2显示和控制：反转显示（上下、左右），零移位（基线移动） 2.4.3二维/彩色多普勒/频谱多普勒成像三同步显示 2.4.4最大测量速度：PWD：正或反向血流速度≥8.2m/s；CWD：正或反向血流速度≥14m/s 2.4.5最小测量速度，非噪声信号：≤0.5mm/s 2.4.6★ 多普勒取样容积宽度：0.5-40mm（提供证明图片） 2.4.7基线: ≥30级可调 2.4.8平滑: ≥3级可调 2.4.9声功率：0－100%可视可调 4.配置清单 （1）便携式全数字彩色多普勒超声诊断系统1台 （2）配置探头3只：腹部探头、浅表探头、双凸双平面探头各1只 （3）专用台车 1台 （4）内置锂电池 1块 （5）探头穿刺架 2个
15 | 前列腺治疗仪 | 主要技术参数 1、治疗头内部可旋转，振动强度0-3级可调（0级时不振动）。 2、治疗头外表剩磁最大感应强度≥80mT且≤200mT。 3、增效磁块腰带外表最大磁感应强度≥60mT且≤200mT。 4、温控范围38℃-47℃可调，误差±1℃。 5、当治疗头表面温度超过65℃时，非自动复位热断路器将自动熔断。 6、治疗时间30-60min可调； 3.一般技术参数 1、热疗功能:治疗头温度可连续调节; 2、旋转磁疗功能:该功能(称为体内动磁功能)与设置于体外脐孔与耻骨联合下1/3处的增效磁块(称为体外静磁功能)相结合共同作用于前列腺腺体; 3、均衡振动按摩功能:按摩强度可调。 4.配置清单 （1）主机：1台 （2）探头：6个 （3）增效腰带：1个 （4）探头支架：1个
16 | 静脉输液泵 | 主要技术参数 1.输液设定范围：0.1ml/h ~ 1200ml/h（每级最低0.1ml/h） 2.输液精度： ±5%（优质输液管校准后更精确）适用任何厂家生产的一次性输液器 3.KVO速度：1-5ml (每级递增0.1ml) 4.冲洗速度： 300ml/h ~1200ml/h（可调） 5. 输液预设量：0.1~9999ml/h（每级增加0.1ml） 6. 输液累计量：0~36000ml/h 7. 气泡探测器： 超声探测累计气泡报警方式 默认50ul 1档 100ul 2档 250ul 3 档 500ul 。 8.阻塞压力：压力三档可调，测定范围 40.0 - 160.0 kpa 9.报警功能：声光报警，门未关报警，气泡报警，阻塞报警，输液完成报警，接近完成报警，忘记操作报警，电池供电报警，电量低报警，电池耗尽报警，系统错误报警等。 10.阻塞系统后压力自动释放 减小病人因压力冲击的危险性。 11.液晶显示屏，可以根据需要选择多种工作模式：流速模式，滴速模式，预置，累积量，完成时间等参数，方便临床使用 12.★锁紧夹具可以旋转，横竖方向均可安装。 13.★具有防止误关机功能，活动泵体，可拆卸式 方便清洗。 14.输液过程中快进量有独立显示，方便急救药物控制。 15.★横式输液，更好的防止因临床液体滴落造成的输液泵管路内部老化。 16.电源： AC 100~240V，50/60Hz DC 12V ±1V 内置安全高性能可充电聚 物锂电池，7.4V，1900mAh , 新电池冲满电后已25ml/h 可运行3小时 上，充电时间开机充电10小时，不开机充电3小时。 17.★具有可叠加专用支架，能将多台输液泵进行叠加使用，并且能将同品牌的营养泵进行混合叠加。 18.功率： 25VA。安全等级I类CF型，IP*3，≤1.4Kg。 19.输液泵可以90°或者180°旋转可以固定到输液架，吊塔，病床上重量≤1.4Kg。 20.运行环境：温度 5℃~40℃ 相对湿度： 10~95% 气压：（86~106）Kpa 21.运输环境：温度-20℃~60℃ 相对湿度：10~95% 气压：（50-106）Kpa 22.储存环境：温度 -20~45℃ 相对湿度：10~95% 气压：（50-106）Kpa
17 | 俯卧位头垫 | 1.设备用途、性能特点 1.带镜的头垫比传统枕头，更方便观察俯卧位全麻患者管道及面部受压情况。 2.啫喱状的头圈，能更好保护面部受压。 3.摆放特殊体位需要，提高护理工作效率。
18 | 手术台（侧卧位定位系统） | 1.手术台（侧卧位定位系统）是专为髋关节置换术定向研发的体位固定系统。定位板+定位轴设计使侧卧位形成线状固定，对骨盆的固定作用增强，使术者操作震动不会造成体位的改变。保证手术医生对髋臼设置的定位和前倾角度判断的准确性，确保患者手术体位矢状面平行手术床，冠状面垂直于手术床大大提高了术者放置假体的精准性，减少术后并发症，提高了假体的生存率和使用寿命。 2.骨科全髋手术摆放体位用，摆放简单，体位固定稳妥，提高手术安全质量。
19 | 负极板回路垫 | 1.设备用途、性能特点 1.由外接导线、绝缘膜、高分子凝胶、导电网和绝缘堵头组成的负极板回路垫，代替普通一次性单极负极片，使用更加安全。 2.1.为特殊患者更加安全使用电刀,提高护理工作质量。 负极板回路垫是由高分子凝胶构成，有良好的柔软性和减震抗压性能，同人体组织相似，有良好的组织相容性，最大限度避免压疮的形成。
20 | 聚酯衬垫（腿垫） | 1.设备用途、性能特点 1.能够起到保护患者腘窝的血管、神经，防止压力性损伤。 2.摆放特殊体位需要，提高护理工作效率。
21 | 聚酯衬垫（骶尾部垫） | 1.设备用途、性能特点 1.啫喱状材质，能够起到保护患者骨突的地方防止压力性损伤。 2.摆放特殊体位需要，提高护理工作效率。
22 | 开放式头圈 | 1.设备用途、性能特点 1.摆放特殊体位需，提高护理工作效率。 2.啫喱状的头圈，能更好保护面部受压。
23 | 聚酯衬垫（腋垫) | 1.设备用途、性能特点 1.聚酯腋垫跟传统枕头相比，聚酯腋垫能够更好保护患者的血管和神经受压。 2.摆放特殊体位需要，提高护理工作效率。
24 | 血管内超声成像系统 | 1.设备用途、性能特点 随着冠脉介入进入了精准时代，更多复杂病变需要得到精准的治疗，左主干开口病变、慢性闭塞病变等手术难度升高，现有的设备无法更好的配合临床工作。血管内超声诊断仪主要通过对血管横截面上管壁和管腔的定性及定量分析，可对病变做出全面和准确的评价，并优化介入治疗结果。在PCI手术治疗中有明显的优势，其主要运用于：（1）术前：精确测定管腔、血管直径，对病变严重程度、性质、累及范围进行精准判断；（2）术中：对于左主干病变、分叉病变、CTO病变、钙化病变等特殊病变有着重要的指导价值；（3）评估自发性夹层、外伤性夹层、衰减斑块；（4）依据参考血管的大小，选择支架直径和长度，选择支架落脚点；（5）术后：观察支架扩张情况及支架边缘夹层，判断是否需要术后优化；评估支架断裂等； 深圳北芯血管内超声诊断仪优势主要体现以下几点：1、超声介入诊断设备，同时支持40MHz、60MHz两种频率的机械旋转式超声导管；2、自动回撤速度0.5mm/s、1mm/s、5mm/s、10mm/s四档可选，回撤150mm最快仅需15s；3、驱动马达与滑板采用一体化设计，提升回撤精度及稳定性，且术中无额外耗材费用；4、中/英文操作界面，扁平化的操作界面层级，操作简单、界面直观，方便临床使用；5、成像范围：图像成像半径4~8mm内可调，同时系统针对不同频率导管有成像半径值的推荐； 2.主要技术参数 1、设备参数（硬件） 1.1 血管内超声诊断仪，同时支持40MHz、60MHz两种频率的机械旋转式超声诊断导管； 1.2 支持自动/手动回撤； 1.2.1 自动回撤速度0.5mm/s、1mm/s、5mm/s、10mm/s四档可选，回撤150mm最快仅 需15s； 1.2.2 最高支持100FPS帧频采集； 1.3 单次最大回撤距离150mm； 1.3.1 单次自动回撤，最多可采集9000帧图像； 1.3.2 单次手动回撤，最多可采集16000帧图像； 1.4 回撤马达配置OLED显示屏及控制按键板： 1.4.1 回撤马达显示屏，可同时显示回撤距离，及当前回撤速度； 1.4.2 可通过回撤马达上的按键，控制旋转成像、自动回撤的启动和停止，以及切换当前自动回撤速度； 1.5 回撤马达与滑板采用一体化设计，提升回撤精度及稳定性，且术中无额外耗材费用； 1.6 使用鼠标/键盘进行输入和控制，符合用户操作习惯，降低失误操作的概率； 1.7 中/英文操作界面，扁平化的操作界面层级，操作简单、界面直观，方便临床使用； 1.8 处理器Intel（R）Core（TM）i7-7700 3.6GHz；图形处理器GeForce GTX 1050 Ti，搭载240G固态硬盘，提供极强的运算能力，提升开机速度，支持大帧率高清图像处理，使用流畅； 1.9 采用更符合互联网时代的数字化信息交互手段： 1.9.1 内置1T高速机械存储硬盘，可同时存储多个病例数据，降低数据维护难度； 1.9.2 配置DVD刻录机、USB3.0接口、RJ45网络接口，数据可以以DVD/CD/移动存储/网络等多种方式导出； 1.9.3 支持DICOM3.0、AVI、BMP、JPG等多种格式导出数据，交互方式灵活多样； 1.10 支持多种方式显示： 1.10.1 配备19英寸，1280*1024高分辨率专业医用显示器； 1.10.2 配置DVI视频输出接口，支持显示拓展； 1.11 配置SONY医用热敏打印机，325 dpi高分辨率，256色阶灰度，可打印像素最高支持4096*1280像素点。 2、设备参数（软件） 2.1 多种图像风格显示：可选择标准、高分辨率、管腔边界锐利三种图像风格可选，血管解剖结构、病变及支架辨识更容易； 2.2 成像范围：图像成像半径4~8mm内可调，同时系统针对不同频率导管有成像半径值的推荐； 2.3 灰度调节：支持对图像的亮度进行调节； 2.4 自动识别管腔及外弹力膜边界； 2.5 动态播放：将选定帧前后一定帧数范围的图像组成动态影像，反复播放，以此获得更准确的血管管腔、血流边界、病变状况等信息，播放帧数范围3~15内可调； 2.6 图像显示模式：支持包括单横切面视图、单横切面+纵切面视图、双横切面+纵切面视图等多种图像查看模式； 可比较查看多个血管截面，方便对比远端、近端图像及病变信息；截面之间的距离可自动测量； 2.7 纵切面视图显示： 2.7.1 支持纵切面的显示与隐藏；支持纵切面显示区域的放大和缩小； 2.7.2 可通过调整横切面图像上的旋转标尺，来显示不同角度的纵切面； 2.7.3 纵切面下方设有数字标尺，可直观反映病变/支架的长度和位置； 2.8 注释：可在图像中任意位置增加注释，注释自定义； 2.9 书签功能： 2.9.1 可在任意时间设置书签； 2.9.2 可在任意位置设置书签，书签数量不限； 2.9.3 支持书签的多种形式显示，方便识别与定位书签位置； 2.10 测量功能： 2.10.1 自动测量：针对选定截面，可对剩余管腔、外弹力膜边界等进行自动识别和检测，并自动计算斑块负荷； 2.10.2 手动测量：横切面上可进行面积和长度的测量，并自动将横截面保存为书签；纵切面上可进行长度测量； 2.10.3 可自动测量书签之间的距离、当前位置到书签的距离、当前位置到参考位置的距离； 2.11 数据存储、导出方式、导出格式多样； 2.11.1 支持数据以DVD/CD/移动存储/网络等多种方式导出； 2.11.2 支持数据以DCM/AVI/BMP/JPG等多种格式导出; 3、一次性使用超声诊断导管参数 3.1 血管内超声诊断仪配套的机械旋转式超声导管，40MHz、60MHz 两种中心频率； 3.1.1 40MHz导管，按《血管内超声诊断设备通用技术要求》内规定测试方法，测得轴向分辨率≤50μm； 3.1.2 60MHz导管，按《血管内超声诊断设备通用技术要求》内规定测试方法，测得轴向分辨率≤40μm； 3.2 尖端外廓2F，最大外廓3.15F，搭配0.014导丝使用，兼容6F指引导管。 3.3 工作段包裹亲水涂层，极大提升通过性； 3.4 快速交换系统设计，操作方便； 3.5 导管识别采用非接触式无线感应识别技术，连接后主机自动识别导管，识别精准，可靠性高； 4、培训及售后服务 4.1 具有专业的技术服务团队，能够给临床提供技术咨询服务； 4.2 提供原理解读、设备操作、图像解读、病变应用等多层级培训，培训体系完善； 4.3 12个月保修期内，正常使用及维护状况下产生的故障，免费维修、更换； 4.4 设有全国统一的免费服务专线电话，每周7*10小时的售后服务，专人受理，响应积极； 4.5 受理现场维修请求响应时间≤24小时，48小时内修复完成。若48小时内无法修复，免费提供相应配置的备用样机，保证正常的工作。 3.一般技术参数 详见主要技术参数 | 1.5 回撤马达与滑板采用一体化设计，提升回撤精度及稳定性，且术中无额外耗材费用； 1.6 使用鼠标/键盘进行输入和控制，符合用户操作习惯，降低失误操作的概率； 1.7 中/英文操作界面，扁平化的操作界面层级，操作简单、界面直观，方便临床使用； 1.8 处理器Intel（R）Core（TM）i7-7700 3.6GHz；图形处理器GeForce GTX 1050 Ti，搭载240G固态硬盘，提供极强的运算能力，提升开机速度，支持大帧率高清图像处理，使用流畅； 1.9 采用更符合互联网时代的数字化信息交互手段： 1.9.1 内置1T高速机械存储硬盘，可同时存储多个病例数据，降低数据维护难度； 1.9.2 配置DVD刻录机、USB3.0接口、RJ45网络接口，数据可以以DVD/CD/移动存储/网络等多种方式导出； 1.9.3 支持DICOM3.0、AVI、BMP、JPG等多种格式导出数据，交互方式灵活多样； 1.10 支持多种方式显示： 1.10.1 配备19英寸，1280*1024高分辨率专业医用显示器； 1.10.2 配置DVI视频输出接口，支持显示拓展； 1.11 配置SONY医用热敏打印机，325 dpi高分辨率，256色阶灰度，可打印像素最高支持4096*1280像素点。 2、设备参数（软件） 2.1 多种图像风格显示：可选择标准、高分辨率、管腔边界锐利三种图像风格可选，血管解剖结构、病变及支架辨识更容易； 2.2 成像范围：图像成像半径4~8mm内可调，同时系统针对不同频率导管有成像半径值的推荐； 2.3 灰度调节：支持对图像的亮度进行调节； 2.4 自动识别管腔及外弹力膜边界； 2.5 动态播放：将选定帧前后一定帧数范围的图像组成动态影像，反复播放，以此获得更准确的血管管腔、血流边界、病变状况等信息，播放帧数范围3~15内可调； 2.6 图像显示模式：支持包括单横切面视图、单横切面+纵切面视图、双横切面+纵切面视图等多种图像查看模式； 可比较查看多个血管截面，方便对比远端、近端图像及病变信息；截面之间的距离可自动测量； 2.7 纵切面视图显示： 2.7.1 支持纵切面的显示与隐藏；支持纵切面显示区域的放大和缩小； 2.7.2 可通过调整横切面图像上的旋转标尺，来显示不同角度的纵切面； 2.7.3 纵切面下方设有数字标尺，可直观反映病变/支架的长度和位置； 2.8 注释：可在图像中任意位置增加注释，注释自定义； 2.9 书签功能： 2.9.1 可在任意时间设置书签； 2.9.2 可在任意位置设置书签，书签数量不限； 2.9.3 支持书签的多种形式显示，方便识别与定位书签位置； 2.10 测量功能： 2.10.1 自动测量：针对选定截面，可对剩余管腔、外弹力膜边界等进行自动识别和检测，并自动计算斑块负荷； 2.10.2 手动测量：横切面上可进行面积和长度的测量，并自动将横截面保存为书签；纵切面上可进行长度测量； 2.10.3 可自动测量书签之间的距离、当前位置到书签的距离、当前位置到参考位置的距离； 2.11 数据存储、导出方式、导出格式多样； 2.11.1 支持数据以DVD/CD/移动存储/网络等多种方式导出； 2.11.2 支持数据以DCM/AVI/BMP/JPG等多种格式导出; 3、一次性使用超声诊断导管参数 3.1 血管内超声诊断仪配套的机械旋转式超声导管，40MHz、60MHz 两种中心频率； 3.1.1 40MHz导管，按《血管内超声诊断设备通用技术要求》内规定测试方法，测得轴向分辨率≤50μm； 3.1.2 60MHz导管，按《血管内超声诊断设备通用技术要求》内规定测试方法，测得轴向分辨率≤40μm； 3.2 尖端外廓2F，最大外廓3.15F，搭配0.014导丝使用，兼容6F指引导管。 3.3 工作段包裹亲水涂层，极大提升通过性； 3.4 快速交换系统设计，操作方便； 3.5 导管识别采用非接触式无线感应识别技术，连接后主机自动识别导管，识别精准，可靠性高； 4、培训及售后服务 4.1 具有专业的技术服务团队，能够给临床提供技术咨询服务； 4.2 提供原理解读、设备操作、图像解读、病变应用等多层级培训，培训体系完善； 4.3 12个月保修期内，正常使用及维护状况下产生的故障，免费维修、更换； 4.4 设有全国统一的免费服务专线电话，每周7*10小时的售后服务，专人受理，响应积极； 4.5 受理现场维修请求响应时间≤24小时，48小时内修复完成。若48小时内无法修复，免费提供相应配置的备用样机，保证正常的工作。 3.一般技术参数 详见主要技术参数 | 2.1 多种图像风格显示：可选择标准、高分辨率、管腔边界锐利三种图像风格可选，血管解剖结构、病变及支架辨识更容易； 2.2 成像范围：图像成像半径4~8mm内可调，同时系统针对不同频率导管有成像半径值的推荐； 2.3 灰度调节：支持对图像的亮度进行调节； 2.4 自动识别管腔及外弹力膜边界； 2.5 动态播放：将选定帧前后一定帧数范围的图像组成动态影像，反复播放，以此获得更准确的血管管腔、血流边界、病变状况等信息，播放帧数范围3~15内可调； 2.6 图像显示模式：支持包括单横切面视图、单横切面+纵切面视图、双横切面+纵切面视图等多种图像查看模式； 可比较查看多个血管截面，方便对比远端、近端图像及病变信息；截面之间的距离可自动测量； 2.7 纵切面视图显示： 2.7.1 支持纵切面的显示与隐藏；支持纵切面显示区域的放大和缩小； 2.7.2 可通过调整横切面图像上的旋转标尺，来显示不同角度的纵切面； 2.7.3 纵切面下方设有数字标尺，可直观反映病变/支架的长度和位置； 2.8 注释：可在图像中任意位置增加注释，注释自定义； 2.9 书签功能： 2.9.1 可在任意时间设置书签； 2.9.2 可在任意位置设置书签，书签数量不限； 2.9.3 支持书签的多种形式显示，方便识别与定位书签位置； 2.10 测量功能： 2.10.1 自动测量：针对选定截面，可对剩余管腔、外弹力膜边界等进行自动识别和检测，并自动计算斑块负荷； 2.10.2 手动测量：横切面上可进行面积和长度的测量，并自动将横截面保存为书签；纵切面上可进行长度测量； 2.10.3 可自动测量书签之间的距离、当前位置到书签的距离、当前位置到参考位置的距离； 2.11 数据存储、导出方式、导出格式多样； 2.11.1 支持数据以DVD/CD/移动存储/网络等多种方式导出； 2.11.2 支持数据以DCM/AVI/BMP/JPG等多种格式导出; 3、一次性使用超声诊断导管参数 3.1 血管内超声诊断仪配套的机械旋转式超声导管，40MHz、60MHz 两种中心频率； 3.1.1 40MHz导管，按《血管内超声诊断设备通用技术要求》内规定测试方法，测得轴向分辨率≤50μm； 3.1.2 60MHz导管，按《血管内超声诊断设备通用技术要求》内规定测试方法，测得轴向分辨率≤40μm； 3.2 尖端外廓2F，最大外廓3.15F，搭配0.014导丝使用，兼容6F指引导管。 3.3 工作段包裹亲水涂层，极大提升通过性； 3.4 快速交换系统设计，操作方便； 3.5 导管识别采用非接触式无线感应识别技术，连接后主机自动识别导管，识别精准，可靠性高； 4、培训及售后服务 4.1 具有专业的技术服务团队，能够给临床提供技术咨询服务； 4.2 提供原理解读、设备操作、图像解读、病变应用等多层级培训，培训体系完善； 4.3 12个月保修期内，正常使用及维护状况下产生的故障，免费维修、更换； 4.4 设有全国统一的免费服务专线电话，每周7*10小时的售后服务，专人受理，响应积极； 4.5 受理现场维修请求响应时间≤24小时，48小时内修复完成。若48小时内无法修复，免费提供相应配置的备用样机，保证正常的工作。 3.一般技术参数 详见主要技术参数 |  |  | 2.8 注释：可在图像中任意位置增加注释，注释自定义； 2.9 书签功能： 2.9.1 可在任意时间设置书签； 2.9.2 可在任意位置设置书签，书签数量不限； 2.9.3 支持书签的多种形式显示，方便识别与定位书签位置； 2.10 测量功能： 2.10.1 自动测量：针对选定截面，可对剩余管腔、外弹力膜边界等进行自动识别和检测，并自动计算斑块负荷； 2.10.2 手动测量：横切面上可进行面积和长度的测量，并自动将横截面保存为书签；纵切面上可进行长度测量； 2.10.3 可自动测量书签之间的距离、当前位置到书签的距离、当前位置到参考位置的距离； 2.11 数据存储、导出方式、导出格式多样； 2.11.1 支持数据以DVD/CD/移动存储/网络等多种方式导出； 2.11.2 支持数据以DCM/AVI/BMP/JPG等多种格式导出; 3、一次性使用超声诊断导管参数 3.1 血管内超声诊断仪配套的机械旋转式超声导管，40MHz、60MHz 两种中心频率； 3.1.1 40MHz导管，按《血管内超声诊断设备通用技术要求》内规定测试方法，测得轴向分辨率≤50μm； 3.1.2 60MHz导管，按《血管内超声诊断设备通用技术要求》内规定测试方法，测得轴向分辨率≤40μm； 3.2 尖端外廓2F，最大外廓3.15F，搭配0.014导丝使用，兼容6F指引导管。 3.3 工作段包裹亲水涂层，极大提升通过性； 3.4 快速交换系统设计，操作方便； 3.5 导管识别采用非接触式无线感应识别技术，连接后主机自动识别导管，识别精准，可靠性高； 4、培训及售后服务 4.1 具有专业的技术服务团队，能够给临床提供技术咨询服务； 4.2 提供原理解读、设备操作、图像解读、病变应用等多层级培训，培训体系完善； 4.3 12个月保修期内，正常使用及维护状况下产生的故障，免费维修、更换； 4.4 设有全国统一的免费服务专线电话，每周7*10小时的售后服务，专人受理，响应积极； 4.5 受理现场维修请求响应时间≤24小时，48小时内修复完成。若48小时内无法修复，免费提供相应配置的备用样机，保证正常的工作。 3.一般技术参数 详见主要技术参数
25 | 临时起搏器 | 1.设备用途、性能特点 设备用途：为缓慢心律失常患者急救的有效措施，为缓慢心律失常患者行非心脏手术病人安全、平稳、顺利渡过手术期提供了一项重要的安全保障；目前科室只有一台临时起搏器，经常遇到多人需要使用的情况；现有的临时起搏器无法测量起搏器参数，需申购一台能兼顾测量起搏器参数的临时起搏器。 性能特点：临时起搏器是一种由电池供电的临时心脏起搏设备，通常使用患者电缆、外科电缆或兼容性电缆连接到双极配置的临时性经静脉心外膜或心肌起搏电极导线。 临时心脏起搏是治疗严重心律失常的一种应急和有效的措施，也是心肺复苏的急救手段，为患心脏疾患行非心脏手术病人安全、平稳、顺利渡过手术麻醉期提供了一项重要的安全保障措施，在围手术期应用逐渐增多。 8301型号临时起搏器是一个二合一的起搏/分析设备。它不仅可用于对心动过缓患者进行临时起搏，还可作为一台起搏系统分析仪使用，对起搏系统进行的分析，包括阻抗测量、起搏阈值和感知幅值测量。8301型号临时起搏器能够实时连续地测量并显示阻抗和感知幅度，这是目前国内外已上市的同类产品都没有的功能。 独创的腔内心电图实时显示 8301型号临时起搏器是目前上市的临时起搏器产品中唯一具有腔内心电图实时显示功能的产品。它使用动态图形显示屏输出高清动态图像，支持实时连续显示心内图，以及起搏感知事件标记和事件间期。 2.主要技术参数 标准及认证:符合IEC 60601-1要求，并获得NMPA，FDA和CE认证 起搏模式:SSI（AAI，VVI），SOO（AOO，VOO） 起搏频率:30-200ppm 脉冲波形:恒定电压-非对称斜顶形矩形负脉冲 脉冲幅度:0.1-10．0V 脉冲宽度:0.06-2.0ms 感知灵敏度:0.5-20mV 输入阻抗:>150KΩ 不应期:250ms 频率上限:220ppm 开机默认参数:起搏模式：SSI，频率：70ppm，脉冲幅度：5V，脉冲宽度：1.5ms，感知灵敏度：2.0mV 紧急起搏参数:起搏模式：SSI，频率：70ppm，脉冲幅度：10V，脉冲宽度：1.5ms感知灵敏度：2.0mV 屏幕显示:动态图形显示屏 指示灯:起搏、感知、低电量指示灯 心内图（EGM）:有，包括起搏/感知事件标记和事件间期 多用户界面交互:操作更加清晰，简便，信息显示简洁直观。 分析功能:独立的分析界面，心内图显示 P/R波峰值测量:0.5mV-20.0mV，连续自动更新 阻抗测量:200-4000Ω，连续自动更新 起搏百分比记录:最多过往5天起搏百分比，每3小时统计一次。 安全和电池: 自检功能:开机自检，设备运行过程中不间断实时监控 安全性能:电除颤保护、静电保护，噪声反转，奔放保护 电池类型:两节IECLR6型（AA型）1.5V碱性电池（金霸王MN1500、南孚或等效电池） 电池使用寿命:在开机缺省参数值下，最短14天。脉冲幅度越大，频率越高，电池使用寿命就越短。 取出电池后的运行:在开机缺省参数值下，不少于80秒。 物理和环境 尺寸:高度：18.6cm，宽度：8.6cm 厚度：3.3cm， 重量（含电池）：345g 温度:操作：5℃到40℃，储存温度（不含电池）：-20℃到50℃ 湿度（储存）:≤90% 其他:起搏暂停、低电提示报警、自动锁屏和心内图幅度缩放 3.一般技术参数 详见主要技术参数 | 自检功能:开机自检，设备运行过程中不间断实时监控 安全性能:电除颤保护、静电保护，噪声反转，奔放保护 电池类型:两节IECLR6型（AA型）1.5V碱性电池（金霸王MN1500、南孚或等效电池） 电池使用寿命:在开机缺省参数值下，最短14天。脉冲幅度越大，频率越高，电池使用寿命就越短。 取出电池后的运行:在开机缺省参数值下，不少于80秒。 物理和环境 尺寸:高度：18.6cm，宽度：8.6cm 厚度：3.3cm， 重量（含电池）：345g 温度:操作：5℃到40℃，储存温度（不含电池）：-20℃到50℃ 湿度（储存）:≤90% 其他:起搏暂停、低电提示报警、自动锁屏和心内图幅度缩放 3.一般技术参数 详见主要技术参数
26 | 超广角眼底相机 | 1.设备用途、性能特点 用于眼科视网膜和眼睛周边部分进行摄像，显示和存储相关的数据。 2.主要技术参数 2.1成像技术原理：采用BLFI宽线眼底成像技术生成真实眼底色彩眼底图像。 2.2成像模式 2.3真彩色成像拍摄，真实反映眼底色彩，高还原度。具有红色，绿色和蓝色光通道分解查看功能，方便不同眼底层次诊断评估。 2.4具有红外成像IR功能，红外光具有强的组织穿透特性，用于观察脉络膜，睑板腺等深层结构。 2.5具有外眼，眼表成像拍摄功能；立体成像拍摄模式，用于观察视盘情况。 2.5.采用屏幕实时红外眼底图像监视技术，可实时观察拍摄眼底情况，方便引导拍摄；双眼位实时监视窗口，引导眼位高度和前后距离。 2.6.采用高度可调整的一体化患者头托设计，无需操作者与患者头部接触辅助固定。 2.7.自动功能：自动对焦，自动增益，自动拼图，自动识别眼别。 2.8配备电动升降台，人体工程学设计，方便轮椅患者检查。 3.一般技术参数 3.1拍摄角度，从眼球中心计算：广角成像模式133°，超广角成像模式200°，Montage拼图模式（高达6张拼接）≥267° 3.2分辨率≤7.3微米 3.3拍摄瞳孔直径最小值≤2.5毫米 3.4工作距离：25毫米，从患者眼睛至镜头 3.5屈光补偿范围：-24D至+20D连续可调 3.6光源：连续光谱光源，红光585–640nm，绿光500–585nm，蓝光435–500nm，红外激光二极管，785nm。 采集速度≤0.2秒；实时红外预览≥10帧/秒 3.7图像文件存储类型≥5种，必须包含DICOM、JPG、TIFF、JPG2000、PNG五种。
27 | 个体营养检测分析仪 | 1.设备用途、性能特点 适用于妇产科对成年女性、备孕期、孕期、哺乳期、产后恢复期女性的营养状况进行分析指导，满足产科开展妊娠期糖尿病一日门诊、开展围产期女性营养分析指导及成年女性减重方面业务的需求及科研的要求。 2.主要技术参数 2.1国产设备，具备二类医疗器械注册证（注明针对适用人群）。 2.2院内系统数据医院本地化存储，和互联网院外系统数据物理隔离。 2.3支持连接多个设备终端，数据统一汇总; 2.4提供标准服务接口，可对外二次开发；良好的应用扩展性，支持分库分表; 2.5智能化操作，终端录入数据实时同步，支持多用户登录； 2.6储存能力：≥500万条 2.7操作语言：中文 2.8测试时间：约1分钟 2.9多频段测量：1kHz、5kHz、50kHz、250kHz、500kHz、1000kHz；（误差范围±3%） 2.10阻抗值测量范围：10～1200Ω（误差范围≤±1%）; 2.11体重秤：量程：10～250kg（误差范围<±1%）; 2.12手脚数据采集器：符合人机工程设计，有效面积内任意10mm两点之间的电阻应不大于0.5Ω； 2.13检测数据为实测值，非经验值估算值（需提供同一人录入不同性别/年龄信息的检测报告作证）； 2.14五段测量：左上肢、右上肢、躯干、左下肢、右下肢 2.15应用原理：生物阻抗检测方法 2.16电极片：八点接触式电极 2.17扫码枪：高精度扫码枪 2.18屏幕：触摸电容屏≥17英寸； 2.19 3个USB（2.0）、1个LAN网口、水平仪1个；1个9针串口（RS232） 2.20工作站配置：主机（ I5CPU/16G内存/512G SSD），显示器：≥21.5英寸 2.21内置营养定量分析软件，并包含以下内容： 1）双模式选择：检测模式和问诊模式，满足不同检测需求 2）患者档案：具有新增、修改、查询，报告查看等功能；新建患者档案包含10种常见临床营养性疾病，7种常见临床主诉不适症状的智能化调查；充分考虑检测者的饮食习惯，包含清真非清真，素食与非素食； 3）体成分分析模块：包含孕期体成分分析及成年女性体成分分析两个模块 4）膳食调查：膳食分析包含回顾法、扫码法、频次法3种调查方式；食物库包含菜品库 1.5 万+；软件可通过医用高精度扫码枪，扫描电子二维码进行数据采集（对接微信小程序） 5）分析评估
28 | 输卵管超声造影检查配套软件 | 1.设备用途、性能特点 经阴道子宫输卵管超声造影，适用于妇产科不孕不育诊断、治疗及科研的要求。 2.主要技术参数 2.1造影及造影定量分析功能 2.2要求支持腔内探头、腹部探头、浅表探头 2.3支持低机械指数造影 2.4支持向后存储，≥5分钟电影，支持向前存储 2.5双实时: 实时显示组织图像和造影图像 2.6 支持造影击碎 2.7支持斑点噪声抑制 2.8具备混合模式 2.9 支持造影图像和组织图像位置互换 2.10 支持微血管造影增强功能 2.11支持造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动） 2.12支持3D容积造影
29 | 超声探头消毒器 | 1.设备用途、性能特点 超声探头消毒器采用多项创新技术，利用冷光消毒技术，60秒完成对超声探头的自动消毒、灭菌效果，高效、快速、环保、降低探头感染风险，实现消毒规范一人一次一消毒的要求。 2.主要技术参数 2.1采用UVLED高频低波长冷紫外光消毒技术。 2.2紫外LED使用时间≥3年，紫外光谱范围：250～280nm。 *2.3中心点光能量：7cm处光功率≥720uw/cm2（提供检测报告证明） 2.4紫外线泄漏量（30cm处）<1uw/cm2 ,节能环保。 2.5工作时间设置：30和60秒。 *2.6 30秒完成高水平消毒，枯草杆菌灭菌率≥99.99%（提供检测报告证明）。 2.7 30秒达到中水平消毒，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌≥99.9%。(提供检测报告证明） *2.8 物理消毒，对声透镜和探头外壳无损伤。（提供检测报告证明） *2.9 根据探头外形，可随时更换探头槽。 *2.10 自动升降，全静音工作，全智能化消毒。 2.11 数字化显示消毒时间。 2.12 探头槽内置红外传感器，自动检测有无探头，消毒完成后不再重复消毒。 2.13功率≤90W，设备净重≤25KG。 2.14 适用于腹部、小器官、心脏。 4.配置清单 （1）主机：2台 （2）底座：2套
30 | 肿瘤超声造影检查配套软件 | 1.设备用途、性能特点 超声造影是一种超声增强技术，是在常规超声检查的同时经静脉注射超声造影剂，利用造影剂后散射信号使回声增强，实时动态观察组织的微血管灌注信息，有助于超声鉴别病变的良恶性。用于肿瘤良恶性的鉴别影像诊断。 2.主要技术参数 2.1具备宽带造影谐波成像技术，可以搜索提取到更大范围的造影谐波信号，造影谐波的敏感性更高 2.2 实时双幅同步显示常规二维成像和对比造影成像 2.3 具备组织还原造影谐波成像 2.4 监控模式，系统在连续发射低声压超声时可间断发射高声压超声波 2.5具有双时间计时器，以方便得到造影灌注和消退时间 2.6具有造影剂微泡可编程的爆破模式 2.7具备微细血管成像，叠加造影谐波回声信息，显示微细血管造影回声 2.8 造影分析功能:具备时间强度曲线分析 3.配置清单 （1）软件：一套
31 | 十八导联心电图机 | 1.设备用途、性能特点 十八导联心电采集，自动分析心电图诊断。 2.主要技术参数 2.1ECG输入通道：18导联同步采集，全面兼容9导联，12导联，15导联采集模式 2.2*15英寸屏，1024×768 高清彩色液晶屏显示；全触摸屏操作。同屏显示18导心电波形；可设置屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断 2.3防水键盘，便于医院的对机器的清洁 2.4*输入阻抗:≥100M Ω (10Hz) 2.5*频率响应：0.01~500Hz 2.6*耐极化电压：≥±950 mV 2.7时间常数：≥ 5s 2.8共模抑制比：≥140dB 2.9A/D转换：24 位 2.10采样率：≥45000Hz 2.11灵敏度选择：2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC） 2.12*自动分析功能：具有18导同步测量，18导联同步分析功能，能提供每个导联详细的测量值。自动诊断功能：具有自动测量功能和自动诊断功能可供选择。 2.13设备内置存储器，支持自动模式下10秒数据存储病历不小于1000例 2.14RS232端口，双USB接口，网络接口,外部输入输出端口,VGA口，SD卡槽 2.15数据可通过USB口导入导出，支持外接U盘扩展存储空间，支持SD卡存储 2.16内置热敏记录仪，支持折叠纸，记录纸规格：热敏记录折叠纸：210mm/215mm 2.17打印方式：实时同步或连续18导心电波形，分段打印 2.18具有心律失常自动延长打印功能； 2.19内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间约3.5小时 2.20配置台车、导联支架 3.一般技术参数 3.1中文输入及中文操作提示和中文报告语言 3.2左右手电极反转检测提示,能提醒医生导联接错，节约医生时间 3.3机器具有记录比较功能，能对同一个病人不同时间采集的心电图进行比较，方便医生更好的了解病人病情 3.4支持长达30分钟的波形采集，波形存储，波形回顾，波形冻结和波形传输。更长时间的采集存储数据，能帮助医生更好进行病例分析 3.5机器支持对采集波形的放大，具有高精度测量尺可用于对波形的精密测量 3.6机器可以支持直接在仪器上修改自动测量和诊断的信息 3.7机器能自动识别QRS波异常的波形，并用颜色将异常波形标示出来，方便医生的诊断 3.8机器具有导联信号检测功能，能对每个导联信号质量好，信号质量差，导联脱落等几种状态进行提示，方便医生能快速调整电极连接情况。 3.9在机器上能查看到波形的平均模板，并能进行调整，支持使用调整的作为最后的测量值。能查看详细的测量参数 3.10支持心电向量、心室晚电位、推算心电向量、心律变异性分析等多种高级功能 3.11支持5种QTc公式选择 3.12支持一维，二维条码扫描仪输入病人信息，简化医生工作 3.13可直接外接打印机，通过A4纸打印18导心电波形和报告 3.14支持打印报告测量信息显示自由配置功能 3.15支持多种文件格式（DAT、PDF、BMP、JPG，TIFF、 SCP、FDA-XML、DICOM、HL7）的输出，用于接入医院的电子病例等信息化系统，满足医院信息化建设需求。 3.16可接入心电信息系统，实现信息化应用 4.配置清单 （1）主机：1台 （2）品牌电脑：1套 （3）打印机：1台 | 3.11支持5种QTc公式选择 3.12支持一维，二维条码扫描仪输入病人信息，简化医生工作 3.13可直接外接打印机，通过A4纸打印18导心电波形和报告 3.14支持打印报告测量信息显示自由配置功能 3.15支持多种文件格式（DAT、PDF、BMP、JPG，TIFF、 SCP、FDA-XML、DICOM、HL7）的输出，用于接入医院的电子病例等信息化系统，满足医院信息化建设需求。 3.16可接入心电信息系统，实现信息化应用 4.配置清单 （1）主机：1台 （2）品牌电脑：1套 （3）打印机：1台
32 | 抽屉式训练阶梯 | 除可作为不同高度坐具外，亦可当简易的训练阶梯使用。 配置： 木制抽屉式阶梯1套（4阶梯） 产品保修卡及说明书一套 规格：60×35×41cm 全木制 四阶梯，可独立使用 不用时可收起 重量（kg）：19
33 | 多参数多功能生物反馈仪 | 1.技术参数硬件 1.1核心部件：包括信号处理器、传感器、专用电极、光纤。 1.2八通道多参数信号处理器：可监测和记录脑电(EEG)、肌电(EMG)、皮电(SC)、皮温(Temp)、心电(EKG)、血容量搏动(BVP)和呼吸(Resp)多种生理信号。 1.3信号处理器的物理通道：均为独立通道（非集成通道）。 1.4信号处理器工作模式：采用直流供电，脱离计算机作为动态心电图使用。 1.5传感器类型：非集成外置独立传感器，内置IC芯片，有效消除伪差。 1.6阻抗测试：内置定标及全程在线阻抗测试功能。 1.7脑电电极：由三个电极组成，主要采集位点是专业盘状电极，可用于头部任何位点，另外为耳夹参考电极以及接地电极。 1.8肌电电极：可用于全身任何部位肌肉。 1.9数据传输：采用光纤传输，光纤的长度可调节。 1.10品牌主机及双屏设计：系统运行稳定，屏幕角度可调节。 1.11AD采样率： 1.11.1肌电(EMG)通道≥2048Hz。 1.11.2脑电(EEG)、皮电(SC)、皮温(Temp)、心电(EKG)、血容量搏动(BVP)和呼吸(Resp)通道≥256 Hz。 1.12AD采样位数：≥14位。 1.13精确度：脑电(EEG)、肌电(EMG)及心电(EKG)误差≦±10%。 1.14输入阻抗：≥5 MΩ。 1.15共模抑制比： 1.15.1脑电(EEG)通道≥110dB。 1.15.2肌电(EMG)、心电(EKG)通道≥100dB。 1.16输入噪声（噪声电平）： 1.16.1脑电(EEG)通道≦2µVp-p(r.m.s)。 1.16.2肌电(EMG)通道≦1µVp-p(r.m.s)。 1.16.3心电(EKG)通道≦5µVp-p(r.m.s)。 1.17测量范围： 1.17.1脑电(EEG)测量范围：2～500µVp-p。 1.17.2肌电(EMG)测量范围：5～5000µVp-p。 1.17.3心电(EKG)测量范围：0.01～50mVp-p。 1.17.4血容量搏动(BVP)测量范围: 0%～100%。 1.17.5皮温(Temp)测量范围: 10℃～45℃。 1.17.6皮电(SC)测量范围: 0.1～30µS。 1.17.7呼吸(Resp)测量范围: ≥30%～65%。 2.软件部分 2.1知名品牌操作平台软件中文版： 2.2听觉反馈：可采用各种MIDI、WAVE、MP3等文件，还可以改变节奏、音调或音量。 2.3视觉反馈：可采用AVI、flash等格式的影像文件。 2.4开发工具软件：内含≥三种开发工具 2.4.1通道编辑软件：提供≥60余种物理算法，支持≥255个虚拟通道编辑。 2.4.2界面编辑软件：可自定义训练项目、选择可采集数据。 2.4.3方案编辑软件：串联界面形成完成流程的评估-训练方案。 2.5、治疗方案：可根据不同疾病的脑电(EEG)、肌电(EMG)、皮电(SC)、皮温(Temp)、心电(EKG)、血容量搏动(BVP)和呼吸(Resp)等变化，给予不同的治疗方案进行针对性的治疗。 2.6专家治疗方案： 2.6.1 BFE协会专用孤独症神经生物反馈训练，可采用双极脑电进行生物反馈训练。 2.6.2 BFE协会专用抑郁、焦虑障碍、多动症、抽动症及其共病的生物反馈训练。 2.6.3儿童专用BioFun生物反馈训练软件，阶梯式训练。 2.6.4脑电波诱发训练。 2.7评估功能，具有不小于5种评估方式：基线阈值评估、脑电认知评估、全参数应激评、心理测量评估量表、视听整合连续测试(IVA) 2.8训练功能 2.8.1具有呼吸放松、冥想训练、渐进式放松、音乐治疗等多种形式放松治疗。 2.8.2反馈要求：脑电及其他生理参数反馈输入端输入信号以后，可以通过手动阈值、自动阈值等形式，给予视觉、听觉等形式进行反馈提示，并通过输出端呈现给受试者。 2.8.3可采用五个界面进行训练，并可随意切换；可输出数字或模拟信号、直方图、两维频谱图、三维频谱图等。 2.9数据处理：采集EEG、EKG、EMG、SC、TEMP、RESP、BVP电生理信号，应用多种函数运算方式，进行时域信号处理、频域信号FFT转换、逻辑运算、事件标记、统计运算等多种方式进行数据处理为临床治疗所需提供相关参数。 2.10数据管理功能：可回放训练、进行分析并生成报告，支持多次训练趋势报告分析。 | 2.2听觉反馈：可采用各种MIDI、WAVE、MP3等文件，还可以改变节奏、音调或音量。 2.3视觉反馈：可采用AVI、flash等格式的影像文件 2.4开发工具软件：内含≥三种开发工具 2.4.1通道编辑软件：提供≥60余种物理算法，支持≥255个虚拟通道编辑。 2.4.2界面编辑软件：可自定义训练项目、选择可采集数据。 2.4.3方案编辑软件：串联界面形成完成流程的评估-训练方案。 2.5、治疗方案：可根据不同疾病的脑电(EEG)、肌电(EMG)、皮电(SC)、皮温(Temp)、心电(EKG)、血容量搏动(BVP)和呼吸(Resp)等变化，给予不同的治疗方案进行针对性的治疗。 2.6专家治疗方案：2.6.1 BFE协会专用孤独症神经生物反馈训练，可采用双极脑电进行生物反馈训练。 2.6.2 BFE协会专用抑郁、焦虑障碍、多动症、抽动症及其共病的生物反馈训练。 2.3儿童专用BioFun生物反馈训练软件，阶梯式训练 2.6.4脑电波诱发训练。 2.7评估功能，具有不小于5种评估方式：基线阈值评估、脑电认知评估、全参数应激评、心理测量评估量表、视听整合连续测试(IVA) 2.8训练功能。2.8.1具有呼吸放松、冥想训练、渐进式放松、音乐治疗等多种形式放松治疗。 2.8.2反馈要求：脑电及其他生理参数反馈输入端输入信号以后，可以通过手动阈值、自动阈值等形式，给予视觉、听觉等形式进行反馈提示，并通过输出端呈现给受试者。 2.8.3可采用五个界面进行训练，并可随意切换；可输出数字或模拟信号、直方图、两维频谱图、三维频谱图等。 2.9数据处理：采集EEG、EKG、EMG、SC、TEMP、RESP、BVP电生理信号，应用多种函数运算方式，进行时域信号处理、频域信号FFT转换、逻辑运算、事件标记、统计运算等多种方式进行数据处理为临床治疗所需提供相关参数。 2.10数据管理功能：可回放训练、进行分析并生成报告，支持多次训练趋势报告分析。
34 | 多功能电动PT训练床 | 1.产品尺寸规格：190x120x(49-93)cm 1.1净重：101kg 1.2框架材质：铁框架加表面喷塑处理 1.3承重：250kg 1.4电压：220V~50HZ 1.5升降高度：49-93cm 1.6调节需要时间：约30秒 1.7第一段长度65cm可调节角度：0度到65度 1.8第二段长度121cm 1.9头部气杆控制角度的调整 1.10 5cm 36密度海绵 1.11专业医用英国5852阻燃标准PVC 1.13 伸缩脚轮设计，方便床身移动 1.14 TIMOTION 电机 8000N 1.15新颖贴心的360度环形碰触式升降调节开关 1.16专业7.5cm直径医用承压轮 1.17四调节螺杆设计，提升床体对于地面的适应性 1.18通过ISO13485质量管理体系认证 1.19通过美国FDA认证，通过欧洲CE认证，有国家医疗器械注册证 2.配置清单： 2.1电动推杆1台 2.2气弹簧 2支 2.3医用承压轮 4只 2.4控制器 1套
35 | 儿童肘关节固定器 | 用于儿童肘关节的固定 规格尺码：均码 支具长度：50-54CM可调 合适合身高125-150CM
36 | 感觉评估工具 | 产品内容 量表由6个运动分测验组成，包括视觉追踪、上肢关节活动能力、抓握能力、操作能力、手眼协调能力。 适用范围： 可以合理地判断脑瘫儿童精细运动功能障碍，区分不同类型，脑瘫儿童精细运动功能的差别，为制定康复计划提供依据。 工具箱配置参数：包含评估工具38种、指导手册1本、量表1套、铝合金航空箱1个
37 | 构音评估工具 | 汉语构音障碍评定法，主要是在观察安静状态下构音器官的同时，通过指示和模仿使其做粗大运动，对障碍部位、器官的形态、异常程度、异常性质、运动速度、运动范围、运动的力、运动的精确性、圆滑性作出评定。 产品内容 量表包括：一般会话、单词检查、音节复述检查、文章水平检查、构音类似运动检查、结果分析和总结。 评估作用 可以检查出患者是否患有运动性构音障碍和程度，还可以用于器质性构音障碍和功能性构音障碍的评定。同时，此方法对治疗计划的制定具有明显的指导作用。 工具箱配置参数：包含评估工具13种、指导手册1本、塑封量表1套、铝合金航空箱1个
38 | 滚筒 | 偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调训练 规格：φ21×80cm 木制架构 高弹性海绵，外包皮革 额定负载：80kg。
39 | 经颅磁刺激仪（多线圈配套） | 1.设备用途、性能特点 主要功能： 适用于儿童青少年心理行为、脑瘫、发育迟缓、遗尿症等脑功能障碍的治疗 主要特点： 1.常规配置基础上可进行盆底运动诱发电位检查，检测盆底神经传导通路的完整性及传导速度； 2.标配盆底刺激专用线圈，独特构造，磁聚焦技术，可以实现深度靶点刺激，对非靶点区域刺激影响较小； 3.标配带孔双面刺激线圈，可对中枢及外周的神经肌肉进行有效刺激； 4.盆底磁刺激专用座椅，座椅靠背角度可调，能放平 180 度，患者可实现坐位盆底肌刺激和俯卧位精准骶神经刺激； 5.内置多种临床方案供医生选择；包含小儿遗尿、膀胱过度活动症、大便失禁、神经源性膀胱、便秘等多种临床治疗方案； 6.人机交互软件：触屏式操作模式，三步开启治疗，符合用户习惯，减轻操作负担。2.主要技术参数 适用范围：用于中枢神经和外周神经刺激，用于神经电生理检查。配合药物，用于心境低落、焦虑、失眠及性症状的辅助治疗。而非单纯用于神经疾病治疗，以医疗器械注册证为准。（见产品注册证） 硬件 整机通过YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准（需提供证明材料）； 整机通过电磁兼容性EMC测试； ※产品组成中要求具备无线运动诱发电位检查模块； 标配盆底刺激专用线圈，独特构造，磁聚焦技术，可以实现深度靶点刺激，对非靶点区域刺激影响较小； 标配带孔双面刺激线圈，可对中枢及外周的神经肌肉进行有效刺激； ※冷却技术：采用智能变频风冷技术，安全可靠，以减少后期维护成本，避免漏液风险； 盆底磁刺激专用座椅，座椅靠背角度可调，能放平180度，患者可实现坐位盆底肌刺激和俯卧位精准骶神经刺激； ※盆底磁刺激专用座椅，标配四点式安全带； 具备治疗定位标识系统，刺激点标识，坐姿标识，骶神经刺激标识，引导临床正确的治疗体位； 具备治疗体位引导系统，依托治疗分阶脚凳，针对不同疾病提供不同体位的精准治疗； 标配触控式一体机，大于15寸，操作简单； 一体机通过CE电磁兼容性（EMC）认证，更安全； 一体机与工作站紧密固定，无跌落风险，非笔记本直接放置在台面上； 开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备。 主机技术指标 最大磁感应强度：6T，允差 ±20%； 输出脉冲重复频率：0. 01 Hz～100Hz可调，允差±5%；1 Hz以下步长0.01Hz, 1Hz以上步长1Hz； 脉冲上升时间：50μs ±10μs； 脉冲持续时间：340μs ±20μs； 磁感应强度最大变化率：40kT/s～80kT/s。 刺激线圈：能实现双面双向刺激；距离VCZ001型刺激线圈中心表面6cm处磁感应强度≥1.0T；专用的儿童专属线圈，大圆线圈、小圆线圈； 运动诱发电位监测模块技术指标 通道数：2通道； 数据传输方式：无线； 测量范围：1～1000； 最小分辨率：不大于2； 频率范围：20Hz～500Hz。 软件 上位机软件通过GB/T 25000.51 软件工程软件产品质量要求与评价； 可进行盆底运动诱发电位检查，检测盆底神经传导通路的完整性及传导速度； 人机交互软件：触屏式操作模式，三步开启治疗，符合用户习惯，减轻操作负担； 可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含爆发式刺激TBS）多种可选诊疗模式； 内置多种临床方案供医生选择；包含神经源性膀胱、神经源性直肠、膀胱过度活动症、压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿频尿急、尿储留、便秘、大便失禁、术后排便障碍、阴道松弛、器官脱垂、盆底痛、腰背痛、慢性前列腺炎、小儿遗尿、性功能障碍等多种临床治疗方案； 方案可编辑：刺激强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数可调，供医生自定义方案； 刺激方案具有数字和图形两种展示方式，刺激线圈温度显示与控制保护； 自动化报告生成与打印，也可根据需要自定义编辑； 患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存； 含波形设置、权限设置等多种自设功能，满足用户多种临床及科研需求； 兼容电子病历系统，实现设备间的数据互联互通。 临床使用情况 产品需经临床使用验证，满足盆底相关疾病治疗需求（需提供该品牌盆底磁客户名单证明）； 需要提供该品牌磁刺激仪在国内外核心期刊发表过的盆底相关的中英文文献证明。 | 通道数：2通道； 数据传输方式：无线； 测量范围：1～1000； 最小分辨率：不大于2； 频率范围：20Hz～500Hz。 软件 上位机软件通过GB/T 25000.51 软件工程软件产品质量要求与评价； 可进行盆底运动诱发电位检查，检测盆底神经传导通路的完整性及传导速度； 人机交互软件：触屏式操作模式，三步开启治疗，符合用户习惯，减轻操作负担； 可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含爆发式刺激TBS）多种可选诊疗模式； 内置多种临床方案供医生选择；包含神经源性膀胱、神经源性直肠、膀胱过度活动症、压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿频尿急、尿储留、便秘、大便失禁、术后排便障碍、阴道松弛、器官脱垂、盆底痛、腰背痛、慢性前列腺炎、小儿遗尿、性功能障碍等多种临床治疗方案； 方案可编辑：刺激强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数可调，供医生自定义方案； 刺激方案具有数字和图形两种展示方式，刺激线圈温度显示与控制保护； 自动化报告生成与打印，也可根据需要自定义编辑； 患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存； 含波形设置、权限设置等多种自设功能，满足用户多种临床及科研需求； 兼容电子病历系统，实现设备间的数据互联互通。 临床使用情况 产品需经临床使用验证，满足盆底相关疾病治疗需求（需提供该品牌盆底磁客户名单证明）； 需要提供该品牌磁刺激仪在国内外核心期刊发表过的盆底相关的中英文文献证明。
40 | 可视音乐 | 1.设备用途、性能特点 适用范围：适用于患有自闭症、注意力缺陷多动障碍、精神发育迟滞、语言发育迟缓、唐氏综合征、脑瘫、情绪行为障碍、学习困难等儿童，可用于各大医院康复科、儿童医院、儿童康复机构。本系统是一种特殊的治疗方法，通过视觉以及听觉的刺激对孩子进行相关的训练。 2.主要技术参数 2.1可视音乐干预仪用于可视音乐的康复训练，其主要技术指标： 谐波频率误差：±4%； 2.2基频实时响应速率：≤6ms； 2.3FFT实时响应速率：≤48ms； 2.4LPC实时响应速率：≤45ms； 2.5语谱图实时分辨率：窄带60Hz、中带120Hz、宽带240Hz：12.7ms±4%； 2.单通道低通滤波： 1）增益：共四档：25dB，30dB，35dB，40dB，每档误差±1.0dB 2）频响：在100Hz～700Hz频率范围内为-1.0dB～+1.0dB 3）★静止噪声≤2mV 4）低通滤波：共三档：5kHz，10kHz，20kHz，截止频率处衰减≥50dB 3.一般技术参数 3.1可视音乐干预：通过视听音乐进行正性、中性、负性曲诱导；采用脑电波嵌入音乐α波与现实和速写、镜像、卡通、虚幻、三基色、滚屏、浮雕、龟裂、彩笔、频谱视频画面效果相配合的训练； 3.2可视音乐素材库管理，童趣篇包含11个板块，主题轻松愉快。根据正性、中性、负性三种童趣音乐性质，视觉素材采用大量图片和动画，听觉素材采用自然声和用各种乐器所演奏出来的风格迥异的乐曲。在趣味十足的视听欣赏中得到情绪的疏解与宣泄。童趣篇中的素材包括速写、镜像、卡通、虚幻四种画面效果。 3.3视觉交叉干预：采用三屏动态显示技术，进行脑电波嵌入音乐与画面、灯光的视交叉配合训练；左、右屏分别设置为实物显示屏与虚拟显示屏，通过对图像、视频等素材从虚拟到现实显示的动态迁移，实现视觉感知效果的变换； 4、脑电波干预：★通过脑电波嵌入音乐、特效视频（图像、卡通、虚拟画面）、脑电波嵌入灯光等多重刺激方式诱导，嵌入灯光模式包括：五级基准序列频率、十八种诱导模式、三种变化节奏（均匀变化、先快后慢、先慢后快）和三种灯光强度（高、中、低）控制。
41 | 脑电仿生刺激仪 | 技术参数 1.磁疗适用范围：适用于缺血性脑血管病、神经症（焦虑、神经衰弱、失眠、脑疲劳等症状）、脑损伤性疾病的辅助治疗； 2.电疗适用范围：缺血性脑血管疾病、脑损伤性疾病、小儿脑瘫及上述疾病引起的肢体运动功能障碍；偏头痛； 3.主要构成：由一台主机、磁治疗帽、治疗主电极和治疗辅电极组成 4.结构形式：不可分拆的柜机推车式 5.显示方式：四块液晶屏分别独立显示，互不干扰 6.按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成，必需提供专利证书佐证。 7.治疗功能要求：同时具备交变电磁场治疗帽、仿真生物电刺激小脑顶核（乳突穴）及仿真生物电刺激肢体肌肉神经系统三种功能 8.输出路（线）数：2路磁疗；2 路（4线）仿生电刺激小脑顶核（乳突穴）；4 路（8线）仿生电刺激上、下肢； 9.定时功能：可在1-99min范围内设定所需时间 10.磁疗部分 10.1、治疗强度： 3-30 mT，最高必须达到30mT 10.2、微振功能：分四档可调，振频：0-10Hz；振幅：0-30V 11.电疗部分 11.1主频谱：≤20KHz 11.2主电极：输出开路的最大电压峰值：＜50V；输出最大电流：≤30mA（最大可达30mA），可调 11.3辅电极：输出开路的最大电压峰值：＜150V；输出最大电流：≤100mA（最大可达100mA），可调 配置清单： 1.主 机 1台 2.治疗帽 2套 3.乳突(主电极)套件 2套 4.肢体(辅电极)套件 2套 5.电源线 1根 6.使用(技术)说明书 1本 7.简易操作说明 1份 8.产品合格证 1张 9.产品保修卡 1张 10.三证 1份 11.安装验收单 1份 12.挂件示意图-2 1份 13.防尘布罩 1只
42 | 认知康复训练与评估系统 | 1.设备用途、性能特点 产品性能特点： 已在国内多家医院使用，并且在中国康复研究中心的国家继续教育项目中作为治疗师的培训设备使用，其优势是基于网络化的设计，便于设备的扩展，软件的升级，并且具有专利技术的眼球自动跟踪功能功能，AR增强现实功能，自闭症观察功能。 设备用途： 针对认知损害进行全面评估与训练，包括感知觉能力、基本认知能力、思维能力、数学能力、社会行为能力、艺术能力等多项能力训练专题。 2.主要技术参数 2.1、眼动辅助评估：可针对注意力障碍、视觉跟踪进行辅助评估； 2.2、眼动训练：可提供注意力训练方案，包括除害虫、余光狗、选购商品、阅读等特制训练题目。 2.3、训练模块应包括感知觉能力、基本认知能力、思维能力、数学能力、社会行为能力、艺术能力等6大认知主题，≥100个训练题目； 2.4、AR增强现实训练：AR卡片≥2套，应至少包括常见的动物、植物 、交通工具等常见的ADL生活物品； 3.一般技术参数 3.1 、认知障碍评定模块提供不少于20个儿童认知功能障碍相关评估量表，应包括：NYLS 3-7儿童气质问卷、Rutter儿童行为问卷、儿童孤独症评定量表、儿童社交焦虑量表、简易智力检测量表、儿童感觉统合发展评定量表等。 3.2、脑功能临床训练的细分亚型≥5个，而且每个亚型的子亚型分类≥3个 3.3、训练应具有难度梯度自适应调整算法，医生也可手动调整难易程度。 3.4、专业数据库存储功能，能存储上百万条以上的治疗数据； 3.5 、可录入并查询病人一般情况、病史、认知评定结果与报告、康复治疗计划及处方设定、信息迁移等； 3.6、可提供完整的统计报表数据分析模块：从训练状态、训练成绩、疑难点分析、训练进步情况等方面分析个体的训练情况。 3.7、可对科室的训练资源进行排班管理，并保证最大程度的利用； 3.8、针对不同的用户可以开通相应的权限； 3.9、对系统操作日志有清晰的记录，包括操作内容、时间、用户等。 4.配置清单 （1）软件：认知康复训练与评估软件 备注：含眼动 （2）触控显示器：≥23寸高清电容触控屏，分辨率≥1920x1080； （3）计算机主机：I3以上处理器，64GB以上硬盘，4GB以上内存 （4）AR高清摄像头：分辨率≥1920x1080； （5）眼动跟踪传感器：近红外波长≥850nm；眼动捕捉范围不小于50-95cm，采样率≥90Hz；可通过算法剔除头部相对位移速度不低于40cm/s；
43 | 认知心理治疗系统 | 具体技术参数(数量1套)及配置清单如下： 适应范围： 记忆力下降、社会生活能力下降等患者，主要由于精神心理障碍、脑外伤、脑肿 瘤、脑炎、帕金森氏病、癫痫等引起，各种原因引起的儿童弱智，主要由于儿童精神 发育障碍、语言发育障碍、自闭症、唐氏综合征、聋儿、儿童脑器质损害等引起。 单快捷的操作：训练平台采用快捷按钮的设计方式，使界面布局简单。快捷按钮让使用者容易操作、提高工作效率。双屏设计、一对一治疗：治疗系统采用双屏幕设计模式，让医生与患者进行一对一治疗。使患者注意力集中，治疗针对性强，可以及时调整。多媒体治疗模式：治疗系统以图、文、声、像多种形式辅助患者进行治疗。医生可以在患者治疗过程中随时进行图像.声音及治疗过程的录制截取。 设备特点： 1、评估部分 1.1明确以下儿童心理评估量表： 1.2瑞文测验彩色版(CPM) 1.3 儿童感觉统合能力评估量表 1.4 儿童孤独量表(CLS) 1.5 儿童孤独症评估量表(CARS) 1.6 Conners儿童行为问卷(父母问卷) 1.7 父母养育方式评价量表(EMBU) 1.8 艾森克个性问卷儿童版(EPQ) 1.9 Achenbach儿童行为量表(4-16)(CBCL) 1.10家庭环境量表中文版(FES-CV) 1.11家庭亲密度和适应性量表(FACESⅡ-CV) 1.12家庭功能评估(FAD) 1.13Rutter儿童行为问卷(父母问卷) 1.14自尊调查表(SEI) 1.15智力成就责任问卷(IAR) 1.16儿童N-S内外控制量表(CNSIE) 1.17子女教育心理源控制量表(PLOC) 1.18窘迫感受性量表 1.19儿童控制知觉多维度测查表(MMCPC) 1.20儿童自我意识量表(PHCSS) 1.21Rutter儿童行为问卷(教师问卷) 1.22NYLS 3-7岁儿童气质问卷 1.23青少年生活事件量表(ASLEC) 1.24儿童孤独症家长评估量表(ABC) 1.25儿童社会期望量表(CSD) 1.26儿童社交焦虑量表(SASC) 1.27学龄前儿童活动调查表(PSAI) 1.28儿童适应行为评估量表城市版(SAC) 1.29贝利婴幼儿发展量表(BSID) 1.30婴幼儿智能发育量表(CDCC) 1.31麦卡锡幼儿智能量表(MSCA) 婴儿-初中学生社会生活能力量表(S-M)二训练部分 2.不仅具有15种专业的儿童认知训练模块，提供24种训练模式，覆盖注意、记忆、思维、计算、知觉等多个方面，训练易用、专业、明确： 2.1专注力，24个级别。 2.2警惕性，15个级别。 2.3注意广度，16个级别。 2.4选择， 13个级别。 2.5转移， 11个级别。 2.6分配，9个级别。 2.7记忆训练_图形及拓扑记忆，20个级别。 2.8记忆训练_工作记忆，18个级别。 2.9记忆训练_图片再认，40个级别。 2.10记忆训练_路径，19个级别。 2.11记忆训练__情景记忆，9个级别。 2.12记忆训练__面容记忆，21个级别。 2.13知觉训练__视觉动作协调，32个级别。 2.14单侧忽略训练，20个级别。 2.15思维及计算训练，20个级别。 3.还具有40多种独立认知训练分类，覆盖注意、记忆、思维、简易计算、知觉等等多个方面，运用听觉、视觉等互动训练提高认知功能。模块包括： 3.1视觉整合、 3.2手眼脑协调_、手眼脑协调、记忆、听觉、声音配对、 3.3注意、选择性、细节辨别、 3.4注意、选择性__特征扫描、 3.5注意__分配性、 3.6注意__广度__局部形状辨认、 3.7注意__广度__快速检索、 3.8注意__广度__人像对比、 3.9注意__广度__同色搜索、 3.10注意__广度__形图对比、 3.11注意__集中性__填色训练、 3.12注意__集中性__细微辨别、 3.13注意__集中性__找字母、 3.14注意__稳定性__抗干扰计数、 3.15注意__稳定性__抗干扰识别图形、 3.16注意__追视训练__寻找四叶草、 3.17思维__策略计划__停车调度、 3.18思维__策略计划__串点、 3.19思维__分析判断__单词分类、 3.20思维__分析判断__图片分类、 3.21思维__判断选择__词语类别分析、 3.22思维__判断选择__图片类别分析、 3.23思维__时间观念__观察钟表、 3.24思维__空间变换整合__拼七巧板、 3.25思维__空间理解__填方块、 3.26思维__空间旋转整合__拼图、 3.27思维__空间选择整合__拼图、 3.28思维__逆向思维__反向移动、 3.29思维__分类、 3.30思维__动物逻辑__局部推、 3.31思维__事件逻辑__漫画排序。 3.32思维__计算__填补缺失数 4. 提供双屏分控模式：系统既可单屏运行，又可双屏运行。双屏模式时为主试者和被试者提供功能与操作均不相同的屏幕控制，保证主试者和被试者双方功能和操作的独立性，极大地增强了评定的客观性。 5认知心理测量训练工具组合箱。 5.1配置组件： 5.2认知训练卡片1套（包括水果卡50张、蔬菜41张、动物48张、身体部位29张、食物41张、自然22张、日常用品106张、交通工具37张、数字20张、颜色和形状66张，学音卡50张）。 5.3认知语音训练光盘一个（发声训练）。 5.4心理测量卡片245张（红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、紫色、靛色各一套）。 5.5蓝白色训练套件1个，六个面，通过手指按压训练缓解心理压力，每个手指精细能力都能得到训练。 5.6铝合金立方。体减压套件1个，8个立方体任意组合，通过手眼的协调训练，组合成不同形状缓解心理压力。 5.7专业认知心理评估量表1套。 5.8提供该认知心理测量训练工具组合箱有相关资质的第三方专业检测机构的检测报告。检测报告原件备查。 | 1.27学龄前儿童活动调查表(PSAI) 1.28儿童适应行为评估量表城市版(SAC) 1.29贝利婴幼儿发展量表(BSID) 1.30婴幼儿智能发育量表(CDCC) 1.31麦卡锡幼儿智能量表(MSCA) 婴儿-初中学生社会生活能力量表(S-M)二训练部分 2.不仅具有15种专业的儿童认知训练模块，提供24种训练模式，覆盖注意、记忆、思维、计算、知觉等多个方面，训练易用、专业、明确： 2.1专注力，24个级别。 2.2警惕性，15个级别。 2.3注意广度，16个级别。 2.4选择， 13个级别。 2.5转移， 11个级别。 2.6分配，9个级别。 2.7记忆训练_图形及拓扑记忆，20个级别。 2.8记忆训练_工作记忆，18个级别。 2.9记忆训练_图片再认，40个级别。 2.10记忆训练_路径，19个级别。 2.11记忆训练__情景记忆，9个级别。 2.12记忆训练__面容记忆，21个级别。 2.13知觉训练__视觉动作协调，32个级别。 2.14单侧忽略训练，20个级别。 2.15思维及计算训练，20个级别。 3.还具有40多种独立认知训练分类，覆盖注意、记忆、思维、简易计算、知觉等等多个方面，运用听觉、视觉等互动训练提高认知功能。模块包括： 3.1视觉整合、 3.2手眼脑协调_、手眼脑协调、记忆、听觉、声音配对、 3.3注意、选择性、细节辨别、 3.4注意、选择性__特征扫描、 3.5注意__分配性、 3.6注意__广度__局部形状辨认、 3.7注意__广度__快速检索、 3.8注意__广度__人像对比、 3.9注意__广度__同色搜索、 3.10注意__广度__形图对比、 3.11注意__集中性__填色训练、 3.12注意__集中性__细微辨别、 3.13注意__集中性__找字母、 3.14注意__稳定性__抗干扰计数、 3.15注意__稳定性__抗干扰识别图形、 3.16注意__追视训练__寻找四叶草、 3.17思维__策略计划__停车调度、 3.18思维__策略计划__串点、 3.19思维__分析判断__单词分类、 3.20思维__分析判断__图片分类、 3.21思维__判断选择__词语类别分析、 3.22思维__判断选择__图片类别分析、 3.23思维__时间观念__观察钟表、 3.24思维__空间变换整合__拼七巧板、 3.25思维__空间理解__填方块、 3.26思维__空间旋转整合__拼图、 3.27思维__空间选择整合__拼图、 3.28思维__逆向思维__反向移动、 3.29思维__分类、 3.30思维__动物逻辑__局部推、 3.31思维__事件逻辑__漫画排序。 3.32思维__计算__填补缺失数 4. 提供双屏分控模式：系统既可单屏运行，又可双屏运行。双屏模式时为主试者和被试者提供功能与操作均不相同的屏幕控制，保证主试者和被试者双方功能和操作的独立性，极大地增强了评定的客观性。 5认知心理测量训练工具组合箱。 5.1配置组件： 5.2认知训练卡片1套（包括水果卡50张、蔬菜41张、动物48张、身体部位29张、食物41张、自然22张、日常用品106张、交通工具37张、数字20张、颜色和形状66张，学音卡50张）。 5.3认知语音训练光盘一个（发声训练）。 5.4心理测量卡片245张（红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、紫色、靛色各一套）。 5.5蓝白色训练套件1个，六个面，通过手指按压训练缓解心理压力，每个手指精细能力都能得到训练。 5.6铝合金立方。体减压套件1个，8个立方体任意组合，通过手眼的协调训练，组合成不同形状缓解心理压力。 5.7专业认知心理评估量表1套。 5.8提供该认知心理测量训练工具组合箱有相关资质的第三方专业检测机构的检测报告。检测报告原件备查。 | 3.11注意__集中性__填色训练、 3.12注意__集中性__细微辨别、 3.13注意__集中性__找字母、 3.14注意__稳定性__抗干扰计数、 3.15注意__稳定性__抗干扰识别图形、 3.16注意__追视训练__寻找四叶草、 3.17思维__策略计划__停车调度、 3.18思维__策略计划__串点、 3.19思维__分析判断__单词分类、 3.20思维__分析判断__图片分类、 3.21思维__判断选择__词语类别分析、 3.22思维__判断选择__图片类别分析、 3.23思维__时间观念__观察钟表、 3.24思维__空间变换整合__拼七巧板、 3.25思维__空间理解__填方块、 3.26思维__空间旋转整合__拼图、 3.27思维__空间选择整合__拼图、 3.28思维__逆向思维__反向移动、 3.29思维__分类、 3.30思维__动物逻辑__局部推、 3.31思维__事件逻辑__漫画排序。 3.32思维__计算__填补缺失数 4. 提供双屏分控模式：系统既可单屏运行，又可双屏运行。双屏模式时为主试者和被试者提供功能与操作均不相同的屏幕控制，保证主试者和被试者双方功能和操作的独立性，极大地增强了评定的客观性。 5认知心理测量训练工具组合箱。 5.1配置组件： 5.2认知训练卡片1套（包括水果卡50张、蔬菜41张、动物48张、身体部位29张、食物41张、自然22张、日常用品106张、交通工具37张、数字20张、颜色和形状66张，学音卡50张）。 5.3认知语音训练光盘一个（发声训练）。 5.4心理测量卡片245张（红色、橙色、黄色、绿色、蓝色、紫色、靛色各一套）。 5.5蓝白色训练套件1个，六个面，通过手指按压训练缓解心理压力，每个手指精细能力都能得到训练。 5.6铝合金立方。体减压套件1个，8个立方体任意组合，通过手眼的协调训练，组合成不同形状缓解心理压力。 5.7专业认知心理评估量表1套。 5.8提供该认知心理测量训练工具组合箱有相关资质的第三方专业检测机构的检测报告。检测报告原件备查。
44 | 梯背架 | 站立训练,平衡训练,改善肌力 71×51×97cm,最高处肋木至地面距离88cm,最低处肋木至地面距离18cm，肋木间距10cm ，肋木直径2cm
45 | 听觉统合训练仪 | 1.设备用途、性能特点 产品性能特点： 采用双屏设计，17寸真彩触摸屏操作（副屏）， 全通道为2.4G无线传输，独立多通道，可以独立运行组数≥3组；设备内置单通道低通滤波器，系统内置有20首经过过滤和调制的特定音频曲目，根据不同的曲目系统自动关联声道衰减模式。 设备用途： 1.广泛性发育障碍（PDD）：儿童孤独性障碍、阿斯伯格综合症； 2.注意缺陷多动障碍（ADHD）； 3.言语及语言发育障碍（SLD）； 4.情绪障碍和情感障碍（ED）； 5.学习障碍（LD）。 6.大脑听觉处理失调(CAPD) 2.主要技术参数 2.1具有5种治疗模式，包括情绪行为干预、双耳平衡训练、听觉脱敏训练、脑电波诱导音乐和自定义康复模式。 2.2系统具有20首经过过滤和调制的特定音频曲目，根据不同的曲目系统自动关联声道衰减模式，并通过手动调节滤波种类（原声、低通、高通、带通、带阻），截止频率，音量大小，改善听觉功能失调。 2.3吸收频点：250HZ、500 HZ、750 HZ、1000 HZ、1500 HZ、2000 HZ、3000 HZ、4000 HZ、6000 HZ、8000 HZ、10000 HZ 、12000HZ ≥10dB； 2.3信号输出技术：2.4G发射模块，无损传输，双向传播，抗干扰性强，传输距离远，耗电少。 2.4产品必须具有医疗器械注册证、注册检验报告，CMD证书，ISO14001环境管理体系认证证书。 2.5自定义康复模式：可手动调节声道模式、滤波类型、声音强度等，进行相关的听觉训练 2.6 双屏技术：采用双屏设计，触摸屏和操作屏，医师和患者使用不同的显示屏，参与互动性更强。 2.7训练记录管理：可查询历史训练信息、编辑、修改、删除功能。 3.一般技术参数 3.1 滤波设置：可根据治疗需求手动调节滤波参数：低通，高通，带通，带阻。 3.2 输出模块：360°全方位无线数字化控制传输，无障碍接收（无多余有线式传输出输出） 3.3 嵌入式系统，低功耗，智能化调节控制 3.4 系统管理：包括医师权限管理，可以注册新医师，能够显示及修改登录密码等信息；患者管理功能，可以注册新病人，能够显示病人姓名、年龄、性别、住址、联系电话等信息。 3.5 包含单通道低通滤波器、话筒、电脑主机、音箱、摄像头、键盘、鼠标、打印机、台车、听觉功能训练用具、听觉统合训练系统软件等组成。 3.6 主机配置要求：硬盘：1T+256G、17寸电容触摸屏（副屏），液晶屏（主屏）≥23寸。 3.7 工作电源： AC 220V±20%；额定功率 30w。 4.配置清单 （1）电脑主机、真彩触摸显示屏、显示器、键盘、双音箱、鼠标、台车
46 | 楔型垫 | 卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松弛训练 配置： 25度锲形垫一个 规格: 62x48x25cm 硬质海绵架构 人造皮革外包 重量（kg）：1.5
47 | 心理沙盘工具 | 1.1沙具：包含多种类型沙具，包含人物类、动物类、植物类、建筑类、家居与生活用品类、交通类、食物果实类、石头贝壳类、景观与场景类及其他类等不少于9大类，43小类总计不少于600件。同时为保证咨询效果，材质应包含陶瓷、树脂 、搪胶、木质、塑料、金属、亚克力等多种。沙具独具特色，建筑类至少包含如房子、金字塔、路标、学校、别墅、古埃及方碑等；动物类至少包含如恐龙，蝴蝶，牛，马，羊等；食品类至少包含如粽子，水果，鸡蛋，馒头等，花草类至少包含如太阳花，桃花、牡丹等；交通工具类至少包含如小汽车，单车，吉普车，跑车，越野车，三轮摩托车，火车，船等，人物类至少包含如受伤人物，大学生，婚礼人物，婴儿等。 1.2沙盘专用天然海沙：细腻圆润，经过多道清洗、筛选、消毒、去尘等工序不少于10kg。沙盘专用沙进行了特定元素迁移的检测，检测方法参照GB6675.4-2014，判定结果为合格。 1.3标准实木沙盘1个：全实木材质，技术规格：72×57×7cm 颜色：内侧天蓝色，外侧自然木纹色，表面光滑，含实木支架1套，配件螺丝1包。 1.4标准实木沙具柜1个：纯实木制造，阶梯搭步式设计，五层九阶（尺寸：160*80*30cm）； 1.5心理沙盘指导书籍1本：提供了沙盘游戏整个过程的案例及分析。由心理游戏的初阶（沙盘游戏概述，理论深渊，实施过程，象征意义解读，空间配置）沙盘游戏的进阶（个体咨询案例，家庭治疗的理论，家庭治疗案例）沙盘游戏的高阶（团体治疗理论，团体治疗的案例，沙盘游戏的督导）等多部分组成。 1.6沙盘辅助配件1套：包含不少于沙耙，沙铲，平行刷等工具，方便来访者操作。 1.7沙盘视频剪辑光盘1张;包含沙盘操作使用视频，为初学者提供学习的机会。
48 | 语言评估工具 | 用于失语症患者恢复对言语的认知感知训练 配置： 内有动物、交通标志、交通工具、图形认知、动词、名词、水果疏菜、人体器官、颜色、瑞文色彩、四季、风景、计算、日常用品等系列卡片，毛巾、牙膏、牙刷、筷子、镜子、梳子、碗、手表、笔等道具一套。
49 | 子午流注低频治疗仪 | 性能特点：（1）“子午流注低频治疗仪”是一款将子午流注针法智能化、标准化、实用化的医疗设备，仪器将传统子午流注开穴法与现代电脉冲治疗完美结合，利用智能程序自动计算子午流注开穴，再利用电脉冲刺激穴位代替针刺。 （2）“子午流注低频治疗仪”融合中医针疗三要素：刺激的时机、刺激的部位、刺激的手法。 （3）刺激的时机：实现了“子午流注”和“灵龟八法”开穴自动计算，根据气血盛衰规律取穴治疗，纠正机体偏盛偏衰。 （4）刺激的部位：通过高分辨率彩色图形显示器以触屏方式显示--方便、准确、清晰、直观。内置全部穴位信息资料，包括标准穴位名称、穴位部位、穴位作用、穴位主治、穴位五行属性等。 （5）刺激的手法：用电脉冲刺激代替毫针，避免了针治过程中的相关不安全因素。仪器特殊的脉冲波形，可达到对穴位的深层次刺激效果，更容易产生经络感传效应。根据疾病的八纲辨证不同，对穴位刺激模拟了多种中医补泻的手法，遵循中医针治虚则补之、实则泻之、寒则留之、热则疾之的原则进行治疗。 2.主要技术参数 2.1子午流注纳甲法开穴查询：□即时开穴 □定时开穴 □某穴位未来五次开穴时间 □任意时间开穴查询 2.2灵龟八法开穴查询：□即时开穴 □定时开穴 □某穴位未来五次开穴时 2.3.病症查询：包括辨证分型 症候分析 治疗处方 穴位图示 2.4路治疗输出，治疗强度1-99档可调 2.5多路治疗输出：10路输出 2.6输出频率：1.25hz～1khz 15档可调 2.7.移动支架：配备可拆卸分离式支架 3.一般技术参数。3.1十四经穴位查询：□部位 □作用 □主治 □解剖 □图形 3.2经外奇穴查询：□部位 □作用 □主治 □解剖 □图形 3.3治疗时间设定 3.4时区设定 3.5真太阳时自动计算 3.6病症信息：13种 3.7为便捷使用，配备了可移动仪器支架 3.8知识产权：有发明专利证书，发明专利权人为公司控股股东 3.9产品标准：《ZWLZ-子午流注低频治疗仪》企业生产标准 3.10临床报告：中国中医科学院广安门医院 首都医科大学附属北京友谊医院 3.11脉冲频率分多档可调：单一频率 任选一挡固定频率不变 频率组合 多档频率顺序输出 3.12治疗输出幅度（额定负载500Ω）：输出电压有效值不大于20V，输出电流不大于40ma；最大输出电压有效值≥17V，最大输出电流≥34 ma；最高输出频率：1000hz，（±15%误差），多档可调。 3.13电源电压(电源条件220V)：电源适配器直流输出9～24V 3.14电源电流强度：不超过2A 3.15正常工作温度：5℃～40℃ 3.16运输和保存湿度：≤80％ 3.17具备操作指导演示教学视频 3.18显示屏：多点触控彩色触摸屏10吋
50 | 作业治疗配套工具 | 试管夹球*4 铁插柱*2盒 配对扭蛋*20 直径1厘米和直径2厘米的方形积木*20 水果动物穿线板*10 几何积木盒*4 模拟钥匙开锁器*8 配对分类盒*4 粘粘球*3 辅助筷*4 二指塞球益智玩具盒*5 摘苹果树积木*3 木制树叶拼插仙人掌积木*3 打开关上工作套装*3
51 | 3.0磁共振（含机房装修） | 1. 设备用途、性能特点 3.0T磁共振具有扫描速度快、检查时间短、图像质量高、诊断效果准的优势，可以降低成像过程中产生的噪声，提升患者舒适度。该设备还具备更优秀的图像质量，能够显示更加微小的病变，为实现疾病早期发现、早期诊断、早期治疗和实现临床、科研和教学新突破提供有力保障。 2. 主要技术参数 2.1场强 3T 2.2孔径 70cm及以上 2.3整体通道数 60及以上 2.4 射频发射功率 30KW及以上 2.5具备一阶和二阶匀场技术 2.6最大FOV≥50cm 3．一般技术参数 3.1具备头颈联合线圈、腹部线圈、脊柱线圈、柔性线圈、膝关节线圈、乳腺线圈 3.2具备常规神经成像、脊柱成像、骨肌成像、腹部成像、心血管成像、肿瘤成像等扫描技术 3.3智能扫描和质控平台 3.4后处理工作站及后处理软件
52 | 320排CT及以下CT（含机房装修） | 主要技术参数 2.1探测器：单排256及以上，双源2X96排 、双层2x128排 2.3 探测器宽度：单层16CM或 双层探测器8cmx2 2.4 球管阳极热容量 ： 30MHU及以上 2.5高压发生器最大功率 ： 100KW及以上 2.6机架转速：小于等于0.28秒/圈 2.7最薄层厚: 0.625及以下 2.8 机架孔径 ： 大于等于75cm 2.9最大水平扫描范围 ：200cm 2.10最大承重：200KG以上 3．一般参数 3.1计算机主机主：16GB 3.2硬盘容量：6TB 3.4显示器尺寸：24英寸 3.5胸痛3联一站式成像技术 3.6单心动周期冠脉、心功能成像技术 4.配置清单 4.1：主机系统 4.2重建计算机 4.3基础应用软件 4.4电源分配机柜
53 | CT人工智能诊断系统 | 2.1具备双窗纵隔窗对比功能，显示肺窗、纵隔窗的结节影像 2.2具备动态VR图像功能，显示结节在肺内的相对位置 2.3具备显示镜视图，多图窗联动功能，显示结节大小、轮廓等 2.4自动将肺结节所有检出信息以列表形式展现在界面，包括长短径、体积、最大CT值、结节定位、结节分类和结节性质 2.5自动测量结节密度，输出最大CT值、平均CT值、最小CT值~最大CT值等 2.6 具备结节良恶性级别预测功能（良性，低危、中危、高危），并提供恶性概率百分比，可根据良恶性严重程度排序 2.7具备结节实性分析功能，提供结节CT值的分布条形图、结节轮廓图、结节实性成分轮廓图，支持手动调整实性阈值查看条形图和轮廓图变化情况 2.8提供≥90项组学参数计算结果供临床应用及研究参考、使用 2.9 提供肺癌预测模型，支持自动计算临床恶性概率 2.10提供可选择描述单个结节、描述肺叶肺段、描述结节类型或仅报告最大结节四种报告模版，支持用户复制 2.11提供NCCN指南、LUNG-RADS分级指南、Fleischner指南、中国专家共识评估指南、肺结节亚洲共识、亚太共识指南等六种随访指南 2.12前后片开启，系统自动识别同一患者的多次检查，支持同时查看2次检查影像、病灶列表，可手动切换前后片 3.一般技术参数头颈CTA人工智能辅助系统 3.1 具备影像播放功能，左键长按拖拽可便捷播放影像序列方便快速查看影像概况 3.2 支持血管分析多序列联动，可便捷查看CPR、Lumen血管横断面原图、Xsection图层 3.3 支持MIP多序列联动显示，可便捷切换去骨MIP、带骨MIP同一图层 3.4 具备实时VR重建功能，支持360度无间隔的实时VR渲染重建 3.5 支持去骨VR体渲染重建，自动生成头颈VR/VRMIP/INVERSE VRMIP序列、颅内VR/VRMIP/INVERSE VRMIP序列，其中颅内VR/VRMIP/INVERSE VRMIP支持预设脑动脉颅外段起点 3.6 支持带脑类MR VRMIP体循环重建，自动生成类MR VRMIP正视、俯视、仰视序列，支持预设脑动脉颅外段起点 3.7 支持带骨VR体渲染重建，自动生成颅内带骨vr序列 3.8 支持头颈联扫CTA图像、单独颅内/颈部CTA的图像的VR、CPR及拉直探针重建 3.9支持前循环VR体渲染重建，自动生成头颈前循环VR/VRMIP序列、颅内前循环VR/VRMIP序列，其中颅内前循环VR/VRMIP支持预设脑动脉颅外段起点 3.10支持去骨MIP最大密度投影重建，自动生成冠位、矢位、轴位去骨最大密度投影序列，支持预设MIP影像层厚、间距 3.11支持带骨MIP最大密度投影重建，自动生成冠位、矢位、轴位带骨最大密度投影序列，支持预设MIP影像层厚、间距 3.12 支持颈部血管自动曲面重建，自动生成颈动脉、椎动脉CPR曲面重建序列；支持预设颈动脉、椎动脉终点，支持预设图像序列旋转角度间隔 3.13 支持颈部血管自动拉直重建，自动生成颈动脉、椎动脉Lumen拉直序列；支持预设颈动脉、椎动脉终点，支持预设图像序列旋转角度间隔 3.14 具备血管自动命名功能，自动命名头颈部17支血管命名，包括主动脉弓、头臂干、左锁骨下动脉、有锁骨下动脉、左颈总动脉、右颈总动脉、左颈内动脉、右颈内动脉、左椎动脉、右椎动脉、基底动脉、左大脑前动脉、右大脑前动脉、、左大脑中动脉、右大脑中动脉、左大脑后动脉、右大脑后动脉 3.15 具备血管自动分段功能，颈内动脉支持7分段、椎动脉支持4分段、大脑前动脉3分段、大脑中动脉3分段、大脑后动脉3分段 3.16 支持任意血管自定义命名 3.17提供结构化文本报告，根据诊断结果一键生成文本报告；报告报告支持配置狭窄程度分级标准、配置脑结构固定描述、配置狭窄程度范围描述；支持复制结果，支持勾选推送状态生成文本报告胶片 3.18 支持统一管理影像数据，对所有符合DICOM 3.0格式影响数据统一存储 | 3.16 支持任意血管自定义命名 3.17提供结构化文本报告，根据诊断结果一键生成文本报告；报告报告支持配置狭窄程度分级标准、配置脑结构固定描述、配置狭窄程度范围描述；支持复制结果，支持勾选推送状态生成文本报告胶片 3.18 支持统一管理影像数据，对所有符合DICOM 3.0格式影响数据统一存储
54 | 电动跟踪DR照片X线防护器（电动防护帘） | 主要技术参数 2.1 防护帘铅当量≥0.5mmPb 2.2防护帘尺寸--600x300,600x400,（上下帘） 2.3高度调节范围--180-2000mm 2.4支持拍片规格--7x14,10x14,14x14,14x17 in 及自定义拍片规格 2.5防护帘位置误差≤±2.5mm 2.6工作噪声≤50dB 3.一般技术参数 3.1平板 WIFI 双 PAD 操作，方便使用 3.2遥控频段--50Mhz 3.3无线激光自动跟踪定位--有 3.4智能语音提示系统--能够根据实际需要录播不同医院个性化提示语音 3.5双向沟通--提供医患双向语音沟通系统 3.6与原设备对接方式--无缝集成（对原设备不做任何改变和破坏） 3.7工作温度--0°℃~50°℃ 3.8向上牵引力--20KG 3.9峰值功率--≤200W 3.10电源---AC220V50HZ 3.11电气绝缘、稳定性、机械强度、发热要求等设备安全使用条款经过第三方检验，提供第三方机构检验证书证明文件。 3.14产品具有一类医疗器械备案凭证，一类医疗器械备案生产备案凭证 具有ISO9001质量管理、ISO13485医疗器械质量管理、ISO14001环境管理、 GB / T 28001职业健康安全管理体系资质，提供证明文件。公司具有在上述资质下的产品销售权。 4.配置清单 4.1 终端设备1套 4.2 PAD平板电脑2台
55 | 磁共振金属报警器（铁磁探测仪） | 主要技术参数 2.1安装于需要进行铁磁物质检测的区域，壁挂式安装 2.2检测是否带磁性物质，对带铁磁性物质报警，非磁性物质不报警，提供通过国家合格评定认可委员会（CNAS）认可的盖有CNAS公章的检测报告证明文件 2.3双立柱式结构，防碰撞全合成金属机身，避免病床及外界物理碰撞对设备造成破坏，提供CMA检测报告 2.4灯光、语音、图文告警，探测区域可分为左/右上中下六个部位告警，灯光，图形示意同步直观提示分段位置，提供通过国家合格评定认可委员会（CNAS）认可的盖有CNAS公章的检测报告证明文件 2.5监测需要检测区磁场变化，不向外辐射能量，不会对患者心脏起搏器等植入物造成干扰 2.6 用智能集控管理，配备智能交互系统，≥21.5寸十点触摸控制显示平台，无需外接鼠标键盘，即可对铁磁系统进行全方位设置调试实现集中控制管理，并具备物理旋钮对探测系统进行调节，提供软著证明文件 2.7智能交互显示终端，通过人体三维模拟动态形象演示铁磁性物质检测工作过程及告警，具备铁磁性物质信号强弱图形提示功能，提供CMA检测报告 2.8通过开放远程管理权限，可在显示终端屏幕远程操作及管理铁磁探测系统的使用及校调，提供软著证明文件 2.9 贯穿立柱的双侧报警红绿灯带及语音报警，提供CMA检测报告 2.10 根据被探测物体的磁性强弱，探测距离为0~2米，提供通过国家合格评定认可委员会（CNAS）认可的盖有CNAS公章的检测报告证明文件 2.11响应时间小于0. 1秒，提供CMA检测报告 2.12系统会根据被检测的物体磁性强弱和远近，告警图形显示进度条由若变强 2.13 系统配置可监测磁共振室门开关状态传感器件，MR门打开时铁磁系统工作、关闭时休眠，避免误报警造成的报警疲劳，提供通过国家合格评定认可委员会（CNAS）认可的盖有CNAS公章的检测报告证明文件 3.一般技术参数 3.1 电气绝缘、稳定性、机械强度、发热要求等设备安全使用条款经过第三方检验，提供检验证书证明文件 3.2 产品具有国家知识产权局颁发的专利证书、第三方权威机构出具的符合GB4943.1-2011标准要求的检测报告，提供证明文件 3.3 企业具有ISO9001质量管理体系、ISO13485质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、GB27922 五星服务体系认证，提供证明文件 3.4 公司获得国家级高新技术企业证书、专精特新企业证书、3A企业信用等级证书，市场监督管理局颁发的重合同守信用企业证书提供证明文件 4.配置清单 （1）探测立柱 （2）门传感系统 （3）人体感应模块 （4）智能触摸屏、触摸屏适配器
56 | 4M医用显示器 | 主要技术参数 2.1点距≤0.2331x0.2331 mm 2.2 显示器采用新型 LED 背光 2.3 尺寸≥27英寸 2.4 显示器内置 dicom 校正曲线，另外内置 DSA 、 DSI 、 CT / MRI . GAMMA 曲线 2.5 显示器基于等高圆近似的亮度均匀性调节功能，确保全屏幕亮度均衡，并提供第三方技术证明资料 2.6 两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示 2.7 最大亮度≥550cd/m2，提供满足上述要求的第三方证明材料（第三方检测报告等）对比度≥1000:1 2.8 端口： DVI -Dx1、DPx1、HDMIx1；输出端口：DPx1，支持 DP 环出，可将显示器画面输出到其他显示设备，并保证分辨率不低于2560x1440，提供 DP 输出接口实物照片和 DP 环出功能演示照片，可快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片 3.一般技术参数 3.1尺寸≥27英寸 3.2提供双头 PCle 接口专业显卡，显卡内存≥1G 4.配置清单 系统配置：英特尔i5处理器，8g运行内存，256g硬盘。
57 | 长骨影像拼接系统 | 主要技术参数 2.1安装方式：将硬件电脑显示屏装好后，再安装拼接功能软件进去系统。 2.2 产品结构:由电脑主机显示屏，拼接功能软件和拼接架组成。 2.3拼接原理:通过DR获取2到3张待拼接图像，每张图像间均有相同重叠区，通过点融合技术，将几张图像无缝衔接起来，得到一张完成的全长拼接图像。 2.4传输方式:接入影像诊断工作站端口，在传输界面找到已拼接完成的患者信息，可选择只传拼接也可选择所有图像进行传输。 2.5打印方式：接入相机系统，在打印界面选择需要打印的患者信息，选择打印排版，将需要打印的图像选择进排版界面进行打印。 3.一般技术参数 3.1图像显示：采用23.8寸专用显示屏，1920x1080/60全高清分辨率，图像数据丢失率极低。 4.配置清单 系统配置：英特尔i5处理器，8g运行内存，256g硬盘。
58 | 光子治疗仪（高能窄谱红蓝黄光） | 1.用途描述 适用于皮肤科治疗:杀灭消除痤疮丙酸杆菌、消除痤疮炎症、美白嫩肤；加快皮肌修复愈合，促进胶原合成，减轻炎症；舒敏、祛红，改善肌肤状态 2.主要技术参数 2.1光源材料：半导体固态光源（点阵芯片集成式） 2.2※峰值波长：红光：640±10nm ，蓝光：460±10nm，黄光：590±10nm 2.3※光功率密度：红光：≥1500mW/c㎡ ， 蓝光：≥1500mW/c㎡，黄光：≥300 mW/cm2" 2.4※特定距离下照射的温升和光功率密度（红/蓝光在距离光杯口平面15cm处，水膜温升及此时的光功率密度要求）：温升≤3℃，光功率密度≥41mW/c㎡" 2.5※最大治疗深度：≥10cm 2.6最大治疗面积：红蓝黄＞1500cm2 2.7出光口平面面积：红蓝黄光＞360c㎡ 2.8光功率稳定度：光源稳定工作后，光功率变化率≤3% 3.一般技术参数 3.1升降装置：电动 3.2操作面板：彩色触摸屏、液晶显示 3.4照射治疗模式：持续/脉冲照射治疗可选 3.5定时时间：可从0min～99min内可调；≤±5% 3.6预设方案：五种，且可以自定义 3.7升降高度调节范围：＞350mm 3.8光源自动切换功能：无需手动操作，蓝光和红光可根据预设时间自动切换 3.9光源模块调节功能：光源模块平面可旋转，光源模块间弧度可调 3.10治疗中光源外壳最高温度：光源治疗15min后，光源外壳（不包括光杯口和散热栅及周围）温度应不高于37℃ 3.11输入功率：＜500VA 4.配置清单 （1）主机：1台 （2）光源组件：1个 （3）悬臂组件：1个 （4）眼罩：5个 （5）遮光罩：2个 （6）墨镜：2副
59 | 二氧化碳点阵激光（脉冲激光治疗机） | 1.用途描述 适用于皮肤科治疗体表赘生物去除：如色素痣（皮内/交界/混合痣）睑黄瘤、汗管瘤、老年疣、扁平疣尖锐湿疣切除等、腋臭去除；除皱：如皱纹妊娠纹、烧伤后修复等；疤痕治疗：如中重度凹陷性痤疮瘢痕凹陷性瘢痕、增生性瘢痕;眼袋整复术：如眼袋割除。 2.主要技术参数 2.1※该产品用于以下手术中：体表赘生物的去除，面部除皱及痘疤样疤痕的治疗，激光眼袋成形术。 2.2激光光源：二氧化碳激光 2.3※工作模式：至少包含连续、单次、脉冲、点阵等 2.4激光工作波长：10.6μm 2.5激光器输出功率：≥33W 2.6点阵扫描边长：≥20×20mm（扫描功能的重复精度≤0.05㎜） 2.7扫描图形：至少包有矩形、菱形、三角形、圆形等 2.8※脉宽2-200ms 可调（所有脉宽均可做单次单光斑输出，脉宽2/3/5/8/10/20/50/100/200ms有明确显示） 2.9※最大输出能量（脉冲）30-3800mJ （脉宽2/3/5/8/10/20/50/100/200ms的能量均有明确显示） 2.10※输出能量（点阵）50-120mJ （脉宽2/3/5ms的能量均有显示） 3.一般技术参数 3.1、光斑直径：≤0.65mm 3.2指示光：半导体红光 波长：630-680nm且≤5mW 3.3导光系统：七关节臂且传输效率≥85% 3.4输出激光束要求模式：多模 3.5激光终端输出光束发散角：≤50mrad 3.6电磁兼容：除注册检验报告外（全检），该产品必须有独立的电磁兼容注册检验报告，要求符合YY9706.102-2021医用电气设备要求 3.7扫描方式：顺序扫描、乱序扫描、中分扫描等 3.8屏幕显示：≥12.1 英寸 触摸显示屏，角度可调节，操作界面简约，触控灵敏 3.9激光脉冲输出方式：单脉冲输出方式和脉冲重复输出方式 3.10手具类型：点阵手具、聚焦手具（点阵手具注册证里要有明确体现） 3.11治疗记录存储≥1000条，自定义方案数量≥5个 4.配置清单 （1）主机：1台 （2）导光臂：1套 （3）脚踏开关：1个 （4）点阵头：1套 （5）防护眼镜：1副 （6）电源线：1根 （7）钥匙：2把 （8）激光标志：1套
60 | 紫外线治疗系统（双波长） | 1.用途描述 适用于皮肤科治疗白癜风、轻度银屑病、慢性荨麻疹、玫瑰糠疹、各种皮炎感染，如蜂窝组织炎、丹毒、开发性伤口感染等治疗。 治疗中重度银屑病、皮肤泛发肥大细胞增生症、掌趾病、硬皮病、特异性皮炎、斑秃等。 2.主要技术参数 2.1适用范围：适用于对皮肤病患者的紫外光照辅助治疗，可用于银屑病、白癜风等的辅助治疗。 2.2光源材料：半导体光源 2.3波长种类：UVB：308nm、UVA：365nm双波长 2.4※治疗波长：UVA：365±1nm，UVB：308±2nm 2.5光功率密度（光源出光口表面测量）：UVA：10~200mW/c㎡ ，UVB：10~50mW/c㎡ 2.6※最小红斑量（MED）测试功能*：UVB治疗模式下提供MED自动测试功能 2.7※最小光毒量（MPD）测试功能：UVA疗模式下提供MPD自动测试功能 2.8光功率：UVA治疗手柄输出光功率＞500mW，UVB治疗手柄输出光功率＞100mW 2.9※光源定期更换：不需要，光源寿命超过5000小时 3.一般技术参数 3.1照射面积：1c㎡~1200c㎡ 3.2光源光功率不稳定度：UVA＜3%，UVB≤5% 3.3治疗手柄：手持便携式 3.4温度和温升：治疗中手柄外壳温度＜41℃ 3.5最大治疗深度：＞3cm 3.6剂量范围及方式：PUVA: 0~20J/c㎡连续可调，调节步长为1mJ/c㎡；UVB: 0~4.5J/c㎡连续可调，调节步长为1mJ/c㎡ 3.7定时时间：定时时间0~60min内可调 3.8光功率自动校准功能*：光强自行校准功能，无需手动校准 3.9皮肤类型选择功能：具有皮肤类型选择功能 3.10光斑面积调节功能：使用光斑调整套件可调节治疗光斑的面积大小 3.11操作面板：10.2寸大尺寸触摸液晶屏和旋钮操作 3.12脚踏控制功能：可使用脚踏开关控制治疗开启或停止 3.13治疗参数存储功能：可自定义存储治疗参数并实现自动记忆 3.14紫外治疗光的可见光指示功能：UVA/UVB工作时具有治疗指示灯 3.15保护功能：手柄过温报警，手柄过温断电保护功能 3.16查询功能：有，软件内置帮助查询功能 3.17外部接口：软件升级接口：系统具备RS-232接口 4.配置清单 （1）主机：1台。（2）光源组件：2套。（3）墨镜：2副。（4）脚踏开关：1个 （5）测试板：1个 （6）多孔板：1个
61 | 神经内镜 | 技术参数 神经内镜系统技术参数 （一）、摄像平台技术参数： 1) 输出分辨率不小于3840x2160，逐行扫描。 2) 图像色域范围BT. 2020、BT. 709。 3) ▲集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080 pixels全高清录像及3840x2160 pixels超高清图片。 4) 主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。 5) 可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示。 6) 可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。 7) ▲至少2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管的辨识度。 8) 可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式。 9) 术野画面至少5级亮度可调。 10) 术野画面至少3倍电子放大功能，7级可调，具备自适应缩放功能。 11) 至少2种纤维镜图像优化功能。 12) 术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。 13) 通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。 14) ▲至少4 个USB接口。 15) ▲输出端口：DP数字端口2个，12G-SDI数字端口1个， DVI-D数字端口1个。 16) ▲电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。 （二）、超高清4K摄像头 1) 采集像素：摄像头像素不小于3840 x 2160。 2) ▲重量210g，握持轻便。 3) 全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。 4) 可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。 5) 摄像头2个按键可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、白平衡、亮度、色彩。 6) 电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。 (三) LED冷光源 （1） LED光源，功率300W；低温：对组织损伤少，对周边电器元件影响少 （2） 色温约6000K，接近日光；光强度可连续 （3） 灯泡使用寿命＞30000小时 （4） 灯泡寿命预警 （5） CF一类认证：最高级别的医用电气安全标准，可用于心脏手术 （6） 纤维导光束，大小 3.5mm，长度230 cm，耐热 (四) 专业级医用监视器：两台 （1）动态图像高亮版LED专用显示器。 （2）支持数字高清图像显示。 （3）配备不小于32寸显示器，4K超高清格式。 （4）配备标准的输入/输出端口。 （五）颅底内镜及器械技术参数： 1.内镜技术特点： 1） HOPKINS II代柱状晶体内镜，广角，0°、30°可选，直径 4 mm，有效工作长度 18 cm，镜身带颜色标识，方便选择使用。 2） ▲蓝宝石镜面，图像无球失真，平面图像，超广角，大视野，可浸泡、气熏或高温高压消毒； 3） 镜体内外多层涂层，双层外管，增加光亮度； 4） 内镜光纤接口整合多个适配器，可拆分设计，兼容其他品牌导光束； 5） ▲镜子具有可配重复使用冲洗鞘功能，方便术中清洗镜身前端，无需术中多次取出清洗，节约手术时间； 2.▲冲洗吸引镜鞘 0°，卵圆形，工作长度≥140mm，尺寸4.8 x 6mm，用于内镜镜头冲洗 3.▲冲洗吸引镜鞘 30°，卵圆形，工作长度≥140mm，尺寸4.8 x 6mm，用于内镜镜头冲洗 4.锋利型剥离子,圆形压舌板，头端 45 ° 上弯，规格≤ 3 mm，带有圆形手柄，长 23 cm 5.剥离子,双头，半锋利半钝形，有刻度，长 26 cm 6.双极电凝钳,头端宽≥1 mm，45° 上弯，垂直闭合，长 20 cm 7.双极电凝钳钳芯,尖头，直 8.双极微型电凝钳，工作长度18cm，工作直径≤3mm，镊状手柄，可拆卸。 9.镰状刀，带圆形手柄，长 21.5 cm. 10.环形刮匙,可塑形，内径 ≤3 mm，头端 45° 成角，长 25 cm 11.环形刮匙,可塑形，内径 ≤5 mm，头端 45° 成角，长 25 cm 12.鼻钳,直头，有效工作长度 13 cm 13.45 ° 鼻钳，上翘45 °，有效工作长度13 cm 14.粘膜咬切钳，力量传导均匀，直头，有效工作长度13 cm 15.反咬钳，上沿后切口，有效工作长度 10 cm 16.取瘤钳，杯状钳口，直径 ≤2.5 mm，直型，有效工作长度 18 cm 17.咬骨钳，向上前成角 60°，大小 ≥2 mm，有效工作长度 17 cm 18.咬骨钳，向下前成角 60°，大小 ≥2 mm，有效工作长度 17 cm 19.髓核钳，匙口，杯状钳口，规格≤3*10mm，单动钳口，工作长度17cm 20.剪刀，精细型，上翘，有效工作长度 18 cm 21.剪刀，精细型，直的，有效工作长度 18 cm 22.吸引管10 Fr.，可塑形， 带有加长的控制孔，LUER接口，有效工作长度 15 cm 23.吸引管，带控制孔，上弯，规格≤3*15 24.吸引管，带控制孔，下弯, 规格≤3*15 25.双极高频电缆，用于电凝器，长 300 cm 26.内镜及器械专用消毒盒 （六）脑室镜技术参数 1.脑室镜，6度，外径≥6.1mm，长18cm，工作通道2.9mm，冲/吸通道1.6mm（软器械通道） 2.操作鞘，用于脑室镜，外径≤6.8mm，工作长度13.3cm 3.鞘芯，用于操作鞘 4.内镜，30度，直径约3.3mm，25cm，可高温高压消毒 5.剪刀，单开齿，尖头，≥2mm，长30cm。组成：手柄, 外管 6.活检钳，双开齿，≥2mm，30cm，组成：手柄,外管 7.脑室造瘘钳，≥2mm，工作长度30cm，组成：手柄，外管 8.抓钳，≥2.0mm，30cm，组成：手柄，外管 9.电凝电极,双极,直径≤5Fr 10.双极高频电缆，用于电凝器，长 300 cm 11.清洁、消毒及储存用金属线篮，用于带角度目镜，规格 460 x 150x 80 mm 12.脑室镜器械专用消毒盒 13.多功能气动器械钳臂： 1)固定支臂采用气动控制，单手单指操作，多关节一键管理 2)关节数量35个，臂长680mm 3)固定支臂采取同轴旋转，不会扭曲引力臂，确保更长的使用寿命 4)▲支臂夹持接口配备球形微调关节，可通过细微调节实现精准定位 5)手术床适配器灵活固定于滑轨，一键实现臂体0-360度旋转，可任意角度固定，满足各种手术场景 6)支臂带有失压自锁功能，意外掉气状态，保持自锁状态，确保手术的安全。 7)▲支臂控制单元采取专利双轴承力学设计，精确力学传导，移动操作稳定不漂移，满足高精度手术要求（比如神经外科） 8)夹持接口采取金属与非金属高分子材料组合设计，可高温高压灭菌，坚固耐用，夹持范围：12-25mm，夹持多种软硬镜及器械， 9)夹持接口底座与支臂之间采取楔形固定设计，坚固耐用，操作简单方便 10)▲控制方式：具备脚踏开关和手控开关双功能设计，单臂可同步实现手控和脚踏两种控制方式。 11)开关控制固定支臂，采取降噪设计，确保手术良好环境 12)承载力大于等于2kg，最大承重力不低于4.0kg 13)工作气体：中央供气（co2、氮气、压缩空气）或者压缩机供气、工作压力：0.5-0.8MPa， | (四) 专业级医用监视器：两台 （1）动态图像高亮版LED专用显示器。 （2）支持数字高清图像显示。 （3）配备不小于32寸显示器，4K超高清格式。 （4）配备标准的输入/输出端口。 （五）颅底内镜及器械技术参数： 1.内镜技术特点： 1） HOPKINS II代柱状晶体内镜，广角，0°、30°可选，直径 4 mm，有效工作长度 18 cm，镜身带颜色标识，方便选择使用。 2） ▲蓝宝石镜面，图像无球失真，平面图像，超广角，大视野，可浸泡、气熏或高温高压消毒； 3） 镜体内外多层涂层，双层外管，增加光亮度； 4） 内镜光纤接口整合多个适配器，可拆分设计，兼容其他品牌导光束； 5） ▲镜子具有可配重复使用冲洗鞘功能，方便术中清洗镜身前端，无需术中多次取出清洗，节约手术时间； 2.▲冲洗吸引镜鞘 0°，卵圆形，工作长度≥140mm，尺寸4.8 x 6mm，用于内镜镜头冲洗 3.▲冲洗吸引镜鞘 30°，卵圆形，工作长度≥140mm，尺寸4.8 x 6mm，用于内镜镜头冲洗 4.锋利型剥离子,圆形压舌板，头端 45 ° 上弯，规格≤ 3 mm，带有圆形手柄，长 23 cm 5.剥离子,双头，半锋利半钝形，有刻度，长 26 cm 6.双极电凝钳,头端宽≥1 mm，45° 上弯，垂直闭合，长 20 cm 7.双极电凝钳钳芯,尖头，直 8.双极微型电凝钳，工作长度18cm，工作直径≤3mm，镊状手柄，可拆卸。 9.镰状刀，带圆形手柄，长 21.5 cm. 10.环形刮匙,可塑形，内径 ≤3 mm，头端 45° 成角，长 25 cm 11.环形刮匙,可塑形，内径 ≤5 mm，头端 45° 成角，长 25 cm 12.鼻钳,直头，有效工作长度 13 cm 13.45 ° 鼻钳，上翘45 °，有效工作长度13 cm 14.粘膜咬切钳，力量传导均匀，直头，有效工作长度13 cm 15.反咬钳，上沿后切口，有效工作长度 10 cm 16.取瘤钳，杯状钳口，直径 ≤2.5 mm，直型，有效工作长度 18 cm 17.咬骨钳，向上前成角 60°，大小 ≥2 mm，有效工作长度 17 cm 18.咬骨钳，向下前成角 60°，大小 ≥2 mm，有效工作长度 17 cm 19.髓核钳，匙口，杯状钳口，规格≤3*10mm，单动钳口，工作长度17cm 20.剪刀，精细型，上翘，有效工作长度 18 cm 21.剪刀，精细型，直的，有效工作长度 18 cm 22.吸引管10 Fr.，可塑形， 带有加长的控制孔，LUER接口，有效工作长度 15 cm 23.吸引管，带控制孔，上弯，规格≤3*15 24.吸引管，带控制孔，下弯, 规格≤3*15 25.双极高频电缆，用于电凝器，长 300 cm 26.内镜及器械专用消毒盒 （六）脑室镜技术参数 1.脑室镜，6度，外径≥6.1mm，长18cm，工作通道2.9mm，冲/吸通道1.6mm（软器械通道） 2.操作鞘，用于脑室镜，外径≤6.8mm，工作长度13.3cm 3.鞘芯，用于操作鞘 4.内镜，30度，直径约3.3mm，25cm，可高温高压消毒 5.剪刀，单开齿，尖头，≥2mm，长30cm。组成：手柄, 外管 6.活检钳，双开齿，≥2mm，30cm，组成：手柄,外管 7.脑室造瘘钳，≥2mm，工作长度30cm，组成：手柄，外管 8.抓钳，≥2.0mm，30cm，组成：手柄，外管 9.电凝电极,双极,直径≤5Fr 10.双极高频电缆，用于电凝器，长 300 cm 11.清洁、消毒及储存用金属线篮，用于带角度目镜，规格 460 x 150x 80 mm 12.脑室镜器械专用消毒盒 13.多功能气动器械钳臂： 1)固定支臂采用气动控制，单手单指操作，多关节一键管理 2)关节数量35个，臂长680mm 3)固定支臂采取同轴旋转，不会扭曲引力臂，确保更长的使用寿命 4)▲支臂夹持接口配备球形微调关节，可通过细微调节实现精准定位 5)手术床适配器灵活固定于滑轨，一键实现臂体0-360度旋转，可任意角度固定，满足各种手术场景 6)支臂带有失压自锁功能，意外掉气状态，保持自锁状态，确保手术的安全。 7)▲支臂控制单元采取专利双轴承力学设计，精确力学传导，移动操作稳定不漂移，满足高精度手术要求（比如神经外科） 8)夹持接口采取金属与非金属高分子材料组合设计，可高温高压灭菌，坚固耐用，夹持范围：12-25mm，夹持多种软硬镜及器械， 9)夹持接口底座与支臂之间采取楔形固定设计，坚固耐用，操作简单方便 10)▲控制方式：具备脚踏开关和手控开关双功能设计，单臂可同步实现手控和脚踏两种控制方式。 11)开关控制固定支臂，采取降噪设计，确保手术良好环境 12)承载力大于等于2kg，最大承重力不低于4.0kg 13)工作气体：中央供气（co2、氮气、压缩空气）或者压缩机供气、工作压力：0.5-0.8MPa， | 26.内镜及器械专用消毒盒 （六）脑室镜技术参数 1.脑室镜，6度，外径≥6.1mm，长18cm，工作通道2.9mm，冲/吸通道1.6mm（软器械通道） 2.操作鞘，用于脑室镜，外径≤6.8mm，工作长度13.3cm 3.鞘芯，用于操作鞘 4.内镜，30度，直径约3.3mm，25cm，可高温高压消毒 5.剪刀，单开齿，尖头，≥2mm，长30cm。组成：手柄, 外管 6.活检钳，双开齿，≥2mm，30cm，组成：手柄,外管 7.脑室造瘘钳，≥2mm，工作长度30cm，组成：手柄，外管 8.抓钳，≥2.0mm，30cm，组成：手柄，外管 9.电凝电极,双极,直径≤5Fr 10.双极高频电缆，用于电凝器，长 300 cm 11.清洁、消毒及储存用金属线篮，用于带角度目镜，规格 460 x 150x 80 mm 12.脑室镜器械专用消毒盒 13.多功能气动器械钳臂： 1)固定支臂采用气动控制，单手单指操作，多关节一键管理 2)关节数量35个，臂长680mm 3)固定支臂采取同轴旋转，不会扭曲引力臂，确保更长的使用寿命 4)▲支臂夹持接口配备球形微调关节，可通过细微调节实现精准定位 5)手术床适配器灵活固定于滑轨，一键实现臂体0-360度旋转，可任意角度固定，满足各种手术场景 6)支臂带有失压自锁功能，意外掉气状态，保持自锁状态，确保手术的安全。 7)▲支臂控制单元采取专利双轴承力学设计，精确力学传导，移动操作稳定不漂移，满足高精度手术要求（比如神经外科） 8)夹持接口采取金属与非金属高分子材料组合设计，可高温高压灭菌，坚固耐用，夹持范围：12-25mm，夹持多种软硬镜及器械， 9)夹持接口底座与支臂之间采取楔形固定设计，坚固耐用，操作简单方便 10)▲控制方式：具备脚踏开关和手控开关双功能设计，单臂可同步实现手控和脚踏两种控制方式。 11)开关控制固定支臂，采取降噪设计，确保手术良好环境 12)承载力大于等于2kg，最大承重力不低于4.0kg 13)工作气体：中央供气（co2、氮气、压缩空气）或者压缩机供气、工作压力：0.5-0.8MPa，
62 | 颅脑手术激光定位仪 | 1.设备用途、性能特点 用于脑出血的穿刺引流，尤其是深部血肿（如脑干出血），颅脑肿瘤的穿刺活检，颅脑异物的清除等，可提高手术数量、提升科室技术及科研数据、降低手术风险、加快病人康复。 使用于不同颅脑部位的出血、肿瘤、异物取出、脑室穿刺等的精装定位。 2.主要技术参数 2.1龙门架及配件具有固定功能、可调节角度、尺寸。 2.2激光仪器备有红色激光机绿色激光。 2.3充电器及电池。 3.一般技术参数 3.1 激光器功最大功率≤2.5mW。 3.2激光器波长，红色激光635nm±5nm，绿色激光520nm±5nm。 3.3 激光器类型 130度 一字线激光 线宽1mm。 3.4 激光器安全分类 2M。 3.5 标尺刻度分辨率 1mm。 3.6 标记范围 200mm*250mm*90mm的立方体空间范围。 3.7 尺寸510*255*150mm（长*宽*高） 4.配置清单 （1）底板1套 （2）龙门架及配件1套 （3）横杆及配件 2套 （4）锂电池8个 （5）充电器1个 （6）激光器数量6个 （7）说明书及保修卡1本
63 | 颈动脉手术器械包 | 1.设备用途、性能特点 用于颈动脉狭窄内膜剥夺、血管搭桥等血管方面的手术。 颈动脉内膜剥脱手术器械包在颈动脉狭窄以及颅脑血管手术方面能做到创伤小、安全高、病人恢复快，对手术的成功能保驾护航。 2.主要技术参数 能在显微镜底下进行暴露手术视野，分离周围神经、血管组织，有效阻断血流，修剪缝合血管、神经等功能。 3.一般技术参数 3.1手术剪具备微创、精细剪断血管、包膜等组织功能。 3.2显微镊具备微创、精细分离血管、神经及周围组织功能。 3.3纤维持针钳具备能在显微镜下夹持细小缝合针进行缝合功能。 3.4止血钳具备有效阻断血管功能。 3.5骨膜剥离子具备微创、精细分离骨膜、包膜等功能。 3.6自动牵开器具备有效撑开颈动脉周围组织且不损伤的功能。
64 | 显微手术器械包 | 1.设备用途、性能特点 用于颅脑手术（如颅脑肿瘤、动脉瘤、血管畸形、脑出血、颅脑损伤、神经功能疾病等手术）的开展。 显微器械可利于颅脑手术的顺利进行，保证手术的安全性，提高手术的成功率，保护周围脑组织、神经、血管。 2.主要技术参数 2.1包括显微剪刀、显微剥离器、显微拉钩、柔性吸引管、钛合金手柄、吸引管、显微取瘤钳、消毒盒。 2.2能在显微镜底下操作。 2.3使用寿命长、质量好、不易损坏。 3.一般技术参数 3.1不同的血管、神经、脑组织等需配置不同型号的显微剪刀。 3.2不同的部位及脑组织的分离需不同型号的显微剥离子。 3.3为吸除病变组织，不同部位及类型的组织需不同类型的柔性吸引管。 3.4为保证手术视野清晰，快速吸除出血血等，不同角度、深度需不同类型吸引管。 3.5显微取瘤钳用于能很好用于颅脑肿瘤手术。 3.6消毒盒具有保护显微器械功能，避免显微器械在消毒过程中损坏。
65 | 彩超（VIP区） | 1.设备用途、性能特点 主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 2.主要技术参数 2.1 主机成像系统： 2.1.1 显示器：21.5英寸，高分辨率、逐行扫描、无闪烁平板液晶彩色显示器，视角宽，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 *2.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达700度 2.1.3 全新多波束并行发射技术，全程动态聚焦 2.1.4 脉冲优化处理技术 2.1.5 接收波束并行处理技术 2.1.6 自适应增益补偿技术 2.1.7 智能全程聚焦技术 2.1.8 数字化二维灰阶成像单元 2.1.9 数字化彩色多普勒单元 2.1.10 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括 PW 、CW和 HPRF)； 2.1.11 数字化能量血流成像单元 2.1.12 B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能 2.1.13 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量 2.1.14 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 2.1.15 智能实时图像优化技术，可自动持续优化图像增益及TGC，以获取最佳的2D，3D及4D图像 *2.1.16 动态范围≥200dB *2.1.17 全数字式波束形成器，数字化通道≥4,000,000 2.1.18空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, 可达≥9线偏转（作曲别针试验)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头 *2.1.19自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。 2.1.20 反向脉冲谐波技术，具有明确谐波频率显示，可视可调 2.1.21 实时二同步 /三同步能力，支持相控阵探头、凸阵探头和线阵探头； 2.1.22 内置 DICOM 3.0 标准输出接口； 2.2 先进成像技术： 2.2.1 超宽视野成像扫描技术 1)测量功能,电影回放功能 2)线阵、凸阵及容积探头具备 3)结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用 2.2.2具备全屏高清放大功能MaxVue，放大后图像有效显示区域尺寸≥21.5”，显示比率≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080） 2.2.3自动产科测量：通过人工智能解剖，单键选择产科常规的自动测量（双顶径、枕额径、头围、腹围和股骨长度） 2.2.4弹性成像技术 1)实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式 *2)具备囊实性结构鉴别弹性成像技术 3)具备浅表弹性成像 4)主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。 2.2.5 具备智能多普勒血管检查技术 1)单键优化二维、多普勒图像质量 2)单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等 3)具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性 2.2.6 脑卒中疾病诊断相关技术 1) 可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果 2) 自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值 3) 计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比 2.2.7血管中内膜自动测量与分析 1)要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计 2)计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置 3)测量结果框内有质控指标显示 4)脱机数据可输出 2.2.8超声声速自动校正技术 1)针对晚孕期肥胖及困难病人 2)可用于乳腺检查，并可调整级别 3)专门的预置条件 2.2.9 扩展成像技术：凸阵、线阵均具有此功能，且支持空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。 2.2.10 组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并支持在机应变及应变率定量分析工具 2.2.11多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。 2.2.12 具有术者模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像 2.3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) 2.3.1 一般测量：距离、面积、周长等； 2.3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等； 2.3.3 外周血管测量和计算功能； 2.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); 2.3.5 心脏功能测量； 2.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 2.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节； *2.4.2 硬盘≥500G，USB图像存储,电影回放重现单元≥2200帧； 2.4.3 具备主机硬盘图像数据存储； 2.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； 2.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节； 2.5 输入/输出信号： 2.5.1 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频 2.5.2 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、DP高清输出 2.6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件 3.一般技术参数 3.1 系统通用功能： 3.1.1 高分辨率液晶显示器≥21.5寸, 1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 3.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。 3.1.3 成像探头接口选择：≥ 4个，微型无针式,并激活可互换通用 3.1.4 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 3.1.5 具有轻便的机身设计，整机重量≤84千克，方便移动 3.2 探头规格 3.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从 1 MHz 到18MHz 3.2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频； 3.2.3 类型：线阵、凸阵、相控阵 3.2.4 腹部凸阵探头（2.0-6.0MHz） 一把 小器官线阵探头（5.0-12.0MHz） 一把 心脏相控阵探头（1.0-5.0MHz） 一把 3.2.5 扫描深度≥40cm 电子凸阵：B/PWD; 3.3 二维显像主要参数： 3.3.1 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8段，并可在触摸屏上进行调节，B/M 可独立调节； 3.3.2 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit 3.3.3 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率； 3.3.4 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦; 3.3.5 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理； 3.4 频谱多普勒： 3.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、 高脉冲重复频率 (HPRF)、 连续波多普勒（CW）； 3.4.2 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW； B/CPA/PW；B/CDV/CW； 3.4.3 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）； *3.4.4 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号) 3.4.5 Doppler及M型电影回放：≥48 秒； 3.4.6 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； *3.4.7 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调； 3.4.8 零位移动：≥ 9 级； 3.4.9显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位； 3.4.10 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 3.5 彩色多普勒： 3.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA） 3.5.2 扫描速率：相控阵探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率 11 帧/秒； 3.5.3 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) 3.5.4 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV) 3.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 3.5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°； 3.6 超声功率输出调节： 3.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER 3.6.2 输出功率选择分级可调 3.7 记录装置： 3.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存。 3.7.2 主机硬盘容量≥500G。 3.7.3 USB图像存储 3.7.4 USB接口≥4个，用于图像传输 4.配置清单 （1）主机：1套 （2）腹部凸阵探头1把 （3）心脏相控阵探头1把 （4）小器官线阵探头1把 | 2.2.4弹性成像技术 1)实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式 *2)具备囊实性结构鉴别弹性成像技术 3)具备浅表弹性成像 4)主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。 2.2.5 具备智能多普勒血管检查技术 1)单键优化二维、多普勒图像质量 2)单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等 3)具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性 2.2.6 脑卒中疾病诊断相关技术 1) 可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果 2) 自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值 3) 计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比 2.2.7血管中内膜自动测量与分析 1)要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计 2)计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置 3)测量结果框内有质控指标显示 4)脱机数据可输出 2.2.8超声声速自动校正技术 1)针对晚孕期肥胖及困难病人 2)可用于乳腺检查，并可调整级别 3)专门的预置条件 2.2.9 扩展成像技术：凸阵、线阵均具有此功能，且支持空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。 2.2.10 组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并支持在机应变及应变率定量分析工具 2.2.11多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。 2.2.12 具有术者模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像 2.3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) 2.3.1 一般测量：距离、面积、周长等； 2.3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等； 2.3.3 外周血管测量和计算功能； 2.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算); 2.3.5 心脏功能测量； 2.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 2.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节； *2.4.2 硬盘≥500G，USB图像存储,电影回放重现单元≥2200帧； 2.4.3 具备主机硬盘图像数据存储； 2.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； 2.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节； 2.5 输入/输出信号： 2.5.1 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频 2.5.2 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、DP高清输出 2.6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件 3.一般技术参数 3.1 系统通用功能： 3.1.1 高分辨率液晶显示器≥21.5寸, 1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 3.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。 3.1.3 成像探头接口选择：≥ 4个，微型无针式,并激活可互换通用 3.1.4 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 3.1.5 具有轻便的机身设计，整机重量≤84千克，方便移动 3.2 探头规格 3.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从 1 MHz 到18MHz 3.2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频； 3.2.3 类型：线阵、凸阵、相控阵 3.2.4 腹部凸阵探头（2.0-6.0MHz） 一把 小器官线阵探头（5.0-12.0MHz） 一把 心脏相控阵探头（1.0-5.0MHz） 一把 3.2.5 扫描深度≥40cm 电子凸阵：B/PWD; 3.3 二维显像主要参数： 3.3.1 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8段，并可在触摸屏上进行调节，B/M 可独立调节； 3.3.2 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit 3.3.3 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率； 3.3.4 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦; 3.3.5 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理； 3.4 频谱多普勒： 3.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、 高脉冲重复频率 (HPRF)、 连续波多普勒（CW）； 3.4.2 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW； B/CPA/PW；B/CDV/CW； 3.4.3 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）； *3.4.4 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号) 3.4.5 Doppler及M型电影回放：≥48 秒； 3.4.6 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； *3.4.7 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调； 3.4.8 零位移动：≥ 9 级； 3.4.9显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位； 3.4.10 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 3.5 彩色多普勒： 3.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA） 3.5.2 扫描速率：相控阵探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率 11 帧/秒； 3.5.3 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) 3.5.4 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV) 3.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 3.5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°； 3.6 超声功率输出调节： 3.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER 3.6.2 输出功率选择分级可调 3.7 记录装置： 3.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存。 3.7.2 主机硬盘容量≥500G。 3.7.3 USB图像存储 3.7.4 USB接口≥4个，用于图像传输 4.配置清单 （1）主机：1套 （2）腹部凸阵探头1把 （3）心脏相控阵探头1把 （4）小器官线阵探头1把 | 2.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 2.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节； *2.4.2 硬盘≥500G，USB图像存储,电影回放重现单元≥2200帧； 2.4.3 具备主机硬盘图像数据存储； 2.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； 2.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节； 2.5 输入/输出信号： 2.5.1 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频 2.5.2 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、DP高清输出 2.6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件 3.一般技术参数 3.1 系统通用功能： 3.1.1 高分辨率液晶显示器≥21.5寸, 1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 3.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。 3.1.3 成像探头接口选择：≥ 4个，微型无针式,并激活可互换通用 3.1.4 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节 3.1.5 具有轻便的机身设计，整机重量≤84千克，方便移动 3.2 探头规格 3.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从 1 MHz 到18MHz 3.2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频； 3.2.3 类型：线阵、凸阵、相控阵 3.2.4 腹部凸阵探头（2.0-6.0MHz） 一把 小器官线阵探头（5.0-12.0MHz） 一把 心脏相控阵探头（1.0-5.0MHz） 一把 3.2.5 扫描深度≥40cm 电子凸阵：B/PWD; 3.3 二维显像主要参数： 3.3.1 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8段，并可在触摸屏上进行调节，B/M 可独立调节； 3.3.2 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit 3.3.3 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率； 3.3.4 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦; 3.3.5 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理； 3.4 频谱多普勒： 3.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、 高脉冲重复频率 (HPRF)、 连续波多普勒（CW）； 3.4.2 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW； B/CPA/PW；B/CDV/CW； 3.4.3 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）； *3.4.4 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号) 3.4.5 Doppler及M型电影回放：≥48 秒； 3.4.6 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； *3.4.7 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调； 3.4.8 零位移动：≥ 9 级； 3.4.9显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位； 3.4.10 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 3.5 彩色多普勒： 3.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA） 3.5.2 扫描速率：相控阵探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率 11 帧/秒； 3.5.3 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) 3.5.4 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV) 3.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 3.5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°； 3.6 超声功率输出调节： 3.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER 3.6.2 输出功率选择分级可调 3.7 记录装置： 3.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存。 3.7.2 主机硬盘容量≥500G。 3.7.3 USB图像存储 3.7.4 USB接口≥4个，用于图像传输 4.配置清单 （1）主机：1套 （2）腹部凸阵探头1把 （3）心脏相控阵探头1把 （4）小器官线阵探头1把 |  |  | 3.3 二维显像主要参数： 3.3.1 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8段，并可在触摸屏上进行调节，B/M 可独立调节； 3.3.2 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit 3.3.3 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率； 3.3.4 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦; 3.3.5 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理； 3.4 频谱多普勒： 3.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF) 连续波多普勒（CW）； 3.4.2 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW； B/CPA/PW；B/CDV/CW； 3.4.3 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）； *3.4.4 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号) 3.4.5 Doppler及M型电影回放：≥48 秒； 3.4.6 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； *3.4.7 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调； 3.4.8 零位移动：≥ 9 级； 3.4.9显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位； 3.4.10 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 3.5 彩色多普勒： 3.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA） 3.5.2 扫描速率：相控阵探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率 11 帧/秒； 3.5.3 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) 3.5.4 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV) 3.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 3.5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°； 3.6 超声功率输出调节：3.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER 3.6.2 输出功率选择分级可调 3.7 记录装置： 3.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存。 3.7.2 主机硬盘容量≥500G。 3.7.3 USB图像存储 3.7.4 USB接口≥4个，用于图像传输 4.配置清单 （1）主机：1套。（2）腹部凸阵探头1把。（3）心脏相控阵探头1把。（4）小器官线阵探头1把
66 | 耳鼻喉综合检查台 | 1.设备用途、性能特点 用于医院耳鼻喉科室.集雾化喷药、吸引分泌物等功能为一体，极大提高医生的诊断效果、效率及准确性，是耳鼻喉科室现代化基础的首选和必备。 2.主要技术参数 2.1正压泵2.5Kg/cm2超静音效果，且快速工作 2.2负压泵740mmHg（max）超静音效果，且快速工作 2.3喷枪直头2把 弯头1把 防渗漏、防堵塞、喷药效果持续呈45度，使用效果佳。无轨道外置喷枪，全自动电路控制，压力0.1MPa～0.15MPa 可调； 2.4吸枪≥0.07MPa 枪头可拆卸、更换不同规格外径的吸枪杆 3.一般技术参数 3.1 台面采用优质人造大理石台面，高档华贵，耐刮花、防渗透 3.2 尺寸：755*525*795mm 3.3喉镜预热器450W 自动控制，15秒、30秒、45秒、60秒四个时间段自由调整 3.4 LED射 灯≥8 W照度≥1×104 3.5整机2小时自动断电功能 3.6正常工作条件:环境温度：10℃～35℃ 3.7机械椅：1)坐垫升降:120mm以上，2）靠背俯仰角度：90°-180° 3）头枕延伸：0-120mm,4)座椅旋转角度：360°，5）最大负载135kg 6）尺寸：640*580*1210/1330mm，7）医生椅：可升降，可旋转 4.配置清单 （1） 正压泵 1台 （2） 负压泵 1台 （3） 吸引瓶 1只 （4） 喉镜预热器 1套 （5） 射 灯 1套 （6） 观片灯 1个 （7） 喷枪 3把 （8) 吸枪 1把 (9) 托盘 1个 (10) 棉球缸 2个 (11) 药液瓶 4个 (12) 机械椅 1台 (13） 医生椅 1张
67 | 妇科检查床（电动） | 1.设备用途、性能特点 协助有关妇科检查必备辅助设备，该妇科检查床可自动升降等，方便行动不便的客户上下床；方便医生检查，缩短检查时间，增加检查的灵活性。 2.主要技术参数 1．技术参数： 床面最低及最高高度：380mm×1100mm（±20mm）； 床面曲形长度约：1450mm（±20mm）；床面宽度约：600mm（±20mm）； 床面旋转角度：50°； 脚蹬架前后移动距离：不少于200mm； 电机最大负载：8000N；电机输入电压：24V；电机升降速度：0.8/min； 电源：交流220V、50HZ； 最大承载重量：≥180kg。 2.托腿架：聚氨脂发泡高度、方向可调、锁紧牢固； 3.脚蹬架：为扶手联接式，可外摆角度调节，脚蹬板四周有边、防滑软垫； 4.污物盆：采用静音导轨，可隐藏抽拉； 5.暗藏式万向脚轮采用ABS工程塑胶材料，移动时安静平稳，可移动120KG承重； 3.一般技术参数 1．技术参数： 床面最低及最高高度：380mm×1100mm（±20mm）； 床面曲形长度约：1450mm（±20mm）；床面宽度约：600mm（±20mm）； 床面旋转角度：50°； 脚蹬架前后移动距离：不少于200mm； 电机最大负载：8000N；电机输入电压：24V；电机升降速度：0.8/min； 电源：交流220V、50HZ； 最大承载重量：≥180kg。 2.托腿架：聚氨脂发泡高度、方向可调、锁紧牢固； 3.脚蹬架：为扶手联接式，可外摆角度调节，脚蹬板四周有边、防滑软垫； 4.污物盆：采用静音导轨，可隐藏抽拉； 5.暗藏式万向脚轮采用ABS工程塑胶材料，移动时安静平稳，可移动120KG承重； 4.配置清单 （1）底座、立柱、床架装置：1 套。（2）软垫、辅助台：1套。（3）污水盆：1个。（4）防污软垫：2个。（5）直杆电机：3套。（6）控制器：1套。（7）脚踏控制器：1套。（8）手持操作器：1套。（9）搁手板：1 付。（10）搁腿架：1 付。（11）搁腿架承合器：1 付 （12）腰部圆弧扶手：1 付
68 | 人体成分分析仪 | 1.设备用途、性能特点 人体成分分析仪可完成测量体重、体内水分、蛋白质、无机盐、脂肪、肌肉、基础代谢、腰臀比、浮肿指数、以及分段部位数据分析等，可全面检测身体状况，了解身体平衡程度，评估健康状况，为后期预防和治疗疾病、促进健康提供指导性的检查； 主要功能： *可用于对人体的健康评估：了解被测者的体成分平衡程度，评估健康状况； *体型的判定：通过测量肌肉量和脂肪量，直观的判断被测者的体型； *体重控制：为达到最优的体成分平衡而需要的肌肉量和脂肪量的控制量； *慢性病防御：利用内脏脂肪信息可以监控预防糖尿病、心血管等慢性疾病； *阶段肌肉分析：通过阶段肌肉评估，可有效评价康复理疗效果； *阶段浮肿指数分析：判定阶段和全身浮肿指数，直观判断体内水分平衡程度； *营养指导：评价被测者的营养状态，指导能量摄入和膳食平衡； *成长曲线：提供儿童和青少年的成长曲线，使被测者了解自己的测试结果； *健康管理：通过定期、长时间的检测和管理，实现慢性病的检测和管理 2.主要技术参数 一、技术参数： 1、测量原理：多频生物电阻抗分析法（BIA法） 2、测量频率：1、5、50、250、500、1000 kHz 3、电极：四极8点接触式电极 4、测量部位：全身及五个节段(左上肢，右上肢，左下肢，右下肢，躯干) 5、电流：小于350μA ★6、测量阻抗范围：20－1200欧，精确度在±3%之内 7、输入方式：触摸屏、U盘（将U盘内存储的受测者信息直接导入），接入电脑以后可以通过键盘、鼠标上位机软件控制设备和联网数据传递。 ★8、显示屏：10.4" 超大液晶触摸屏，高分辨率1024*768，16.2M 真彩色 9、报告格式：普通A4报告，专用模板打印报告。 ★10、报告类型：人体成分报告、运动营养报告、儿童报告、综合报告。 11、测量时间：60秒以内 12、测量体重：5-250KG，精确度在±0.2kg之内。 13、身高支持范围：90－220cm 14、年龄支持范围：1-99岁 15、测量手柄：手柄及连接主机为软线线缆，便于不同身高人群灵活测量。 二、测量指标： ★1、身体成分分析：细胞内液，细胞外液，蛋白质，无机盐，体脂肪量指标及正常参考范围，以及总水分、肌肉量、去脂体重、体重及骨外含量指标值。 2、肌肉脂肪分析：骨骼肌肉量，体脂肪量及正常参考范围。 3、肥胖分析：采用身体质量指数、体脂肪率、腰臀比和内脏脂肪面积分析肥胖。 4、节段分析： 1）节段肌肉分析：左臂、右臂、躯干、左腿、右腿各个节段肌肉量分析。 2）节段脂肪分析：左臂、右臂、躯干、左腿、右腿各个节段脂肪量分析。 5、体重控制分析：目标体重，体重控制，肌肉控制，脂肪控制，基础代谢量。 6、体型判定：隐形肥胖、脂肪过量、肥胖、低体重、标准体型、超重肌肉型、低脂肪体体重、低脂肪肌肉型、运动员型九种体型判定，并进行图示。 ★7、节段及全身浮肿指数 1）节段细胞外液率（ECF/TBF）：左臂细胞外液率（LaECF/TBF）、右臂细胞外液率（RaECF/TBF）、躯干细胞外液率（TrECF/TBF）、左腿细胞外液率（Ll ECF/TBF）、右腿细胞外液率（Rl ECF/TBF）； 2）节段细胞外水分率（ECW/TBW）：左臂细胞外水分率（La ECW/TBW）、右臂细胞外水分率（Ra ECW/TBW）、躯干细胞外水分率（TrECW/TBW）、左腿细胞外水分率（LlECW/TBW）、右腿细胞外水分率（RlECW/TBW）； 3）全身细胞外液率（ECF/TBF）、全身细胞外水分率（ECW/TBW）； 8、营养评估：蛋白质（不足、正常）、无机盐（不足、正常）、体脂肪（不足、正常、超标）进行综合评估。 9、肌肉评估：上肢、下肢均衡和发达程度评估。 10、评分：结合测量结果，进行身体总评分。 ★11、儿童人体成分测量（专用报告）： 1）测量项目包括细胞内液、细胞外液、蛋白质、无机盐、体脂肪量人体组成成分析，以及体重、骨骼肌肉量、体脂肪量、身体质量指数、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪面积、节段肌肉分析、体重控制、基础代谢量、营养评估、肌肉评估、身体总评分、历史数据对比等。身高成长曲线、体重成长曲线预估分析。 2）成长曲线采用三条曲线分别标注相对曲线下限、曲线中位线和曲线上限，以判断儿童成长状况与趋势，并以3rd、950th、97th等进行标注与区分。 12、营养与运动处方（专用报告）： 营养膳食指导，一周三餐推荐菜谱、每日总能量推荐摄入量，以及对主要营养素蛋白质、脂肪和碳水化合物推荐摄入量，提供运动项目与时长建议等。 13、综合报告（专用报告）： 1）采用身体质量指数、脂肪百分比、腰臀比、腰高比和内脏脂肪面积综合评估肥胖状况。 2）采用肌肉量、骨骼肌肉量、四肢骨骼肌指数、肌肉指数综合评估肌肉状况。 3）标注出节段肌肉、节段脂肪测量值和正常范围以及是否超标。 4）体重、身体质量指数、骨骼肌肉量、骨骼肌肉量、体脂率、细胞外水分比率五项指标的近五次历史记录及曲线图 5）研究性指标：基础代谢量、身体细胞量、水合率、去脂体重指数、上臂围度、上臂肌肉围度、相位角等进行标注以综合评估人体成分状况。 6）支持在设备设置界面选择是否采用综合打印报告模式。 3.一般技术参数 三、其他参数： 1、有云平台接口和云端服务支持。 2、数据存储：自动存储，大容量存储，可存储至少50万组测量数据。 3、查询功能：在设备上直接进行多种数据查询（ID号、身高、体重、年龄、性别查询）。 4、设备安全管理：具有密码设置功能。 ★5、具备医疗器械注册证。 ★6、具备嵌入式软件著作权证，和专用管理软件著作权证。 4.配置清单 （1）主机：1台 （2）使用说明书：1本 （3）电源线：1根 （4）打印报告纸：3包 （5）打印机爱普生L3251：1台 （6）合格证： 1个 （7）保修卡：1份 | 4、节段分析： 1）节段肌肉分析：左臂、右臂、躯干、左腿、右腿各个节段肌肉量分析。 2）节段脂肪分析：左臂、右臂、躯干、左腿、右腿各个节段脂肪量分析。 5、体重控制分析：目标体重，体重控制，肌肉控制，脂肪控制，基础代谢量。 6、体型判定：隐形肥胖、脂肪过量、肥胖、低体重、标准体型、超重肌肉型、低脂肪体体重、低脂肪肌肉型、运动员型九种体型判定，并进行图示。 ★7、节段及全身浮肿指数 1）节段细胞外液率（ECF/TBF）：左臂细胞外液率（LaECF/TBF）、右臂细胞外液率（RaECF/TBF）、躯干细胞外液率（TrECF/TBF）、左腿细胞外液率（Ll ECF/TBF）、右腿细胞外液率（Rl ECF/TBF）； 2）节段细胞外水分率（ECW/TBW）：左臂细胞外水分率（La ECW/TBW）、右臂细胞外水分率（Ra ECW/TBW）、躯干细胞外水分率（TrECW/TBW）、左腿细胞外水分率（LlECW/TBW）、右腿细胞外水分率（RlECW/TBW）； 3）全身细胞外液率（ECF/TBF）、全身细胞外水分率（ECW/TBW）； 8、营养评估：蛋白质（不足、正常）、无机盐（不足、正常）、体脂肪（不足、正常、超标）进行综合评估。 9、肌肉评估：上肢、下肢均衡和发达程度评估。 10、评分：结合测量结果，进行身体总评分。 ★11、儿童人体成分测量（专用报告）： 1）测量项目包括细胞内液、细胞外液、蛋白质、无机盐、体脂肪量人体组成成分析，以及体重、骨骼肌肉量、体脂肪量、身体质量指数、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪面积、节段肌肉分析、体重控制、基础代谢量、营养评估、肌肉评估、身体总评分、历史数据对比等。身高成长曲线、体重成长曲线预估分析。 2）成长曲线采用三条曲线分别标注相对曲线下限、曲线中位线和曲线上限，以判断儿童成长状况与趋势，并以3rd、950th、97th等进行标注与区分。 12、营养与运动处方（专用报告）： 营养膳食指导，一周三餐推荐菜谱、每日总能量推荐摄入量，以及对主要营养素蛋白质、脂肪和碳水化合物推荐摄入量，提供运动项目与时长建议等。 13、综合报告（专用报告）： 1）采用身体质量指数、脂肪百分比、腰臀比、腰高比和内脏脂肪面积综合评估肥胖状况。 2）采用肌肉量、骨骼肌肉量、四肢骨骼肌指数、肌肉指数综合评估肌肉状况。 3）标注出节段肌肉、节段脂肪测量值和正常范围以及是否超标。 4）体重、身体质量指数、骨骼肌肉量、骨骼肌肉量、体脂率、细胞外水分比率五项指标的近五次历史记录及曲线图 5）研究性指标：基础代谢量、身体细胞量、水合率、去脂体重指数、上臂围度、上臂肌肉围度、相位角等进行标注以综合评估人体成分状况。 6）支持在设备设置界面选择是否采用综合打印报告模式。 3.一般技术参数 三、其他参数： 1、有云平台接口和云端服务支持。 2、数据存储：自动存储，大容量存储，可存储至少50万组测量数据。 3、查询功能：在设备上直接进行多种数据查询（ID号、身高、体重、年龄、性别查询）。 4、设备安全管理：具有密码设置功能。 ★5、具备医疗器械注册证。 ★6、具备嵌入式软件著作权证，和专用管理软件著作权证。 4.配置清单 （1）主机：1台 （2）使用说明书：1本 （3）电源线：1根 （4）打印报告纸：3包 （5）打印机爱普生L3251：1台 （6）合格证： 1个 （7）保修卡：1份 | 12、营养与运动处方（专用报告）： 营养膳食指导，一周三餐推荐菜谱、每日总能量推荐摄入量，以及对主要营养素蛋白质、脂肪和碳水化合物推荐摄入量，提供运动项目与时长建议等。 13、综合报告（专用报告）： 1）采用身体质量指数、脂肪百分比、腰臀比、腰高比和内脏脂肪面积综合评估肥胖状况。 2）采用肌肉量、骨骼肌肉量、四肢骨骼肌指数、肌肉指数综合评估肌肉状况。 3）标注出节段肌肉、节段脂肪测量值和正常范围以及是否超标。 4）体重、身体质量指数、骨骼肌肉量、骨骼肌肉量、体脂率、细胞外水分比率五项指标的近五次历史记录及曲线图 5）研究性指标：基础代谢量、身体细胞量、水合率、去脂体重指数、上臂围度、上臂肌肉围度、相位角等进行标注以综合评估人体成分状况。 6）支持在设备设置界面选择是否采用综合打印报告模式。 3.一般技术参数 三、其他参数： 1、有云平台接口和云端服务支持。 2、数据存储：自动存储，大容量存储，可存储至少50万组测量数据。 3、查询功能：在设备上直接进行多种数据查询（ID号、身高、体重、年龄、性别查询）。 4、设备安全管理：具有密码设置功能。 ★5、具备医疗器械注册证。 ★6、具备嵌入式软件著作权证，和专用管理软件著作权证。 4.配置清单 （1）主机：1台。（2）使用说明书：1本。（3）电源线：1根。（4）打印报告纸：3包。（5）打印机爱普生L3251：1台。（6）合格证： 1个。（7）保修卡：1份
69 | 骨密度仪（超声型） | 2.主要技术参数 1.主要技术规格 1.1探头工作频率:核心频率1.25MHz，偏差≤±15%； 1.2探头组成:完全自主研发四晶体超声探头； 1.3收发模式:轴向超声波传导技术，双晶体发射双晶体接收，自动消除软组织干扰，确保数据的高准确度、高重复性； 1.4检测部位:桡骨、胫骨； 1.5测量参数:SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄； 1.6 Z值趋势图、 T值趋势图； 1.7声速显示范围:2200m/s～4800m/s； 1.8高测量重复性:≤±0.15%； 1.9操作平台：全电容触摸屏操控≧14英寸； 1.10在黄铜、有机玻璃双重校准下误差≤±50m/s； 1.11 快速、高精度两种测量模式； 1.12单点检测速度:≤0.4s； 1.13单次测量时间≤10秒。 1.14主机重量:≤4.4kg； 2.产品功能 2.1探头导航:实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角，角度显示偏转精度0.1°； 2.2 视频播放：儿童检查时播放动画片。动画片内容可更换、增减； 2.3 联网功能： 2.3.1 数据联网方式：支持有线、WIFI联网； 2.3.2 支持DB（SQL Server、Oracle、MySql、Postgre SQL）、Http、WebService数据接口，将检测数据传输至医院网络系统； 2.4实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间，直观易懂； 2.5显示患者详细信息资料并可编辑； 2.6显示历史测量结果； 2.7病案管理功能：可对病例进行保存、显示、检索、编辑、删除、追加、导出等一系列操作管理； 2.8 提供A4、16K、B5等多种尺寸报告单； 2.9 自动生成报告单； 2.10 支持保存报告单为PNG、JPG、BMP及PDF等格式； 2.11 便携式校验模块（带温度指示条）：用于检测前设备的校验，确保检测数据准确性； 2.12云服务功能： 2.12.1检测结果直接传输至受检者微信； 2.12.2受检者多次检测结果统计、分析； 2.13报告单自定义:可重新编辑报告单字段，针对检测结果，检测图表，检测意见或者医生意见等字段，可随意进行缩放，拖动，添加或删除等操作，满足更多客户需求； 2.14骨密度主机内置探头装置:防止探头磕碰，增加探头使用时间，保护探头寿命； | 2.15适合中国人标准的数据库，婴幼儿（0-5岁）数据库，青少年（5-20岁）数据库，成人（20-90岁）数据库； 2.16辅助测量装置：固定桡骨检测部位，提高检测数据的准确度； 2.17 探头自动休眠，有效延长探头使用寿命。 3.探头配置： 3.1 标配：通用探头1个 3.2配备探头要求为高精度、高灵敏度U型探头，U型剖空结构消除平面探头干扰路径超声波对精度、灵敏度的影响。 3.一般技术参数 1.主要技术规格 1.1探头工作频率:核心频率1.25MHz，偏差≤±15%； 1.2探头组成:完全自主研发四晶体超声探头； 1.3收发模式:轴向超声波传导技术，双晶体发射双晶体接收，自动消除软组织干扰，确保数据的高准确度、高重复性； 1.4检测部位:桡骨、胫骨； 1.5测量参数:SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄； 1.6 Z值趋势图、 T值趋势图； 1.7声速显示范围:2200m/s～4800m/s； 1.8高测量重复性:≤±0.15%； 1.9操作平台：全电容触摸屏操控≧14英寸； 1.10在黄铜、有机玻璃双重校准下误差≤±50m/s； 1.11 快速、高精度两种测量模式； 1.12单点检测速度:≤0.4s； 1.13单次测量时间≤10秒。 1.14主机重量:≤4.4kg； 2.产品功能 2.1探头导航:实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角，角度显示偏转精度0.1°； 2.2 视频播放：儿童检查时播放动画片。动画片内容可更换、增减； 2.3 联网功能： 2.3.1 数据联网方式：支持有线、WIFI联网； | 2.3.2 支持DB（SQL Server、Oracle、MySql、Postgre SQL）、Http、WebService数据接口，将检测数据传输至医院网络系统； 2.4实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间，直观易懂； 2.5显示患者详细信息资料并可编辑； 2.6显示历史测量结果； 2.7病案管理功能：可对病例进行保存、显示、检索、编辑、删除、追加、导出等一系列操作管理； 2.8 提供A4、16K、B5等多种尺寸报告单； 2.9 自动生成报告单； 2.10 支持保存报告单为PNG、JPG、BMP及PDF等格式； 2.11 便携式校验模块（带温度指示条）：用于检测前设备的校验，确保检测数据准确性； 2.12云服务功能： 2.12.1检测结果直接传输至受检者微信； 2.12.2受检者多次检测结果统计、分析； 2.13报告单自定义:可重新编辑报告单字段，针对检测结果，检测图表，检测意见或者医生意见等字段，可随意进行缩放，拖动，添加或删除等操作，满足更多客户需求； 2.14骨密度主机内置探头装置:防止探头磕碰，增加探头使用时间，保护探头寿命； 2.15适合中国人标准的数据库，婴幼儿（0-5岁）数据库，青少年（5-20岁）数据库，成人（20-90岁）数据库； 2.16辅助测量装置：固定桡骨检测部位，提高检测数据的准确度； 2.17 探头自动休眠，有效延长探头使用寿命。 3.探头配置： 3.1 标配：通用探头1个 3.2配备探头要求为高精度、高灵敏度U型探头，U型剖空结构消除平面探头干扰路径超声波对精度、灵敏度的影响。 4.配置清单 （1）超声骨密度仪主机 BND-9M3 1台 （2）BND-9M3超声骨密度仪系统软件 V1.2 1套 （3）超声骨密度仪探头 KB125LU 1个 （4）电线组件 1根 （5）主机旋转支架 1个 （6）超声骨密度仪校验透明快 1个 （7）超声骨密度仪测量尺 1个
70 | 体检秤 | 1.设备用途、性能特点 悅琦体检秤是一款为医疗保健中心等大批量集中体检部门而研制的身高、体重测试设备，其采用超声波非接触式测高，优质平衡梁式传感器称重。具备:手动、自动两种操作模式:测量结果快速准确。测量结果可以通过数据线传输到电脑中，便统计管理且现有房屋、水电可以满足要求仪器运行要求，在设备购置后，厂家有专业的产品讲师进驻医院进行产品培训，保证学会操作使用为止，保证设备的正常运行和使用。 2.主要技术参数 1.1电源：电压AC220V，频率50Hz； 1.2使用环境：温度范围：+10℃～+40℃； 湿度范围20%RH～85%RH（无冷凝）； 1.3保存环境：-5℃～55℃； 不大于85%RH，通风良好，干燥的室内，周围空气中应无腐蚀性气体； 1.4身高测量范围： 70cm～200cm，分辨率0.1 cm，最大误差±0.5cm； 1.5体重测量范围： 2kg～200kg，最大误差±0.1kg； 1.6外形尺寸：长约520mm，宽约405mm，高约1400mm（min）～ 2350mm（max）； 1.7本体重量：净重 ≤ 22Kg； 1.8 获得中华人民共和国计量器具形式批准证书。 2、功能特性 2.1 测量方式：手动﹑自动﹑遥控三种方式可随意选择,满足不同用户的使用场景需求； 2.2超声三探头设计: 配备三个原装超声波探头，摆脱严格要求站姿的束缚，最大限度增加身高的可检测范围，提供高度精确的身高检测数据； 2.3温度补偿功能：双温度传感器，具有温度补偿功能，可提高身高测量结果的准确性； 2.4称重传感器：称重传感器，提供高度精确的体重检测数据； 2.5检测参数：可检测身高、体重，可计算BMI、体表面积、男性超重百分比、女性超重百分比； 2.6语音播报功能：可播报操作指导、注意事项、测量结果、异常提示，并可对播报内容进行选择设置； 2.7打印结果：可进行测量结果数值打印、条码打印、体重指数BMI参照表打印（中国卫生行业标准（WS/T428-2013）参照表、WHO标准-2004参照表）多种结果显示打印； 2.8离线保存测量结果：本机可保存≧ 2000例测量结果； 2.9网络直连功能：可通过网线、WIFI等方式直接将设备的检测数据传输至医院各个网络系统，不再需要单独传输至PC端，提升传输效率、节省医院成本； 2.10多外置接口开放：可外接扫码枪、身份证读卡器，实现病人信息快速录入； 2.11可升降机身：通过上立柱伸缩轻松调节设备高度，免安装、易携带，使用方便，为外检提供极大的便捷性； 2.12打印机功能：自动切纸的高速热敏蓝牙打印，打印功能开关可设置。 3.一般技术参数 1.1电源：电压AC220V，频率50Hz； 1.2使用环境：温度范围：+10℃～+40℃； 湿度范围20%RH～85%RH（无冷凝）； 1.3保存环境：-5℃～55℃； 不大于85%RH，通风良好，干燥的室内，周围空气中应无腐蚀性气体； 1.4身高测量范围： 70cm～200cm，分辨率0.1 cm，最大误差±0.5cm； 1.5体重测量范围： 2kg～200kg，最大误差±0.1kg； 1.6外形尺寸：长约520mm，宽约405mm，高约1400mm（min）～ 2350mm（max）； 1.7本体重量：净重 ≤ 22Kg； 1.8 获得中华人民共和国计量器具形式批准证书。 2、功能特性 2.1 测量方式：手动﹑自动﹑遥控三种方式可随意选择,满足不同用户的使用场景需求； 2.2超声三探头设计: 配备三个原装超声波探头，摆脱严格要求站姿的束缚，最大限度增加身高的可检测范围，提供高度精确的身高检测数据； 2.3温度补偿功能：双温度传感器，具有温度补偿功能，可提高身高测量结果的准确性； 2.4称重传感器：称重传感器，提供高度精确的体重检测数据； 2.5检测参数：可检测身高、体重，可计算BMI、体表面积、男性超重百分比、女性超重百分比； 2.6语音播报功能：可播报操作指导、注意事项、测量结果、异常提示，并可对播报内容进行选择设置； 2.7打印结果：可进行测量结果数值打印、条码打印、体重指数BMI参照表打印（中国卫生行业标准（WS/T428-2013）参照表、WHO标准-2004参照表）多种结果显示打印； 2.8离线保存测量结果：本机可保存≧ 2000例测量结果； 2.9网络直连功能：可通过网线、WIFI等方式直接将设备的检测数据传输至医院各个网络系统，不再需要单独传输至PC端，提升传输效率、节省医院成本； 2.10多外置接口开放：可外接扫码枪、身份证读卡器，实现病人信息快速录入； 2.11可升降机身：通过上立柱伸缩轻松调节设备高度，免安装、易携带，使用方便，为外检提供极大的便捷性； 2.12打印机功能：自动切纸的高速热敏蓝牙打印，打印功能开关可设置。 4.配置清单 1、超声波身高体重系统软件VI. 0 1个 2、超声波身高体重测量仪SG-1001SC 1个 3、校准板 1个 4、电源适配器 1个 5、电源线 1个 6、网线 1个 7、数据线 1个 8、遥控器 1个 9、蓝牙打印机SP-POS58IVUBT 1台 | 1.6外形尺寸：长约520mm，宽约405mm，高约1400mm（min）～ 2350mm（max）； 1.7本体重量：净重 ≤ 22Kg； 1.8 获得中华人民共和国计量器具形式批准证书。 2、功能特性 2.1 测量方式：手动﹑自动﹑遥控三种方式可随意选择,满足不同用户的使用场景需求； 2.2超声三探头设计: 配备三个原装超声波探头，摆脱严格要求站姿的束缚，最大限度增加身高的可检测范围，提供高度精确的身高检测数据； 2.3温度补偿功能：双温度传感器，具有温度补偿功能，可提高身高测量结果的准确性； 2.4称重传感器：称重传感器，提供高度精确的体重检测数据； 2.5检测参数：可检测身高、体重，可计算BMI、体表面积、男性超重百分比、女性超重百分比； 2.6语音播报功能：可播报操作指导、注意事项、测量结果、异常提示，并可对播报内容进行选择设置； 2.7打印结果：可进行测量结果数值打印、条码打印、体重指数BMI参照表打印（中国卫生行业标准（WS/T428-2013）参照表、WHO标准-2004参照表）多种结果显示打印； 2.8离线保存测量结果：本机可保存≧ 2000例测量结果； 2.9网络直连功能：可通过网线、WIFI等方式直接将设备的检测数据传输至医院各个网络系统，不再需要单独传输至PC端，提升传输效率、节省医院成本； 2.10多外置接口开放：可外接扫码枪、身份证读卡器，实现病人信息快速录入； 2.11可升降机身：通过上立柱伸缩轻松调节设备高度，免安装、易携带，使用方便，为外检提供极大的便捷性； 2.12打印机功能：自动切纸的高速热敏蓝牙打印，打印功能开关可设置。 4.配置清单 1、超声波身高体重系统软件VI. 0 1个 2、超声波身高体重测量仪SG-1001SC 1个 3、校准板 1个； 4、电源适配器 1个 5、电源线 1个 6、网线 1个 7、数据线 1个 8、遥控器 1个 9、蓝牙打印机SP-POS58IVUBT 1台
71 | 眼底照相机 | 1.设备用途、性能特点 眼底照相机主要用于眼底大范围的视网膜放大成像及视网膜荧光素血管照相，用于记录眼底的状态，以便医生进行眼部健康评估和疾病诊断。 2.主要技术参数 1、视场角 45° 2、像素支持 1000万 3、固视灯 8点内固视灯 4、最小瞳孔直径 3mm 5、闪光照明 白光&红外 6、对焦模式 实时对焦/手动 7、对焦范围 _x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x001f_20D~+20D 8、对焦清晰度指示 支持 9、屏幕分辨率 大于等于3.97英寸TFT-LCD，800*480分辨率 10、触摸屏 全触摸屏 11、图片格式 包含JPEG 12、视频格式 包含3GP 13、图像色彩模式 彩色，黑白 14、内存 16GB 15、数据连接 USB2.0，WIFI，蓝牙，4G无线网，无线打印等，高速传输模式 图片共享 DICOM3.0，4G，微信，facebook，QQ，微博等 16、电池 3.7V 3400mAh可充电锂电池 17、适配器 50/60Hz 100~240V交流输入；5V 3A直流输出 18、充电电流 最大5V 1.2A 3.一般技术参数 1、视场角 45° 2、像素支持 1000万 3、固视灯 8点内固视灯 4、最小瞳孔直径 3mm 5、闪光照明 白光&红外 6、对焦模式 实时对焦/手动 7、对焦范围 20D~+20D 8、对焦清晰度指示 支持 9、屏幕分辨率 大于等于3.97英寸TFT-LCD，800*480分辨率 10、触摸屏 全触摸屏 11、图片格式 包含JPEG 12、视频格式 包含3GP 13、图像色彩模式 彩色，黑白 14、内存 16GB 15、数据连接 USB2.0，WIFI，蓝牙，4G无线网，无线打印等，高速传输模式 图片共享 DICOM3.0，4G，微信，facebook，QQ，微博等 16、电池 3.7V 3400mAh可充电锂电池 17、适配器 50/60Hz 100~240V交流输入；5V 3A直流输出 18、充电电流 最大5V 1.2A 4.配置清单 硬件 （1）眼底照相机主机 1个 （2）充电式底座 1个 （3） 黑色眼罩 1个 （4）18650锂离子电池 2个 （5）产品说明书 1个 （6）产品合格证 1个 （7）充电器转换头 1个 （8）USB数据&充电线 1个 （9）便携箱 1个 软件 （1）内嵌微清眼底照相机系统软件 1套
72 | 医用红外热像仪 | 主要技术参数 一、红外摄像装置 1、帧像素：≥640×512 VOx 2、视场角：水平的视场≥18°，垂直的视场≥24° 3、测温范围：30℃～42℃ 4、调焦方式：自动调焦 5、探测器材质类型：氧化钒材质 6、核心部件红外扫描机芯：原装进口，原产地：美国 7、瞬时视场：垂直及水平的瞬时视场均＜1mrad 8、预热时间：热像仪的图像生成时间≤30s 9、 测温准确度：≤0.3℃ 10、图像场周期：≤20ms 11、温度显示分辨力：≤0.01℃ 12、温度测量重复性：≤0.2℃ 13、自动聚焦范围：≥0.3m～6m 14、图像采样帧频：≥50Hz 15、镜头：镜头焦距30mm；F数0.8 16、拍摄图像两种显示方式：黑白、伪彩色 17、红外镜头升降台：自动水平位平行上下升降，升降范围：升降台平距地面最高≥1000mm±100mm～1750mm±100mm 18、红外镜头（云台系统）：水平转动≥90°±5°，竖直转动≥25°±3°；镜头可沿轨道前后移动，移动距离≥20cm±2cm 19、计算机主机：处理器：i5或高于i5 内存：≥4G 硬盘容量：≥1Tb 系统：Windows 10或以上 20、显示器：≥24寸高分辨率彩色液晶显示器 21、对讲系统：双向对讲系统 二、软件 1、测量功能：对图像中的任意一点测量温度；对图像中矩形、椭形、点、线区域测量平均温度。 2、图像处理功能：图像增强处理；设定温度测量范围；多幅图像显示；鼠标点击出的温度显示；储存、读取图像功能，删除图像功能，复制图像功能。 3、红外热像采集/处理/诊断分析软件包：包含体检报告、专科报告、中医辩证报告、中医体质报告等。 4、病案资料及诊断信息的输入、编辑功能。 3.配置清单 1 电脑操作台（含电脑主机、打印机、显示器、鼠标键盘） 1套；2 镜头升降控制台 1套；3 红外探测器 1只；4 双向对讲系统 1套；5 控制线 1套；6 电源线 2根；7 安装解说视频光盘 1套；8 红外资料手册 1套；9 操作使用说明书 1本
73 | 医用全自动血压计 | 主要技术参数 1、技术参数 1.1 测量原理:示波法，放气过程测量血压； 1.2 测量范围： 血压:0mmHg～300mmHg； 脉率：35 bpm～185 bpm 1.3 测量精准度: 血压测量精度：±3mmHg； 脉率测量精度：35bpm～100bpm范围内，误差≤±2bpm； 100bpm～185bpm范围内，误差≤±3bpm； 1.4 测量分辨率: 压力测量分辨率：1mmHg； 脉率测量分辨率：1bpm； 1.5 适用臂围：16cm～43cm； 1.6 病例存储容量：≥2000例； 1.7 触控液晶屏： 1.7.1液晶屏动画演示操作流程及注意事项； 1.7.2根据《中国高血压防治指南》自动对测量结果进行评估并显示，脉搏波波形显示，病例显示，测量可信度的显示； 1.7.3人机交互式操作； 1.8袖带驱动方式：电机自动裹袖带，模拟人工绑袖带，提高测量精准度和受检者舒适度； 1.9血压计工作模式：智能充气、线性放气； 1.10臂姿确认功能：通过臂姿检测按钮和红外传感器可使人体臂姿和位置处于最佳检测状态，提高测量结果准确度； 1.11数据联网功能：USB接口联网； 1.12语音提示功能：真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示； 1.13生理参数管理功能：通过病例管理可管理主机上传的生理参数。包括：身高、体重、BMI、ABI、血氧、体温、中心动脉压、内皮功能、呼吸频率、人体成分、骨密度、视力、肺功能、生化指标； 1.14病例管理功能 1.14.1可直接在液晶显示屏对存储的病例进行管理； 1.14.2可通过配套数据管理软件上对存储的病例进行管理； 1.15云服务功能 1.15.1可通过微信扫码完成登记； 1.15.2检测结果直接传输至受检者微信； 1.16卷筒角度可调：可适应不同高度的人群以及修正不同坐姿带来的测量影响； 1.17多外置接口开放：可外接扫码枪、身份证读卡器，实现病人信息快速录入； 1.18电磁兼容性：射频发射水平达到B类标准，满足可直接连接家用电网使用的要求（A类标准不满足直接连接家用电网使用的要求）； 1.19热敏打印机：报告单采用自动切纸的热敏打印； 3.一般技术参数 1、技术参数 1.1 测量原理:示波法，放气过程测量血压； 1.2 测量范围： 血压:0mmHg～300mmHg； 脉率：35 bpm～185 bpm 1.3 测量精准度: 血压测量精度：±3mmHg； 脉率测量精度：35bpm～100bpm范围内，误差≤±2bpm； 100bpm～185bpm范围内，误差≤±3bpm； 1.4 测量分辨率: 压力测量分辨率：1mmHg； 脉率测量分辨率：1bpm； 1.5 适用臂围：16cm～43cm； 1.6 病例存储容量：≥2000例； 1.7 触控液晶屏： 1.7.1液晶屏动画演示操作流程及注意事项； 1.7.2根据《中国高血压防治指南》自动对测量结果进行评估并显示，脉搏波波形显示，病例显示，测量可信度的显示； 1.7.3人机交互式操作； 1.8袖带驱动方式：电机自动裹袖带，模拟人工绑袖带，提高测量精准度和受检者舒适度； 1.9血压计工作模式：智能充气、线性放气； 1.10臂姿确认功能：通过臂姿检测按钮和红外传感器可使人体臂姿和位置处于最佳检测状态，提高测量结果准确度； 1.11数据联网功能：USB接口联网； 1.12语音提示功能：真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示； 1.13生理参数管理功能：通过病例管理可管理主机上传的生理参数。包括：身高、体重、BMI、ABI、血氧、体温、中心动脉压、内皮功能、呼吸频率、人体成分、骨密度、视力、肺功能、生化指标； 1.14病例管理功能 1.14.1可直接在液晶显示屏对存储的病例进行管理； 1.14.2可通过配套数据管理软件上对存储的病例进行管理； 1.15云服务功能 1.15.1可通过微信扫码完成登记； 1.15.2检测结果直接传输至受检者微信； 1.16卷筒角度可调：可适应不同高度的人群以及修正不同坐姿带来的测量影响； 1.17多外置接口开放：可外接扫码枪、身份证读卡器，实现病人信息快速录入； 1.18电磁兼容性：射频发射水平达到B类标准，满足可直接连接家用电网使用的要求（A类标准不满足直接连接家用电网使用的要求）； 1.19热敏打印机：报告单采用自动切纸的热敏打印； | 3.一般技术参数 1、技术参数 1.1 测量原理:示波法，放气过程测量血压； 1.2 测量范围： 血压:0mmHg～300mmHg； 脉率：35 bpm～185 bpm 1.3 测量精准度: 血压测量精度：±3mmHg； 脉率测量精度：35bpm～100bpm范围内，误差≤±2bpm； 100bpm～185bpm范围内，误差≤±3bpm； 1.4 测量分辨率: 压力测量分辨率：1mmHg； 脉率测量分辨率：1bpm； 1.5 适用臂围：16cm～43cm； 1.6 病例存储容量：≥2000例； 1.7 触控液晶屏： 1.7.1液晶屏动画演示操作流程及注意事项； 1.7.2根据《中国高血压防治指南》自动对测量结果进行评估并显示，脉搏波波形显示，病例显示，测量可信度的显示； 1.7.3人机交互式操作； 1.8袖带驱动方式：电机自动裹袖带，模拟人工绑袖带，提高测量精准度和受检者舒适度； 1.9血压计工作模式：智能充气、线性放气； 1.10臂姿确认功能：通过臂姿检测按钮和红外传感器可使人体臂姿和位置处于最佳检测状态，提高测量结果准确度； 1.11数据联网功能：USB接口联网； 1.12语音提示功能：真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示； 1.13生理参数管理功能：通过病例管理可管理主机上传的生理参数。包括：身高、体重、BMI、ABI、血氧、体温、中心动脉压、内皮功能、呼吸频率、人体成分、骨密度、视力、肺功能、生化指标； 1.14病例管理功能 1.14.1可直接在液晶显示屏对存储的病例进行管理； 1.14.2可通过配套数据管理软件上对存储的病例进行管理； 1.15云服务功能 1.15.1可通过微信扫码完成登记； 1.15.2检测结果直接传输至受检者微信； 1.16卷筒角度可调：可适应不同高度的人群以及修正不同坐姿带来的测量影响； 1.17多外置接口开放：可外接扫码枪、身份证读卡器，实现病人信息快速录入； 1.18电磁兼容性：射频发射水平达到B类标准，满足可直接连接家用电网使用的要求（A类标准不满足直接连接家用电网使用的要求）； 1.19热敏打印机：报告单采用自动切纸的热敏打印；
74 | 心电监护仪 | 1.设备用途、性能特点 我科室现有的监护仪不足，需要申请监护仪实时监测病人生命体征，监护仪可以实时监测患者的生命体征包括心电、血氧、血压、呼吸、脉搏、体温，监护仪的事件记录功能可以在监护完成后提供大量数据，帮助医生分析病人生命体征变化，提高科研理论水平，能为医院及学校的医疗教学及科研提供医学素材及案例视频教学。 支持24小时趋势回顾；可识别24种心率失常分析；数据可视化，提高工作效率，及时和精确的生理参数信息能够给医生提供极大的参考；提供心电、阻抗呼吸、血氧、无创血压、体温监测，具备出色的参数监测精准性和优异的抗干扰能力，专利血氧技术，提高运动条件下监测准确性和弱灌注下测量灵敏度和准确性。 EWS(早期预警评分)工具能帮助临床从关注患者单个参数变化转 向关注患者整体状态变化，早期识别患者恶化风险，及时采取干预措施。 全国各级医院均有大量使用，经过市场验证该系列监护仪稳定可靠，实用性高。 2.主要技术参数 1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。 1.2、≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥6通道波形显示。 ★1.3、屏幕采用最新电容屏非电阻屏，显示屏可支持亮度自动调节功能。 1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪。 1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 1.10、监护仪设计使用年限≥8年。监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。 3.一般技术参数 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测 ★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 2.4、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 ★2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 2.14、提供辅助静脉穿刺功能。 2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 3：系统功能： 3.1、★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、支持肾功能计算功能。 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾，≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值，≥1000组NIBP测量结果，≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。 3.5、支持48小时全息波形的存储与回顾功能 3.6、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.7、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 3.8、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。 3.9、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 3.10、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 3.11、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 | 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾，≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值，≥1000组NIBP测量结果，≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。 3.5、支持48小时全息波形的存储与回顾功能 3.6、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.7、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 3.8、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。 3.9、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 3.10、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 3.11、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。
75 | 简易肺功能测试仪 | 1.用途描述 产品适用于心肺、颅脑、腹、胸等手术前常规检查，体检、职业病普查，各种呼吸病人治疗效果评定等。 2.主要技术参数 2.1 操作界面：产品具有中英文操作界面 2.2产品测试曲线：产品可提供容量—时间曲线，容量—流速曲线（F-V） 2.3预测公式：产品可实现10种预测公式，并可实现6种以上专门针对国人预测公式 2.4产品可实现ATPS自动转换至BTPS功能 2.5产品可实现各项检测指标反复进行测量，并可实现3次测试结果相比较功能; 2.6 配数据上传功能（软件）：产品可通过USB接口，实现测量数据上传功能，并通过强大的PC机分析处理软件，可回放、分析、打印测量波形和结果，测量数据存储功能。 2.7 具有≥30个肺通气功能检测参数。FVC（用力肺活量）： FVC、FEV0.5、FEV1（或FEV1.0）、FEV3（或FEV3.0）、FEV1/FVC（或FEV1.0%G）、FEV1/VC（或FEV1.0%T，或FEV1/VC Max）、FEV3/FVC（或FEV3.0%G）、FEV3/VC（或FEV3.0%T，或FEV3/VC Max）、VEXP（或Vext）、FET（或EX Time）、 MMEF (或MMF，或FEF25-75)、PEF、 FEF25（或MEF75）、FEF50（或MEF50）、FEF75（或MEF25）等呼气指标，FIVC、FIV0.5、FIV1（或FIV1.0）、FIV1/FVC（或FIV1.0/FVC）、FIV1/FIVC（或FIV1.0/FIVC）、PIF、MIF50等吸气指标；VC（肺活量）：VC（或VC Max）、VT（或TV）、IRV、ERV、IC等；MVV（最大自主通气量）： MVV、RR、VT (或TV)等 3.一般技术参数 3.1容量：测量范围：0L～9L 测量精度：±50mL或±3% 3.2 流速：流速范围：0～14升/秒。流速精度：5%或0.2升/秒 3.3 呼吸：测量范围：4次/分～60次/分。测量精度：±1次/分或±5% 4.配置清单 （1）肺功能主机MSA99 数量：1 （2）肺功能仪流量传感器MSA99-01-0 数量：1 （3）呼吸过滤器30mm×55mm 数量：100 （4）一次性口嘴30×55 数量：100 （5）打印纸110mm×30mm热敏纸 数量：1
76 | 注射泵（单通道） | 1.用途描述 用于静脉注射药物时控制药物浓度及注射速度下精准给药。 2.主要技术参数 2.1、 自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器 2.2、 6种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、TIVA模式、微量模式 2.3、 速率范围：0.1-1900ml/h（最小0.01 ml/h递增） 2.4、预置量范围：0.1– 9999ml（最小0.01 ml/h递增） 2.5、 注射总量显示范围：0-99999.99ml 2.6 、注射精度: ≤±2% 机械精度≤±1% 2.7、 KVO速度：0.1-5ml/h可调，KVO设置为0时关闭KVO 2.8、 阻塞级别：225mmHg-975mmHg，11级可选择，动态显示管路的压力状态 3.一般技术参数 3.1、 3.5寸触摸屏：全中文显示，方便快捷的人机操作界面。具有7种背景颜色可调，对使用高危药物、常规药物可通过屏幕背景颜色选择起到警示作用。 3.2、设备运行时更改速度时完全不需要中断输液，且具备三级放大功能 3.3、 具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选 3.4、报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射、遗忘操作。 3.5、内置锂电池，在中速（5ml/h）状态下，标配电池工作时间不小于6小时；可选配大容量锂电池，工作时间不小于20小时 4.配置清单 （1）单通道注射泵(内置锂电池)：2套
77 | 注射泵（双通道） | 1.用途描述 用于静脉注射药物时控制药物浓度及注射速度下精准给药。 2.主要技术参数 2.1、 自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器 2.2、 6种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、TIVA模式、微量模式 2.3、 速率范围：0.1-1900ml/h（最小0.01 ml/h递增） 2.4、预置量范围：0.1– 9999ml（最小0.01 ml/h递增） 2.5、 注射总量显示范围：0-99999.99ml 2.6 、注射精度: ≤±2% 机械精度≤±1% 2.7、 KVO速度：0.1-5ml/h可调，KVO设置为0时关闭KVO 2.8、 阻塞级别：225mmHg-975mmHg，11级可选择，动态显示管路的压力状态 2.9、2级联模式：两个通道同时开启，具有级联模式 3.一般技术参数 3.1、 3.5寸触摸屏：全中文显示，方便快捷的人机操作界面。具有7种背景颜色可调，对使用高危药物、常规药物可通过屏幕背景颜色选择起到警示作用。 3.2、设备运行时更改速度时完全不需要中断输液，且具备三级放大功能 3.3、 具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选 3.4、报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射、遗忘操作。 3.5、内置锂电池，在中速（5ml/h）状态下，标配电池工作时间不小于6小时；可选配大容量锂电池，工作时间不小于20小时 4.配置清单 （1）双通道注射泵（内置锂电池）：3套
78 | 肺功能测试系统 | 1.用途描述 使用肺功能仪进行呼吸系统疾病的检查，能更快速准确地进行诊断、评估、治疗，在要求效率极高的医院来说，是提升诊疗效率和提升诊治水平的有效手段，对医院整体口碑和科室医疗水平的提升都十分有利。 2.主要技术参数 1. 流量传感器 1.1采用数字超声流量传感器，传感器中间没有任何障碍物，以减少交叉感染 1.2呼吸阻力为小于0.006 kPa/(L/min) 1.3流量范围: 0~+20L/S；测量精度：±2.0%或50mL/s 1.4容积范围：0~20L；测量精度：±3% 2. 使用ERS/ATS推荐的He（氦气）和CO（一氧化碳）的混合一瓶气体作为弥散残气的测试气体 3. 一氧化碳CO气体分析器 3.1采用快速红外线法 3.2测量范围 0 ~0.3% 3.3测量精度 ± 1% 4. 氦气He气体分析器 4.1采用数字超声摩尔分子检测技术 4.2测量范围 0 ~ 20% 4.3测量精度 ± 1% 4.4 测量时间 实时 5. 其他性能要求 5.1系统可自动校准，无需操作员每天手动定标 5.2传感器能有效避免交叉感染，无需频繁清洗或消毒 5.3内置环境参数测量模块进行 BTPS 或STPD校正 5.4支持一口气法和内呼吸法 5.5测试参数符合欧洲呼吸协会（ERS）标准或美国胸科协会（ATS）标准，具有一定的权威性、可比性。 三、软件分析功能 1. 强大的软件分析功能 1.2具有多种国际通用的预计值，也支持自定义预计值，可灵活设置中国人自己的预计值 1,3具有最新的国际国内综合预计值方案（GLI2017&ECCS93） 1.4测试期间实时数据显示 1.5软件能智能判断测试结果是否符合质控要求 1.6软件自带“标准分数”辅助判断功能，避免漏诊或误诊 1.7软件自带脱机测试模拟，方便临床了解测试动作。 1.8软件自带警示提醒以避免测试流程错误 1.9测试图形可灵活调整长宽比例 1.10 测试完成后可以直接在结果界面增加或减少所显示的参数，无需进行后台设置或第二次测试 1.11具有趋势图显示功能，能够显示当前患者所做测试的趋势图:流量容积环趋势图，静态肺容量趋势图，气道阻力趋势图 2. 数据管理 2.1可自定义编辑报告模板和数据输出格式 2.2支持通过HL7协议与医院HIS系统连接或建立工作站 2.3提供GDT（文本格式）接口数据识别文件 2.4对患者信息自动脱敏，支持CSV(excel)原始数据导出 2.5可以将测试报告内容以PDF格式导出到指定的目 2.6可按指定时间查看测试患者情况。 3.一般技术参数 1、 肺功能检查 1.1 肺弥散功能 1.2肺残气功能 1.3流速/容量 1.4慢肺活量 1.5每分钟最大通气量 1.6 脉冲振荡模块 2、 支气管试验 2.1 舒张试验 2.2吸药前后肺功能对比 2.3药物使用效果评定 d) 激发试验 3、 指标参数 一口气法弥散量DLCO、一氧化碳校正弥散量（血红蛋白校正 ）DLCOc、比弥散KCO、氦稀释法肺总量TLC、氦稀释法功能残气FRC、氦稀释法残气量RV、氦稀释法残总比RV/TLC、氦稀释法功能残位FRC/TLC、吸入的氦浓度 （FI_Tr）、吸入的一氧化碳浓度（FI_CO）、肺泡气的一氧化碳浓度（FA_CO）、肺泡气的氦气浓度（FA_Tr）、死腔（VD）、最大吸气肺活量VCin、最大呼吸肺活量VCex、最大肺活量VCmax、补吸气量IRV、补呼气量ERV、潮气量VT、深吸气量IC、呼吸频率 BF、静息每分通气量MV、每分最大自主通气量MVV、用力肺活量FVC、一秒量FEV1、呼气0.75s， 2s，3s，6s量(FEV .75， FEV 2，FEV 3，FEV 6)、一秒率FEV1%FVC、最大呼气峰流速PEF、用力呼气25%,50%,75%的流速MEF25，MEF50，MEF75、脉冲振荡模块：Z5HZ、Z10HZ、Z20HZ、R5HZ、R10HZ、R20HZ、X20、fRes。 4.配置清单 （1）主机：1套 （2）气路控制盒：1个 （3）超声流量传感器：1个 （4）脉冲振荡模块：1套 （5）激发模块：1套 （6）移动台车：1套 | 1.11具有趋势图显示功能，能够显示当前患者所做测试的趋势图:流量容积环趋势图，静态肺容量趋势图，气道阻力趋势图 2. 数据管理 2.1可自定义编辑报告模板和数据输出格式 2.2支持通过HL7协议与医院HIS系统连接或建立工作站 2.3提供GDT（文本格式）接口数据识别文件 2.4对患者信息自动脱敏，支持CSV(excel)原始数据导出 2.5可以将测试报告内容以PDF格式导出到指定的目 2.6可按指定时间查看测试患者情况。 3.一般技术参数 1、 肺功能检查 1.1 肺弥散功能 1.2肺残气功能 1.3流速/容量 1.4慢肺活量 1.5每分钟最大通气量 1.6 脉冲振荡模块 2、 支气管试验 2.1 舒张试验 2.2吸药前后肺功能对比 2.3药物使用效果评定 d) 激发试验 3、 指标参数 一口气法弥散量DLCO、一氧化碳校正弥散量（血红蛋白校正 ）DLCOc、比弥散KCO、氦稀释法肺总量TLC、氦稀释法功能残气FRC、氦稀释法残气量RV、氦稀释法残总比RV/TLC、氦稀释法功能残位FRC/TLC、吸入的氦浓度 （FI_Tr）、吸入的一氧化碳浓度（FI_CO）、肺泡气的一氧化碳浓度（FA_CO）、肺泡气的氦气浓度（FA_Tr）、死腔（VD）、最大吸气肺活量VCin、最大呼吸肺活量VCex、最大肺活量VCmax、补吸气量IRV、补呼气量ERV、潮气量VT、深吸气量IC、呼吸频率 BF、静息每分通气量MV、每分最大自主通气量MVV、用力肺活量FVC、一秒量FEV1、呼气0.75s， 2s，3s，6s量(FEV .75， FEV 2，FEV 3，FEV 6)、一秒率FEV1%FVC、最大呼气峰流速PEF、用力呼气25%,50%,75%的流速MEF25，MEF50，MEF75、脉冲振荡模块：Z5HZ、Z10HZ、Z20HZ、R5HZ、R10HZ、R20HZ、X20、fRes。 4.配置清单 （1）主机：1套 （2）气路控制盒：1个 （3）超声流量传感器：1个 （4）脉冲振荡模块：1套 （5）激发模块：1套 （6）移动台车：1套
79 | 高频电刀(含氩气功能) | 1.用途描述 该设备集高频电刀，氩气刀功能为一体，主要用于呼吸内镜下组织切割，止血，狭窄再通等临床热消融介入治疗，例如（1）失去手术机会的气管、支气管腔内恶性肿瘤的姑息性治疗；（2）气管、支气管腔内各种良性肿瘤的根治；（3）各种炎症、手术、外伤及异物性肉芽安全有效治疗大气道内阻塞性病变和出血等。 2.主要技术参数 2.1能够和主流品牌的软镜通用，例如奥林巴斯，富士等 2.2内镜下最大功率可调范围：0—200瓦。 2.3设备具有有单极电切电凝功能、双极电凝功能。电切方面具有内镜电切（ENDO-CUT IQ）自动电切模式；电凝方面具有快速电凝、柔和电凝、强力电凝模式。 2.4内镜电切（ENDO-CUT IQ）模式可根据阻抗变化自动电切电凝自动交替输出，有4档切割效果，同时切割宽度和切割时间间隔可根据术者习惯任意调节。 2.5内镜电切专家模式可以调节的参数（在专家模式下）：4档切割效果；4档切割持续时间，10档切割间隔时间。 2.6内镜下氩气刀模式为：强力氩气模式，能够对组织进行可控制电凝深度的非接触式电凝。 2.7 氩气电极前端具有色环标记，有直喷、侧喷和环喷多种电极。 2.8适于内镜下使用的较低峰值电压设计，最高峰值电压为4300V（氩气喷射凝血模式）：较低的峰值电压设计，最大限度地降低了内镜治疗的趋附效应，保证内镜镜头不被破坏。 2.9整主机具备NESSY中性电极安全系统，实时错误报警记忆功能，能够对病人动态监测，可监测错误包括：高低频漏电流、术中使用错误报警、安全错误报警、功能错误报警、氩气输出错误报警等。自动显示错误代码及解决办法并自动存储信息备用。 2.10内镜工作站氩气流量为0.1—8L/min，内镜下治疗氩气流量不超过2.4升／分，范围为0－2.4升／分 3.一般技术参数 3.1整机为原装设备。 3.2内镜工作站的氩气模式至少可升级有三种：强力APC模式、精细APC模式、脉冲APC模式。 3.3器械具有即插即用，自动识别功能：可以帮助医务人员判断所接器械是否正确，同时氩气控制系统的显示面板会自动选择与所接器械相适应的切、凝设置模式。 3.4氩气电极末端气体压力恒定系统：避免发生氩气囊肿的发生。 3.5模块化、分体式设计并具有软、硬件升级功能，同时该设计利于主机和氩气控制系统不互相干扰，同时降低医院使用成本，维修售后服务方便。 3.6全数字化液晶显示，触摸式操作，即插即用，具有程序存储功能。 3.7工作输出：450KHZ以下； 3.8电源电压：100V-120V / 220V-240V +/-10%； 3.9电源频率：50/60HZ； 3.10最大输出时功率：500W/920VA；
80 | 冷冻治疗仪 | 1.用途描述 冷冻治疗仪主要用于开展呼吸内镜冷冻技术。呼吸内镜冷冻技术主要适应于：良性气道狭窄(支气管结核、良性气道肿瘤)，恶性气道疾病，肿瘤冷冻切除，支气管腔内和经支气管肺活检，支气管异物、痰栓、血凝块取出，胸腔镜下胸膜活检等。 2.主要技术参数 2.1主机液晶显示屏，集中直观显示调节各种参数（配件参数及使用次数、效果、时间、气压等），可存储≥10组程序； 2.2设备启动冷冻速度：要求在启动冷冻程序后，3秒钟，可达温度-89度； 2.3自动启动解冻程序，冷冻探头在3秒钟内自动解冻，不需要任何电子供热； 2.4所有冷冻探针及管道都可以进行高温（134度）高压及低温等离子消毒，重复使用设计； 2.5冷冻探针采用新型亲水合金材质，更好的与病变组织及异物接触，具有直径1.1mm、1.7mm、1.9mm、2.4mm等多种直径探针； 2.6 具有≥5级冷冻效果设计，采用脚踏启动； 2.7具有冷冻计时及启动时间设置功能； 2.8具有冷热结合的射频消融功能，该功能可与电外科工作站相结合的技术，通过冷冻调节温度在纤支镜下定点的对肿瘤进行可控温度的热消融治疗； 3.一般技术参数 3.1 具有SFDA、EC、FDA等国际安全认证； 3.2 冷冻气体使用CO2； 3.3 有用于各种科室的各种型号和形状的冷冻探针； 3.4 入网电压：100v-240v（±10%）；频率：50/60HZ； 3.5 工作压力：45-65bar； 3.6冷冻气体消耗量：35g-50g/min； 3.7解冻气体消耗量：3克； 3.8最大排气流量：40-60L/min； 4.配置清单 （1）主机：1台 （2）脚踏：1个 （3）冷冻软性探针：1根 （4）二氧化碳气瓶：1个 （5）专用台车：1个 （6）减压阀：1个
81 | 全胸震荡排痰机 | 1.用途描述 用于胸腔外部处置时进行气道清除排痰治疗，适用于分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺膨胀不全患者，同时促进气道清除排痰或改善支气管引流。 2.主要技术参数 2.1. 自动模式：按体型不同而分级定制，共有5种自动程序模式，压力及频率是固定值、不可调。5种模式为：(6Hz-7Hz-8Hz-7Hz)、(7Hz-8Hz-10Hz-8Hz)、(8Hz-10Hz-12Hz-9Hz)、(9Hz-11Hz-13Hz-10Hz)、(10Hz-13Hz-15Hz-11Hz)，设备可按照选定的阶梯模式运行。 2.2. 自定义模式：治疗前设定各时段的压力及频率，治疗中不可调。 2.3. 定时时间：自动模式、自定义模式分为5min、10min、15min和20min四档。手动模式1min～99min连续可调，歩距1min 2.4.设备标配的手控触发器有“加压”、 “启动”、“停止”三项功能,必要时可利用手控器进行快速停机。 2.5. 压力范围：0.5kpa～3.2kpa，分10档可调，步距增量0.3kpa。振动频率：5Hz～30Hz，连续可调，歩距增量1Hz。手动模式：治疗中压力及频率可随时调节。 3.一般技术参数 3.1、导气方式：采用二根导气软管同步向充气背心充、放气。。软管长度120～200cm，管内直径25～35mm。 3.2、能装卸的全胸充气背心：背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可按普通衣物的方式随时清洗，背心胸围尺寸43～175cm。 4.配置清单 （1）主机：1套 （2）导气软管：2个 （3）一次性充气背心-成人中号：1个 （4）一次性充气胸带-成人大号：2个 （5）一次性充气胸带-成人中号：2个 （6）简易半胸充气胸带-成人大号：1个 （7）简易半胸充气胸带-成人中号：1个 （8）标准全胸充气背心-成人中号：1个 （9）手控触发器：1个
82 | 床旁彩超 | 2.主要技术参数 2.1主机重量≤4kg（含电池） 2.2 ≥12英寸触摸操作屏，按键支持自定义设置，包括移动、增加、删除 2.3穿刺针显影增强技术支持凸阵探头、线阵探头 2.4锐眼技术，增强局部分辨率 2.5自动VTI测量，通过PW取样门在左室流出道区域的自动定位与PW频谱自动计算，实现一键获取VTI。同时还输出LVOT VTI（速度时间积分）、SV（每搏量）、CO（心输出量）、SVV（每搏变异度）等（选配） 2.6 自动IVC测量：自动快速获取IVC最大内径、最小内径，CI塌陷指数，DI膨胀指数（选配） 2.7肺部B线自动测量，支持实时与离线检测，可自动快速获取B线计数、B线间距及B线面积比等参数（选配） 2.8保修期：厂家提供主机、探头及台车5年保修 3.一般技术参数 1货物名称: 便携式彩色多普勒超声诊断仪 2设备用途: 用于穿刺引导，心肺功能监测及血流动力学评估应用，以及介入操作的可视化引导，血管通路搭建，诊断和治疗引导等 3主要技术及系统概述： 3.1技术参数及要求： 3.1.1主机厚度≤ 44mm 3.1.2显示器≥15英寸高分辨率LED 显示器，显示器可视角度≥170度 3.1.3触控面板操作，防泼溅、防尘、防异物;（非轨迹球操作方式） 3.1.4系统启动时间：≤22秒，从电源启动至检查开始（冷启动） 3.1.5可自定义物理按键≥3个 3.1.6低平的物理按键，完全密封边缘，以最大限度地控制感染 3.1.7机器内置超声教学助手，可用于辅助医生进行神经阻滞的练习、操作，同时也可用于腹部、心脏及小器官的教学指导 3.1.8所配软件为该机型的最新版本，并且具有升级能力，可选配组织多普勒组件、造影组件、弹性成像组件等高级功能，以注册证信息为准 3.2成像模式 3.2.1二维灰阶模式、组织谐波成像技术 3.2.2穿刺针显影增强技术 3.2.3彩色多普勒模式、能量多普勒模式 3.2.4脉冲多普勒模式（PW）、连续多普勒模式（CW） 3.3穿刺针显影增强技术 3.3.1提供最佳角度提示信息 3.3.2支持双幅对比显示 3.4B模式成像 3.4.1多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头 3.4.2斑点噪声抑制成像 3.4.3回波增强技术，提高心脏图像质量 3.5彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 3.5.1高分辨率血流成像 3.5.2双实时同屏对比显示 3.5.3自动调节取样框的角度及位置 3.6频谱多普勒成像 3.6.1脉冲多普勒、高脉冲重复频率 3.6.2连续多普勒 3.7测量分析和报告 3.7.1常规测量软件包 3.8连通性和外部数据管理 3.8.1具备DICOM基础功能，可通过网络将图像传输到DICOM服务器 3.8.24个USB 3.0端口 3.8.3以太网端口，内置无线网卡，借助网络，可在机器上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内；超声设备上具备可自行设置的隐私数据脱敏传输开关，用户可选择传输图像是否包含病人信息 3.8.4HDMI、S-Video视频输出接口 3.9电源供应 3.9.1系统通过电池或交流电源运行 3.9.2可充电锂电池，连续使用时间≥90分钟 3.9.3可选配大容量电池组，并能够嵌入台车面板中，满足全天8小时扫查 3.10专用台车，支持液压升降，支持交流供电，可收纳纸巾、检查单等 4资证要求：提供SFDA注册证，需为2020年后（含2020年）注册的最新产品 5配置要求 5.1主机1台 5.2凸阵探头1支 5.3线阵探头1支，探头具备有远程操控机器按键，按键个数≥2个 5.4心脏探头1支 5.5台车1个，多功能收纳箱，可调整位置 5.6三探头扩展器1个 6售后服务要求: 6.1仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试 4.配置清单 （1）主机1台 （2）凸阵探头1支 （3）线阵探头1支，探头具备有远程操控机器按键，按键个数≥2个 （4）心脏探头1支 （5）台车1个，多功能收纳箱，可调整位置 （6）三探头扩展器1个 | 3.5彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 3.5.1高分辨率血流成像 3.5.2双实时同屏对比显示 3.5.3自动调节取样框的角度及位置 3.6频谱多普勒成像 3.6.1脉冲多普勒、高脉冲重复频率 3.6.2连续多普勒 3.7测量分析和报告 3.7.1常规测量软件包 3.8连通性和外部数据管理 3.8.1具备DICOM基础功能，可通过网络将图像传输到DICOM服务器 3.8.24个USB 3.0端口 3.8.3以太网端口，内置无线网卡，借助网络，可在机器上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内；超声设备上具备可自行设置的隐私数据脱敏传输开关，用户可选择传输图像是否包含病人信息 3.8.4HDMI、S-Video视频输出接口 3.9电源供应 3.9.1系统通过电池或交流电源运行 3.9.2可充电锂电池，连续使用时间≥90分钟 3.9.3可选配大容量电池组，并能够嵌入台车面板中，满足全天8小时扫查 3.10专用台车，支持液压升降，支持交流供电，可收纳纸巾、检查单等 4资证要求：提供SFDA注册证，需为2020年后（含2020年）注册的最新产品 5配置要求 5.1主机1台 5.2凸阵探头1支 5.3线阵探头1支，探头具备有远程操控机器按键，按键个数≥2个 5.4心脏探头1支 5.5台车1个，多功能收纳箱，可调整位置 5.6三探头扩展器1个 6售后服务要求: 6.1仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试 4.配置清单 （1）主机1台 （2）凸阵探头1支 （3）线阵探头1支，探头具备有远程操控机器按键，按键个数≥2个 （4）心脏探头1支 （5）台车1个，多功能收纳箱，可调整位置 （6）三探头扩展器1个
83 | C1呼吸机无创通气模块 | 2.主要技术参数 2.1 NIV无创通气模式 2.2 NIV-ST自主/定时无创通气模式 2.3频率：1-80次/分 2.4潮气量/目标潮气量：20-2000ml 2.5峰流速：0-260L/min 2.6 ETS：25%以上 2.7压力：0-60cmH2O 2.8 氧气：21-100% 2.9 PEEP/CPAP, Plow：0-35cmH2O 2.10吸呼比：1:9-4:1 2.11吸气时间：0.1-12s 2.12流速触发灵敏度：0.1-20l/min 2.13压力延迟上升时间：0-2000ms 3.一般技术参数 3.1自动漏气补偿和智能触发与切换，漏气补偿量可达80L/min。 3.2 窒息后备通气，无创模式下无自主呼吸将被激活 3.3管道脱落抑制，避免无创通气过程中的无效干扰报警 3.4减轻呼吸症状，减少呼吸功促进人机同步 3.5降低吸气、插管等损伤以及循环反应带来的风险 4.配置清单 （1）软件：开放代码 1份 （2）无创面罩：L/M/S各 1个 （3）一次性呼吸管路： 2套 （4）同轴无创呼吸管路：2套
84 | 胰岛素泵（5台） | 2.主要技术参数 2.1、泵管理系统：可以配合泵管理软件，开展全院泵远程管理；管理系统有扩展血糖仪、电子胰岛素注射笔接口； 2.2、泵管理软件有精密输注泵管理系统软件医疗器械许可证； 2.3、配备55寸监控屏1台，1屏可以显示40台泵信息； 2.4、胰岛素泵手持端1个，1个手持端可以控制100台胰岛素泵； 2.5、泵管理软件有远程暂停泵功能； 2.6、泵管理软件有AI估算、AI剂量、泵转笔辅助计算工具模块； 2.7、胰岛素泵工作台，有输注导管使用时长提示功能； 2.8、胰岛素泵工作台，有阻塞、低电、低药、无药实时报警功能； 2.9、胰岛素泵工作台，有大剂量、基础率、日总量、剩余药量提示功能； 2.10、胰岛素泵工作台，有血糖显示功能； 2.11、全中文菜单显示，易用易懂 2.12、胰岛素种类：U-100和U-40两种可选，两种浓度胰岛素可以智能换算；短效和速效可选 2.13、基础率分段：48段 /24段 2.14、基础率设置：自动分配基础率、个性化设置基础率 2.15、数据库：速效数据库、短效数据库 2.16、基础率设置范围：常规范围 0.01～35 U/h 2.17、临基率设置范围：速度设置范围为基础率设置值的0～250%，时间设置范围0～24小时 2.18、基础率增幅：默认值0.05 U（1U等于0.01毫升）,0.01U（0-0.2U）、0.05U（0.2-2U）、0.1U（大于2U）,根据患者胰岛素用量自动切换； 2.19、立即输注：快速一键注射 2.20、长餐模式：方波输注，双波输注 2.21、有大剂量预设：有 2.22、大剂量设置范围：0.1～88U 2.23、大剂量增幅：0.1U 2.24、大剂量输注速度：可调 2.25、螺杆复位形式：自动复位，电机驱动 2.26、最大装药量：3.18 毫升(318U) 2.27、剂量限制功能：每次大剂量限制、每小时基础量限制、日总量限制 2.28、保护功能：按键自动上锁、儿童锁防止误操作、医生凭密码设置、工程师凭密码设置 2.29、警示项目：蜂鸣报警（阻塞，低电量，低药量，无输注，药完）、按键声音、用餐提示、测血糖提示。 2.30、报警项目可选 2.31、堵塞剂量可调 2.32、低药量报警阈值可设 2.33、电池型号： Type-C快速内置电池 3.一般技术参数 3.1、全中文菜单显示，易用易懂 3.2、胰岛素种类：U-100和U-40两种可选，两种浓度胰岛素可以智能换算；短效和速效可选 3.3、基础率分段：24段和48段 3.4、基础率设置：自动分配基础率、个性化设置基础率 3.5、数据库：速效数据库、短效数据库 3.6、基础率设置范围：常规范围 0.01～35 U/h 3.7、临基率设置范围：速度设置范围为基础率设置值的0～250%，时间设置范围0～24小时 3.8、基础率增幅：默认值0.05 U（1U等于0.01毫升）,0.01U（0-0.2U）、0.05U（0.2-2U）、0.1U（大于2U）,根据患者胰岛素用量自动切换 3.9、立即输注：快速一键注射 3.10、长餐模式：方波输注，双波输注 3.11、有大剂量预设：有 3.12、大剂量设置范围：0.1～88U 3.13、大剂量增幅：0.1U 3.14、大剂量输注速度：可调 3.15、螺杆复位形式：自动复位，电机驱动 3.16、最大装药量：3.18 毫升(318U) 3.17、剂量限制功能：每次大剂量限制、每小时基础量限制、日总量限制 3.18、保护功能：按键自动上锁、儿童锁防止误操作、医生凭密码设置、工程师凭密码设置 3.19、警示项目：蜂鸣/震动报警（阻塞，低电量，低药量，无输注，药完）、按键声音、用餐提示、测血糖提示。 3.20、报警项目可选 3.21、堵塞剂量可调 3.22、低药量报警阈值可设 3.23、电池型号：Type-C快速内置电池 4.配置清单 （1）主机：1台 （2）胰岛素泵手持端：2台 （3）胰岛素泵监测数据显示机：1台 （4）精密输注泵系统管理软件：1套 （6）皮套：1个 （7）说明书：1个 （8）保修卡：1个 （9）合格证：1个 （10）沐浴袋：1个： （11）腰带：1个 | 3.一般技术参数 3.1、全中文菜单显示，易用易懂 3.2、胰岛素种类：U-100和U-40两种可选，两种浓度胰岛素可以智能换算；短效和速效可选 3.3、基础率分段：24段和48段 3.4、基础率设置：自动分配基础率、个性化设置基础率 3.5、数据库：速效数据库、短效数据库 3.6、基础率设置范围：常规范围 0.01～35 U/h 3.7、临基率设置范围：速度设置范围为基础率设置值的0～250%，时间设置范围0～24小时 3.8、基础率增幅：默认值0.05 U（1U等于0.01毫升）,0.01U（0-0.2U）、0.05U（0.2-2U）、0.1U（大于2U）,根据患者胰岛素用量自动切换 3.9、立即输注：快速一键注射 3.10、长餐模式：方波输注，双波输注 3.11、有大剂量预设：有 3.12、大剂量设置范围：0.1～88U 3.13、大剂量增幅：0.1U 3.14、大剂量输注速度：可调 3.15、螺杆复位形式：自动复位，电机驱动 3.16、最大装药量：3.18 毫升(318U) 3.17、剂量限制功能：每次大剂量限制、每小时基础量限制、日总量限制 3.18、保护功能：按键自动上锁、儿童锁防止误操作、医生凭密码设置、工程师凭密码设置 3.19、警示项目：蜂鸣/震动报警（阻塞，低电量，低药量，无输注，药完）、按键声音、用餐提示、测血糖提示。 3.20、报警项目可选 3.21、堵塞剂量可调 3.22、低药量报警阈值可设 3.23、电池型号：Type-C快速内置电池 4.配置清单 （1）主机：1台 （2）胰岛素泵手持端：2台 （3）胰岛素泵监测数据显示机：1台 （4）精密输注泵系统管理软件：1套 （6）皮套：1个 （7）说明书：1个 （8）保修卡：1个 （9）合格证：1个 （10）沐浴袋：1个： （11）腰带：1个
85 | 注射泵 | 1.设备用途、性能特点 能保证药量准确并安全输注到患者体内发挥作用。 2.主要技术参数 2.1 输液精度±20%，符合国家标准。。 2.2防溅水：符合国家最新防水溅标准。 2.3注射器识别：可自动识别5ml、10ml、20ml、30ml、50ml、60ml注射器，具有独特的注射器容积校正方法，使用任何品牌的注射器都能保证注射精度。 2.4注射模式：具有七种注射模式：ml/h、mg/h、ug/h、mg/kg/h、ug/kg/h、mg/kg/min、ug/kg/min，避免了使用单一输注速率单位与其他速率单位间折算的麻烦 2.5注射器探测：两点位置(注射器推座处和夹注射器处)探测注射器安装是否正确，达到注射器安装不正确报警要求。 2.6显示：彩色液晶屏全中文显示，操作、观察一目了然 2.7交流电和电池同时使用。 3.一般技术参数 3.1 快推模式：手动模式、自动模式 3.2待机模式：（10小时）持续运行 3.3提示报警：开机后2min未运行则提醒，避免遗漏操作。 3.4 电池续航时间：约10小时 4.配置清单 （1）主机 （2）电源线
86 | 超声雾化熏洗仪 | 1.设备用途、性能特点 超声雾化熏洗仪是由中药熏洗、热疗、水疗、红光治疗、超声波治疗等功能组成的多功能治疗仪。利用超声波的空化作用，使中药液体在气相中分散，将中药液（中药）变成细微的雾状颗粒（气溶胶），直接作用于肛门局部病灶和利用喷射一定温度的药液（中药液）直接作用于肛门局部病灶，达到清热解毒、活血化淤、消肿止痛等目的。 2.主要技术参数 2.1、用于肛门部位手术后或肛周疾病发作期的消炎、消肿。 2.2、利用超声波的作用，将药液变成细微颗粒，通过皮肤、黏膜透入病灶。 2.3、超声器雾化率≥2ml／min。 2.4、超声工作频率：1.7MHZ±10%。 2.5、液体温度：多档可调，可设置36±2℃、38±2℃、40±2℃。 2.6、液体超温保护装置（保护温度：45℃±5℃）。 2.7、热风超温保护装置（保护温度：85℃±5℃）。 2.8、座垫超温保护装置(保护温度45℃±3℃)。 2.9、座垫温度控制：多档可调。 2.10、热风烘干温度：多档可调，可设置35℃、45℃、55℃，温度误差范围±2℃。 2.11、定时时间：水疗定时时间为5min、雾疗定时时间为10min、热风烘干定时时间为3min，红光照射，误差±5%。 2.12、红光功能：红光发生装置:波长范围为655nm±10nm。 2.13、红光辐射强度：照射距离为2cm时，连续辐射强度大于0.5mw/cm2。 2.14、液晶显示要求：设定的温度、时间、状态等参数直接显示。 2.15、臭氧浓度：≥100ppm。 2.16、设备功率：仪器最大输入功率：1200VA。 2.17、产品纳入国家中医药管理局中医诊疗设备推荐选型品目。 2.18、制造商通过ISO9001质量管理体系认证。 2.19、制造商通过ISO13485医疗器械质量管理认证。 3.一般技术参数 3.1、产品由壳体、超声雾化器、水疗冲洗装置、温度控制器、液位控制器、加热装置、DCX隔离套、热风烘干装置、座垫加热装置、液晶显示屏、红光发生装置等组成。 3.2、水疗功能：对药物自动加热、冲洗水状有两种喷水形状、喷嘴可进行摆动冲洗、水疗功能的强弱能调节。 3.3、雾疗功能：雾疗采用超声波的空化作用，药液变成细微的雾状颗粒熏患处时为人体常温。 3.4、出雾与药物盛放标准：雾化槽与药槽分别盛放。 3.5、热疗功能：利用红外热风作用病灶部位,使病灶部位烘干。 3.6、隔离坐垫：具有一次性DCX隔离坐垫，有效避免交叉感染，同时防水功能。 3.7、治疗模式：具备控制治疗模式由电脑自动/手动两种模式，液晶显示屏。 3.8、温度调节功能：水疗温度可调节，热疗烘干温度可调节，座垫温度可调节。 3.9、臭氧功能：可进行设备消毒作用。 3.10、水箱功能：设备水箱功能。 3.11、移动功能：设备配有移动万向轮，可移动。 3.12 、排水、排药液方式：熏洗后的污水可直接排放。 3.13 、定时、水位双控装置：低水位和定时时间达到时，终止工作状态功能。 4.配置清单 （1）主机：1台。 （2）说明书：1份。 （3）雾化器：2个，含主机内1个。 （4）DCX隔离套：50片。 （5）量杯：1只。 （6）振动膜片：3只。 （7）送雾管（波纹管）：2根。 （8）熔断器（保险丝）：2只，F 6AL250V。 （9）电源线（3米）：1根。 （10）排污管：1根。 (11)臭氧发生器：1个。 | 3.9、臭氧功能：可进行设备消毒作用。 3.10、水箱功能：设备水箱功能。 3.11、移动功能：设备配有移动万向轮，可移动。 3.12 、排水、排药液方式：熏洗后的污水可直接排放。 3.13 、定时、水位双控装置：低水位和定时时间达到时，终止工作状态功能。 4.配置清单 （1）主机：1台。 （2）说明书：1份。 （3）雾化器：2个，含主机内1个。 （4）DCX隔离套：50片。 （5）量杯：1只。 （6）振动膜片：3只。 （7）送雾管（波纹管）：2根。 （8）熔断器（保险丝）：2只，F 6AL250V。 （9）电源线（3米）：1根。 （10）排污管：1根。 (11)臭氧发生器：1个。
87 | 结肠水疗仪 | 1.设备用途、性能特点 功能性便秘、慢性结肠炎的治疗。清除积存在肠道内的粪便，促进排泄功能的恢复，改善便秘。 清洗肠道，有利于清除因粪便长期滞留体内所产生的大量毒素，防止因毒素吸收所产生的对血液系统、肝、肾及免疫系统的损害。 用于手术前、结肠镜检查前及下消化道造影检查前的肠道准备。 通过结肠水疗仪清洗结肠后再注入微生物制剂治疗，比单纯口服微生物制剂的效果好，微生物制剂与结肠黏膜能充分接触生长，使肠道内益菌群增多，恢复和重建正常肠道菌群。 2.主要技术参数 2.1、适用于习惯性便秘、慢性结肠炎的治疗以及手术、肠镜检查的准备处理。 2.2、作用机理：通过恒温、恒压冷热水处理后，将过滤后的水自动注入肠道进行清肠及实现保留灌肠，利用肠道粘膜的生物半透膜性，实现肠道透皮吸收。 2.3、温控仪测量范围：0℃～50℃。 2.4、温控仪调节范围：26℃-39℃ 调节精度：±1％。 2.5、压力表设置范围：0KPa～50KPa。 2.6、压力表测量范围：0KPa～20KPa，精度：±1％。 2.7、当加注药瓶压力达到40±5KPa时，药液加注应停止。 2.8、水压达到10KPa时，设备进水指示灯应熄灭，进水阀关闭，确保使用安全。 2.9、使用过程中，当水的温度超过39℃时，进水指示灯应熄灭，进水阀关闭。 2.10、设备水流量应能控制在为：60L／h～80L／h。 2.11、水质过滤精度：≤5um。 2.12、时间显示功能：实时显示肠疗时间。 2.13、温度显示功能：实时监测肠疗液体温度。 2.14、压力显示功能：实时监测肠疗者的肠内压力。 2.15、观察窗功能：可直接肉眼观察肠道排出的污物。 2.16、流量阀控制功能：可进行小量大小调节。 2.17、温控阀控制功能：可对进水温度的大小进行调节。 2.18、药液加注功能：建立起有效的透析系统，利用肠道粘膜的生物半透膜性、实现透皮吸收。 2.19、排放控制阀：一键式电动排放按键。 2.20、一键式停机关断功能：在紧急停电情况下，设备自动打开排污。 2.21、一键式开机准备功能：治疗前，设备自动完成准备工作。 2.22、纳入国家中医药管理局中医诊疗设备选型品目。 2.23、制造商通过ISO9001质量管理体系认证。 2.24、制造商通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证。 3.一般技术参数 3.1、压力自动保护系统。 3.2、时间自动控制系统。 3.3、温度自动保护系统。 3.4、流量自动控制系统。 3.5、水电分离设计。 3.6、采用一次性使用无菌肠导管（直肠导管、闭塞器、进水管、出水管组成），符合II类医疗器械分类管理。 3.7、主要结构：由观察窗、药液加注、消毒液瓶、污物出口、温控仪、流量计、自动排放阀、超温超压报警灯等组成。 3.8、消毒可采用≥0.025mg/L含量臭氧水进行消毒。 | 3.一般技术参数 3.1、压力自动保护系统。 3.2、时间自动控制系统。 3.3、温度自动保护系统。 3.4、流量自动控制系统。 3.5、水电分离设计。 3.6、采用一次性使用无菌肠导管（直肠导管、闭塞器、进水管、出水管组成），符合II类医疗器械分类管理。 3.7、主要结构：由观察窗、药液加注、消毒液瓶、污物出口、温控仪、流量计、自动排放阀、超温超压报警灯等组成。 3.8、消毒可采用≥0.025mg/L含量臭氧水进行消毒。
88 | 电子胆道镜 | 一、设备用途、性能特点 现代医学领域里面，电子胆道镜作为一般常规内镜发展迅速，医生可以根据患者情况选择胆道镜下观察和治疗。 胆道镜的临床应用：（1）处理胆管结石，尤其在处理肝内胆管结石方面具有独特优势，其诊治途径不仅包含术中胆道镜和术后胆道镜，还可以通过穿刺建立窦道置入胆道镜（如经皮经肝胆道镜技术PTCS）；（2）检查胆道占位性病变、胆道异物；（3）胆管扩张和切开。 适应症：（1）肝内外胆管结石；（1）胆道畸形；（3）胆管狭窄或胆肠吻合口狭窄；（4）胆道内蛔虫及异物；（5）胆道占位性病变；（5）肝移植术后胆道并发症等。 二、主要技术参数 1.电子内镜图像处理器： 1）成像方式：监视器同步方式，成像技术先进，高清晰度的图像输出，确保有逼真如实物的高保真的色彩图像质量。利于操作医生对病情的精准判断。 2）画中画功能：画中画影像在画面被冻结时自动呈现动态小图像，可以允许医生一边观察病灶，一边监控内镜在体内实时情况，避免发生危险。 3）防止血凝功能：切换光亮度限制，检查过程中发现出血时降低光强，防止血液凝固在镜头上，影响手术进程。 4）患者数据输入：可以输入44位病人的基本资料和20位医生的资料。便于医生后续系统开展学术课题研究。 2.电子胆道内窥镜： 1)采用高画质超小型CCD图像传感器，保证纤细的先端部（直径5.1MM）和插入部，便于插入胆管。 2)细镜身中确保大钳道（直径2.2MM）可顺利通过各种附件，开展活检及异物取出。 3)采用全新的钳道插入口和内部管路设计，可同时插入器具幷灌洗。 4)弯曲角度：上180°，下130°，内镜弯转自如，减少漏诊。 5)工作长度延长到450MM，保证有足够长度插入胆总管。 三、一般技术参数 （一）内窥镜图像处理中心: 数量 1 1. 整体设计理念：致力于尖端图像处理技术的开发和应用，集先进的光学技术和数码技术于一体，可兼容多镜种的内窥镜电子影像系统。 2. 电压:230V，1.4A；50Hz 3. 摄像方式:同时方式 4. 视频系统:PAL制； 5. 颜色调节:可进9档颜色调节； 6. 自动白平衡:具有自动白平衡功能 7. 自动测光模式: 平均测光和峰值测光 8. 冻结模式: 实时冻结，分为场冻结和帧冻结 9. 自动增益控制: 具有+3db，+6db，关闭调节 10.血管强调功能:针对萎缩性炎症等病变进行更细致的诊断和判别 11.画中画功能:具有画中画功能且画面位置可在屏幕四角任意调换 12.內镜信息显示:在显示器上显示/关闭主机内镜信息等 13.防止血凝功能:切换光亮度限制，检查过程中发现出血时降低光强，防止血液凝固在镜头上 14.具备多功能按钮，此按键可实现以下功能： a、血管强调功能 b、切换测光模式（AVE/PEAK） c、电子放大功能 d、重新设定计数 e、在显示器上显示/关闭主机内镜信息等 f、切换光亮度限制，检查过程中发现出血时降低光强，防止血液凝固在镜头上 15.图像放大功能:电子放大2倍,有利于早期癌的诊断。 16.图像信号输出方式:具有高清数字DVI接口,及RGB，S-video，BNC同步输出 17.患者数据输入:可以输入44位病人的基本资料和20位医生的资料。 18.兼容性:可兼容胃镜、超声小探头、经鼻内镜、肠镜、十二指肠镜、支气管镜、鼻咽喉镜、胆道镜等。 19.光源: 主灯：150W氙灯；备用灯：12V 75W卤素灯。 20.气泵: 电磁振动型 21.灯泡平均寿命: ≥500小时 （二）电子胆道镜：数量 1 1. 观察方向: 0°(直视) 2. 视野角度: ≥120° 3. 观察景深: 3～100mm 4. 头端部外径: Ф≤5.1mm 5. 插入最大部外径: Ф≤5.3mm 6. 有效长度: ≥450mm 7. 全长: ≥720mm 8. 弯曲角度: 上：180°、下：130° 9. 钳道直径: Ф≥2.2mm 10.CCD类型: 彩色CCD，无彩虹现象 11.兼容高频治疗设备:可兼容高频电刀治疗设备 | 14.具备多功能按钮，此按键可实现以下功能： a、血管强调功能 b、切换测光模式（AVE/PEAK） c、电子放大功能 d、重新设定计数 e、在显示器上显示/关闭主机内镜信息等 f、切换光亮度限制，检查过程中发现出血时降低光强，防止血液凝固在镜头上 15.图像放大功能:电子放大2倍,有利于早期癌的诊断。 16.图像信号输出方式:具有高清数字DVI接口,及RGB，S-video，BNC同步输出 17.患者数据输入:可以输入44位病人的基本资料和20位医生的资料。 18.兼容性:可兼容胃镜、超声小探头、经鼻内镜、肠镜、十二指肠镜、支气管镜、鼻咽喉镜、胆道镜等。 19.光源: 主灯：150W氙灯；备用灯：12V 75W卤素灯。 20.气泵: 电磁振动型 21.灯泡平均寿命: ≥500小时 （二）电子胆道镜：数量 1 1. 观察方向: 0°(直视) 2. 视野角度: ≥120° 3. 观察景深: 3～100mm 4. 头端部外径: Ф≤5.1mm 5. 插入最大部外径: Ф≤5.3mm 6. 有效长度: ≥450mm 7. 全长: ≥720mm 8. 弯曲角度: 上：180°、下：130° 9. 钳道直径: Ф≥2.2mm 10.CCD类型: 彩色CCD，无彩虹现象 11.兼容高频治疗设备:可兼容高频电刀治疗设备
89 | PT凳 | 1.设备用途、性能特点 治疗师对患者进行手法治疗时可移动式坐具 2.主要技术参数 2.1液压缸调节升降 2.2全铝凳脚，静音万向轮 3.一般技术参数 3.1 无 4.配置清单 （1）无
90 | PT凳 | 1.设备用途、性能特点 治疗师对患者进行手法治疗时可移动式坐具 2.主要技术参数 2.1液压缸调节升降 2.2全铝凳脚，静音万向轮 2.3带靠背 3.一般技术参数 3.1 无 4.配置清单 （1）无
91 | 便携式肺功能测量仪 | 1.设备用途、性能特点 主要用于检测呼吸道的通畅程度、肺容量的大小，常规肺功能测试包括用力肺活量、肺活量、每分钟最大通气量等 2.主要技术参数 2.1检测显示参数包含：FVC（用力肺活量）：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VC Max、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、VEXP、FET等呼气指标，PIF等吸气指标；VC(肺活量)：VC、VT、IRV、ERV、IC等；MVV（分钟最大通气量）：MVV、VT、RR等； 2.2用力肺活量（FVC），第一秒用力呼气量（FEV1)指标，准确性：±2.5%或0.050L（取其大者）；重复性：≦2.5%或≤0.050L（取其大者）。相应核心性能指标需经过国家药监部门权威检测机构检测，并提供检测报告； 2.3仪器测定容量的检测灵敏度≤15ml/s。相应核心性能指标需经过国家药监部门权威检测机构检测，并提供检测报告； 2.4可进行支气管舒张试验 2.5可检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线）；具备中国人预计值公式； 2.6 便携式设计，仪器需自带智能语音提示功能，方便患者掌握检测动作要领，方便基层医疗卫生机构医生使用，适用于在社区体检或现场流调等工作开展； 2.7同时支持A4报告打印或仪器自带打印功能，方便基层医疗卫生机构开展筛查与流调等工作场景下可以及时打印报告； 2.8仪器前置红外扫描模块，快速录入肺功能检查对象基础信息，加快肺功能检查效率。 3.一般技术参数 3.1 配套3L定标筒的定标精度为±0.4%，相应精度性能需经过第三方权威机构检测； 3.2仪器支持容量定标、三流速线性验证； 3.3 具备自动测量环境参数（温度、湿度、大气压）并进行BTPS自动修正功能 3.4 系统软件可根据检测结果进行自动质控评级。 4.配置清单 （1）无
92 | 超短波治疗仪 | 1.设备用途、性能特点 通过发射能量使机体组织产生“内生热”效应，使体内组织升温，加快组织代谢的血液循环，达到消炎、消肿、镇痛的治疗效果 2.主要技术参数 2.1双通道立式机型，采用液晶触摸屏和一键飞梭调节设计，方便快捷； 2.2仪器配置两种应用器：电容应用器＋电感应用器； 2.3.采用晶体管一体化模块设计； 2.4两种输出模式：连续输出、脉冲输出 2.5输出波形：信号波形为正弦波； 2.6 定时功能：治疗仪配备有可调定时器，在预定时间到达后断开输出。定时器在1～30min可调，步进1min，允差±1min；具备自动调谐功能，调谐时间不大于6s； 2.7具有4种不同规格电容应用器： 方形应用器分为小、中、大三种：小号应用器尺寸为165mm×110mm，中号应用器尺寸为185mm×120mm，大号应用器尺寸为不小于210mm×150mm，电容应用器尺寸允差±10mm； 连接电缆：（1）电感连接电缆应使用RF射频同轴电缆；电缆长度应不超过2.0m； （2）电容连接电缆应使用硅橡胶电缆；电缆长度应不超过1500mm（可见导线部分，不含端子），连接电缆插头直径为6mm,允差±0.5mm； 3.一般技术参数 3.1 额定电压和频率：220V±22V、50Hz±1Hz； 3.2额定输入功率：450VA 3.3 工作频率：治疗仪的输出信号频率（振荡频率）为27.12MHz，允差±0.5%； 3.4 输出功率：治疗仪额定输出功率为200W，允差±20%； 3.5 输出稳定性：治疗仪输出功率变化不大于±10% 3.6 脉冲输出参数： （1）脉冲频率10～800Hz可调，步长10Hz，允差±20%； （2）脉冲宽度20～400μs可调，步长20μs，允差±20%； 3.7 电感应用器规格：治疗面直径不小于φ165mm，允差±10mm； 4.配置清单 （1）主机：
93 | 冲击波治疗仪 | 1.设备用途、性能特点 其利用高强度聚集冲击波，刺激活化成骨细胞和间充细胞，加速微循环，利用机械波的强渗透力，松解病灶组织粘连，改善局部血液循环。 2.主要技术参数 2.1采用国际先进的气压弹道技术研发生产的冲击波治疗仪； 2.26种治疗探头，对应不同的治疗程序，满足不同的临床需求； 2.3电源使用标准：交流电压220V±10%,电源频率：50Hz±2％； 额定输入功率：≤300VA； 2.410.2英寸真彩触摸显示屏，分辨率1024*600dots； 2.5工作压力：1～4Bar可调，最大工作压力误差不超过±10%，步长0.1Bar； 2.6 工作频率调节范围1～21Hz，误差不超过±5%，步长1Hz； 2.7治疗仪工作压力显示装置显示值与实际值误差不超过±10%； 2.8内置45种全身各部位的治疗处方，满足不同的临床需求； 2.9 自定义处方可自由新增患者治疗处方并储存，满足不同的临床需求 2.10 计数功能:具有计数、显示和重置功能，便于记录治疗过程； 2.11阶梯压力模式：50%-90%可调，步长10%，阶梯频率模式：50%-90%可调，步长10%；阶梯输出压力和频率有利于提高患者对冲击波治疗的适应性、降低治疗耐受性，治疗效果更好（可提供相关佐证文件）； 2.12置4种疼痛评估评价系统：动态VAS、静态VAS、睡眠VAS、面部表情测量，可进行治疗前后的疼痛评估并自动弹出评估结果窗口； 2.13 患者数据库管理，可存储10000个以上的患者信息，方便医师定期进行分析患者功能恢复情况和科研调查工作； 2.14 治疗计数范围：0～9999次,0～10时，步长为1；10～100时，步长为10；100～9900时，步长为100；9000～9999时，步长为99，人性化设计，调控精准，满足不同的临床需求； 2.15 默认冲击次数2000，默认冲击强度2.0Bar，默认冲击频率8Hz，默认治疗参数适配性高，能快捷便利的调整至具体需求的治疗参数； 2.16进口核心部件：原装进口空气压缩机，动力强，静音设计；进口SMC电磁阀，输出稳定性高；进口枪管、子弹体，进口部件可提供报关证明资料； 3.一般技术参数 3.1 台式机身整体美观便携，冲击波治疗枪符合人体工学设计，操作简单； 3.2电源使用标准：交流电压220V±10%,电源频率：50Hz±2％； 额定输入功率：≤300VA； 3.310.2英寸真彩触摸显示屏，分辨率1024*600dots； 3.4工作压力：1～4Bar可调，最大工作压力误差不超过±10%，步长0.1Bar； 3.5 工作频率调节范围1～21Hz，误差不超过±5%，步长1Hz； 3.6治疗仪工作压力显示装置显示值与实际值误差不超过±10%； 3.7 输出压力波的脉宽为300us，误差不超过±10%； 3.8 有双重过压安全装置，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大； 3.9 设备净重：16.4Kg，尺寸：264mm*430mm*410。 4.配置清单 （1）主机：
94 | 电动多功能理疗床 | 1.设备用途、性能特点 多功能理疗床上的顿压落板装置对不同性质椎体脱位，采用不同的身体体位和推按位置的变化实现了全脊柱无旋转顿压整复。 2.主要技术参数 2.1四顿压模块设置分别是颈椎，上胸椎，下胸椎，骨盆 2.2超静音电机推力≥ 6000N， 2.3脚控控制床体升降，两个可调节脚； 2.4尾部有延长板，可延长距离≥10cm，高度可调节距离≥18cm， 3.一般技术参数 3.1 产品尺寸规格：183*55cm 3.2 净重≥90k 3.3 框架材质：铁框架加表面喷塑处理， 3.4 承重：250kg 3.5 电压：220V~50HZ 3.6 升降高度：45-74cm 3.7 调节需要时间：约30秒， 3.8 第一段长度 400mm可调节角度：15度到-20度；头部可垂直调节，调节距离10cm， 3.9第二段长度 205mm，10、第三段长度 225mm， 3.10第四段长度695mm 可调节角度：0度到15度， 3.11床面厚度7cm，填充90高密度海绵， 3.12 专业医用英国5852阻燃标准PVC(提供第三方检测报告）， 3.13 通过欧洲CE认证，美国FDA认证，ISO13485质量管理体系认证 4.配置清单 （1）主机：
95 | 膈肌起搏器 | 1.设备用途、性能特点 无创、安全、简便可行的、有效提高患者生活质量的一种呼吸肌辅助治疗和锻炼的方式，可以辅助排痰，减少肺部并发症的风险，增强膈肌肌力和耐力，改善呼吸困难，减少呼吸肌依赖的风险 2.主要技术参数 2.1台推式设计，单独使用小巧便携，与台车结合可以作为柜式机使用； 2.2 5寸高清触摸屏操作，所有调节均可通过触控按压操作实现； 2.3双通道输出，每通道分左右，可单独调节； 2.4·5寸高清触摸屏操作，所有调节均可通过触控按压操作实现； 2.5刺激强度：分30档可调，步距增量为1，每档位脉冲幅度增量≤1.0V； 2.6 刺激次数：5～15次/分钟可调，步距增量为1，对应周期分别为12s/次，6s/次，4s/次； 2.7具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能； 3.一般技术参数 3.1 工作条件： a） 环境温度5℃～40℃； b） 相对湿度≤80%； c） 大气压范围860hPa～1060hPa； d） 电源AC 220V±10% 50Hz±2% / DC 3.8V±20%。 3.2 治疗时间：5～120分钟，八档可调；· 3.3 脉冲宽度：200μs，输出波形无调制； 3.4 脉冲频率：30Hz～50Hz，5挡可选，对应周期为1/30s～1/50s； 3.5 负载抗阻500Ω时，输出脉冲幅度≤30V 3.6 开路时输出峰值电压≤500V 3.7 开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能； 3.8工作时间有倒计时功能，结束治疗时有声音提示和图文提示； 3.9内置电池，并配置有电量提示功能； 4.配置清单 （1）无
96 | 痉挛肌低频电疗仪 | 1.设备用途、性能特点 适用于：废用性肌萎缩、痉挛性瘫痪、血液循环障碍、肌粘连、肌张力地下等 2.主要技术参数 2.1柜式一体机，7寸彩色触摸屏加一键飞梭操控。 2.2具有四组针插式电极输出和两组负压电极输出。 2.3时间设定:时间范围为0～99min可调，单步长1min。 2.4定时提醒:定时时间到后有声音提示功能。 2.5输出波形:每通道包含Ⅰ、Ⅱ两组输出，输出波形为方波与指数波的组合波。 2.6波形参数 a.脉冲周期从0.5s～2s可调，单步长为0.1s，允差±10%； b.脉冲宽度从0.1ms～2.0ms可调，单步长为0.05ms,允差±10%； c.延时时间：Ⅱ路输出脉冲比Ⅰ路输出脉冲延时出现，延时时间从0.1s～1.5s可调，单步长为0.1s,允差±10%； d.输出强度：Ⅰ、Ⅱ两路输出脉冲电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调, 单步长为1 mA，最大输出值允差±15%。 2.7处方选择:治疗仪具有10个默认处方和10个自定义处方。 2.8负压吸引功能:输出负压0kPa～30kPa连续可调，最大负压值允差±10%。 3.一般技术参数 3.1净重：18kg ，尺寸：484mm*461mm*865mm。 4.配置清单 （1）主机：
97 | 四肢联动康复器 | 1.设备用途、性能特点 适用范围：适用于改善偏瘫患者肌力，维持关节活动度，改善偏瘫患者综合运动功能，促进偏瘫患者运动功能恢复；升级后在多通道功能性电刺激模式下效果更显著。 2.主要技术参数 2.1主要功能：踏车传动机构作为动力驱动系统的载体以椭圆运动模式对患者上肢或下肢同时进行功能训练，具备健侧带动患侧、一肢带动三肢的功能。 2.2治疗模式：主被动模式，训练在主动、助动及被动三种方式下运行，依患者肌力自动调整，无缝切换。 2.3时间设置：可以预设时间，范围为0~120min，主界面可实现为正计时或者倒计时。 2.4操作与显示：10吋真彩触摸感应式PAD点触操作，转速、距离、阻力、功率、血氧、脉率、时间等主要参数实时显示可调；内置情景互动软件，搭载单车游戏界面，实时显示患者左右平衡状态，改善患者注意力，增强训练效果。 2.5三阶段四个治疗期：整个治疗期分为预热期、积极治疗期、消极治疗期、冷却期。 2.6 具有语音提示功能，当患者参与度较低时，设备会有语音提示患者主动用力。 2.7设备具有脉搏血氧监测，保护停机功能（“脉搏血氧仪”为选配件）：肢体康复器具有可接收脉搏血氧仪设备数据的接口，当康复器接收到的血氧或脉搏数据超出当前预置血氧或脉搏限值20s内康复器停止工作。 2.8升级方式：可以增配同品牌多通路功能性电刺激器（FES升级包）。 2.9 四大安全保护：手动急停，痉挛保护，脉搏超限保护，血氧过低保护（脉搏和血氧保护功能需选配血氧脉搏采集器）12、具有患者治疗信息存储功能，并可导出用户资料。 2.10 急停开关：当出现紧急情况时，按下急停开关，可立即停止工作，保护患者免受损害。 2.11对称性监测，康复器提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据。 3.一般技术参数 3.1 电机转速：15~55r/min可调； 3.2助力扭矩：1~20Nm可调，步长为1；16、阻力扭矩：0~20Nm可调，步长为1； 3.3 把手长度手动可调，调节行程为175mm，7段调节 3.4 座椅可360度旋转调节，90度为一个间隔，方便患者安全上下。 3.5 座椅前后调节最大行程为280mm，分级可调 3.6 座椅最大承重135kg 3.7 座椅靠背倾斜角度75度-180度可调，配有安全带，在治疗过程中可更好的固定及保护患者。 3.8 产品尺寸：1465mm*651mm*1319mm（长宽高） 3.9：产品重量：116Kg 4.配置清单 （1）主机：
98 | 悬吊康复系统 | 1.设备用途、性能特点 适用于脊柱侧弯，骨科术后与肌骨康复治疗中使用，使肌肉骨骼系统失调的患者逐步恢复正常的功能 2.主要技术参数 2.1无 3.一般技术参数 3.1 悬吊系统安装方便，场地要求低，规格尺寸(L×W×H)：2900mm*2100mm*2400mm； 3.2 悬吊点分布合理，每个悬吊器有4个悬吊点，结合悬吊架上10个悬吊点，共计22个； 3.3 净重：130kg；产品尺寸: 2901 mm* 2099 mm*2389mm。净重：64kg；（产品部件） 3.4 每个悬吊器自带2条悬吊绳，长3.2M，支持上下拉伸并自固定，一组悬吊绳最大承重250KG；自带一条移控制绳 4.配置清单 （1）标配自锁式低阻力弹性黑绳：自然状态长300mm，单绳6条，最大承重30KG； （2）标配0.3米和0.45米自锁式组合弹力双绳，共8条； （3）标配自锁式无弹力绳：长300mm，4条和600mm，2条，最大承重150KG； （4）标配1个头颈悬带，尺寸670*80*3mm，用于头颈部的固定与手法治疗； （5）标配1个胸背悬带，尺寸900*646*6mm，用于托持胸部或背部，锁扣式设计紧锢防滑； （6）标配4个腕带，尺寸330*155*3mm，用于支撑手腕或脚腕； （7）标配4个窄悬带，尺寸794*130*6mm，用于四肢关节的托持固定 （8）标配1个宽悬带，尺寸770*240*6mm，用于上肢躯干的托持固定； （9）标配2个圆形充气平衡垫，1个充气筒，用于平衡能力训练； （10）选配1个三段位电动手法按摩床，支持高度调节500-940mm，上下肢段位支持电动调节角度，最大承重250KG；
99 | 肢体康复训练设备（床旁下肢） | 1.设备用途、性能特点 用于对肢体运动功能障碍的使用者肢体进行床旁的下肢主被动康复训练，满足主动训练，被动训练，主被动训练，助力训练，等速训练模式。 2.主要技术参数 2.1转速康复器被动模式的转速可调节范围：5～60 r/min，调节步长为1 r/min。 2.2康复器的转速变化率为不大于0.5 r/s2。 2.3康复器的阻力扭矩可调节范围：0～20档，分别对应0-20N.m的阻力扭矩值。 2.4康复器训练时间可调节范围1～99min,步长1min 2.5康复器提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据。 2.6 紧急保护措施：具有手动急停和痉挛保护功能。 2.7监测到痉挛发生时，康复器作出保护动作，在5s之内停止运转，并自动转入反向低速运转。该功能默认为开启状态，可在参数设置时关闭功能。 2.8痉挛等级四挡可调，关闭，低，中，高。 2.9 康复器在正常工作时的噪声不大于60 dB 2.10 高度可调节最大行程为150mm；下肢驱动机构水平最大可伸缩行程为100mm； 2.11中英文界面可切换。 2.12具有语音互动功能，在治疗过程中提示及督促患者训练 2.13 肌张力显示：具有最低肌张力，最高肌张力，平均肌张力三种显示。 2.14 采用10.1寸的彩色触摸屏操作显示。 2.15 具有自动换向，手动换向两种方式，自动换向时间可调。训练结束会显示主动训练时间和被动训练时间，及主动训练里程，被动训练里程，能量消耗，痉挛次数，对称性，肌张力等信息。具有一键脚刹装置，一键控制四个脚垫的升降。 3.一般技术参数 3.1 电源电压：AC220 V±10%，电源频率：50 Hz±2%。 3.2功率：170VA。 3.3 康复器下肢最大输出扭矩为9.2 N·m，具有三档助力调节 。 4.配置清单 （1）无
100 | 智能脉冲枪 | 1.设备用途、性能特点 在脊柱侧弯、骨科术后与肌骨康复治疗中使用，协助人体被动式运动，可刺激神经肌肉兴奋性，改善关节活动度，增强肌肉力量，有助于提高治疗效果和改良体态，改善整体健康状态目的 2.主要技术参数 2.1脉动冲击次数可限制（限制数：30、100、1 50），连续冲击达到限制数时，沖击自动停上防过度治疗。 2.2系统可记录病人信息 2.3系统可通过触屏控制各 项控制功能，显示当前治疗次数和总治疗次数。 2.4系统具有治疗前后可视化波形分析、脊桂力学评估功能。 2.5 能提供人体脊柱评估的频率参数，可与设定参考值对比提示脊柱状态 2.6 能提供人体脊柱评估的稳定性参数，可提示脊柱稳定性 2.7能提供人体脊柱评估的活动度参数，可提示肌肉软组织僵硬程度。 2.8能提供人体脊柱评估的运动力参数，可提示非正常运动 2.9 允许治疗过程中根据患者当前情况和感受，调整治疗参数：频率、冲击力、冲击次数。 2.10 具有治疗方案模块，可模拟指导治疗 2.11 具有患者教育系统模块，让患者从视觉上认知治疗过程与原理。15 支持患者教育系统在评估、治疗功能中相互切换，促进医患沟通 2.12教育系统模块含有针对患者脊桂及其关联神经、脏器功能解读。冲击力通过预加载力（低、中、高）启动，避免机械性损伤，提供重复一致的冲击力 2.13 具有接触面积为98.5mm2、102.0mm2、310-9mm2、793, 8mm2、1582.6mm2的5种单头探头，可针对不同部位的软组织进行动静态松解，扳机点冲击治疗 2.14 具有跨距不同的4种双头探头(接触面积均为196.9mm2），可针对不同个体脊柱进行力学评估及生物力学调整矫正 2.15 支持评估报告导出 2.16配置人体工程学设计生物力学矫正椅，可充分暴露脊柱，可提供舒适体位 3.一般技术参数 3.1 输出冲击频率范團0.5~12Hz内可调，可通过软件调节 3.2输出冲击力，在35~400N可 调，可根据不同部位和惠者年龄进行调节，可通过软件设置调节。 3.3 脉冲探头具有兼容人体各部位的不同规格的探头，单头＋双头共9个探头 4.配置清单 （1）主机 （2）电容触摸屏 （3）脉冲探头 （4）无线键盘鼠标 （5）生物力学矫正椅
101 | 中频干扰电疗仪 | 1.设备用途、性能特点 适用于肌骨康复，对颈肩腰腿痛、术后粘连、疤痕增生等起兴奋肌肉、消炎止痛作用 2.主要技术参数 2.1柜式一体机，彩色触摸屏幕操控。 2.2具有三组负压电极输出，三组针插式电极输出。 2.3调制方式：连续调制、间歇调制。 1）间歇调制：采用间歇方波调制正弦波（载波），占空比为50％，允差±20％。 2）连续调制：采用连续低频正弦波调制中频正弦波（载波），调幅度分为0、25％、50％、75％、100％五种，允差±5％。 2.4五种差频治疗模式：低差频模式（1-10Hz）、中差频模式（20-30Hz）、高差频模式（40-60Hz）、广差频模式（1-60Hz）、超广差频模式（1-100Hz）。 2.5七种动态节律可选：4秒、5秒、6秒、7秒、8秒、9秒、10秒。 2.6 十种干扰输出模式： 双路（两维）输出时具有：普通模式、动态模式、调制模式、对极模式、程序模式。 立体（三维）干扰输出时具有：三维立体模式、立体动态模式、立体调制模式、立体对极模式、立体程序模式。 2.7顶盘加热功能：可单独开启及关闭，最高温度为40℃±3℃。 2.8负压吸引功能：输出负压0kPa～30kPa连续可调。 2.9 治疗定时：1～99分钟连续可调，步长为1分钟 2.10 两种模式：自定义模式，处方模式。 3.一般技术参数 3.1 工作频率：2000Hz、3000Hz、4000Hz、5000Hz、6000Hz。 3.2输出电流：≤50mA。 3.3 调制频率：0～150Hz 3.5 差频频率：0～199Hz。 3.6 净重：35.7kg 尺寸：500mm*430mm*1305mm 4.配置清单 （1）无
102 | 石蜡切片机 | 1.设备用途、性能特点 石蜡切片机主要用于组织的切片处理。不仅用于观察正常细胞组织的形态结构，也是病理学和法医学等学科用以研究、观察及判断细胞组织的形态变化的主要方法，而且也已相当广泛地用于其他许多学科领域的研究中。 2.主要技术参数 2.1.垂直样品行程：70mm 2.2.静音样品回缩：40μm *2.3.手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑，减轻用户的疲劳 *2.4.二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片 *2.5.个性化的小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向，带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本 2.6.具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长 3.一般技术参数 3.1.切片厚度：1-60μm 3.2.修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm 3.3.手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式 3.4.水平进样幅度：24mm 3.5.最大样品尺寸（L×H×W）：55×50×30mm *3.6.废屑槽可拆卸，具有抗静电功能（选配）和磁力吸附功能，方便清洁废屑 *3.7.具备储物盘功能（选配），方便放置常用工具 *3.8.刀架带有红色护手，确保操作者安全 3.9.手轮有2个独立的安全锁定系统 3.10.快速转换样本夹，可单手操作 4.配置清单 （1）主机：1台 （2）刀架：1套 （3）说明书：1本 （4）蜡块夹头：1个
103 | 独立控温单独滴染HE染色机 | 染色系统技术优势 1、防堵孔设计（染液管路≥2mm、加热溶解结晶物、染液吸入口过滤装置） 2、多重防交叉污染设计（染色仓铁氟龙不沾层设计、自动清洗、负压抽吸等） 3、试剂开放，微量反应省染液，2.5ml/片 4、染色环境清洁（染色时无机械运动、无飞溅、无气味） 5、载玻片固定式设计 6、独立染色仓设计，玻片插入方便 7、分组设计批量循环染色，提高染色效率，无批间差 8、多种染色模式选择，同时承载两种以上染色模式染色液 9、恒温加热保证染色效果 2.主要技术参数 全自动单独HE滴染染色机技术性能参数 1、染色方法：固定式独立恒温高清滴染染色。 2、染色容量：每次染色片数≥16片。 3、预热及烤片要求：须提供染色前、染色后对玻片进行预热及染色后烤干功能模块。 4、染色要求：须采用独立固定式染色仓体设计，染色过程中玻片无机械运动，且仓体采用特氟龙不粘涂层处理，防止染色残留。 5、染色程序要求：染色设置须提供至少30道染色流程设置，须提供HE、巴氏、抗酸等至少3种染色程序存储，且须具有≥2种染液比例混合染色功能，以满足不同染色需要。 6、玻片载入要求：放入玻片须无正反面要求，且每一个须具有独立空间，减少样本交叉污染且染色过程中玻片无机械运动。 7、染液要求：染色液为开放要求，且应适用于不同厂家染色液参数要求。 8、染液用量要求：每张玻片每种染色液使用量须（水除外）≤3ml。 9、染管要求：染液管道（含喷口）直径≥2mm的防堵设计。 10、废液排放要求：废液严禁有离心甩排动作且须直接通过废液泵主动泵入废液桶或下水道中。 11、染色机加热要求：须直接对染色仓体进行直接可控加热，注入染液达到设定温度时间≤20秒，并持续保持设定温度。 12、可升级要求：染色机通量可以通过在原机上进行直接升级到32片通量。 13、操作界面：7寸高清液晶触摸显示屏，实时动态显示操作。 4.配置清单 全自动染色机配置清单 序号 名称 单位 数量 1 全自动染色机 台 1；2 染液瓶架 只 1；3 净水桶（5L） 只 1；4 废液桶（5L） 只 1；5 染液瓶（1L） 只 4；6 电源线 条 1；7 产品资质 套 1 8 合格证 张 1 9 说明书 本 1
104 | 全自动免疫组化染色机 | 1.设备用途、性能特点 预期用途： 免疫组织化学、免疫细胞化学及显色原位杂交（CISH）染色诊断。 性能特点： 在同一台仪器上能完成免疫组织（细胞）化学及显色原位杂交（CISH）染色。 2.主要技术参数 2.1全自动：包括烤片，脱蜡，抗原修复，封闭，一抗，二抗，DAB显色，复染等所有免疫组化步骤在内的全流程全自动处理，无需人工干预。染色全过程（包括染剂量，加液时间，异常行为等一一记录）全程监控。 2.2标本多样化：适合石蜡，冰冻，穿刺，细胞涂片等标本检测。 2.3连续上载：3个独立的玻片架，每架容纳玻片数≥10，可连续上载；提升实验室效率和应用灵活性。 2.4抗原修复温度：独立加热平台≥30个，每个玻片可设置不同的抗原修复条件，加热温度范围从室温至100°C。 *2.5专利技术：配套主试剂（免疫显色试剂）具有国家专利技术（需提供专利证明文件）。 2.6试剂滴加量：精密定位加样，抗体加液量可调。 2.7试剂滴加方式：侧面滴加，避免直接滴加对组织损伤，避免脱片；使用盖板技术，防止干片的同时保证试剂均匀覆盖。 2.8试剂管理系统：完整的试剂管理系统，可统计试剂使用量，剩余量，批号，有效期，一抗试剂余量实时数字化显示，便于实验室的质控。 2.9环保设计：脱蜡溶液为环保无害液体，除DAB外,其他均为无毒环保液体,且有害废液和无害废液分开处理的人性化设计。 2.10自检系统：每日自动检测机器性能、试剂液面，智能化操作。 2.11数据库：染色过程全记录,对所有玻片进行全程追踪并报告,包括玻片运行事件,玻片的自身信息等,可随时调出玻片所有信息。 2.12操作系统：简单易懂,人性化的中文操作界面。可连接LIS、HIS系统，一台电脑控制多台设备。 2.13试剂瓶容量7ml/30ml，V型设计，减少无效腔，试剂位≥36个。 2.14支持显色原位杂交（包括EBER探针、Kappa Lambda链探针双染试剂、CMV探针项目）（提供原厂生产且通过医疗器械注册证或备案证证明材料）。 3.一般技术参数 3.1工作电压及电源频率：电源电压兼容AC110V/60Hz以及AC220V/50Hz 3.2 功率消耗：1200VA 4.配置清单 （1）主机：全自动免疫组化染色仪主机1个 试剂桶带盖6个 废液桶带盖1个 玻片架3个 外排大废液桶1个 网线1根 （2）标签扫描仪 1个 （3）标签打印仪 1个 （4）中文操作软件 1套 （5）电脑 1台
105 | 五人共览显微镜（多人共览显微镜） | 1.设备用途、性能特点 多人共览显微镜满足了病理及临床诊断的研究需求，解决了多人同时观察共视，可选择二人、三人、五人等多种讨论模式，为每一位观察者提供的图像质量，可提供不同组合方案，是助力细胞学、寄生虫学、肿瘤学、免疫学、遗传工程学等领域取得研究性成果的有效工具。 2.主要技术参数 2.1.光学系统：采用HCS无限远校正光学系统，及完美设计令整个光学系统保证优越的高光亮度、高解象度及高衬比度影象。 2.2、主机：全金属，T型镜座设计，稳定性好，利用双金属原理TCFS专利热补偿调焦系统，有效增强机械性及热稳定性，有效减少积温引起的焦面漂移。 ★2.3、调焦系统：3档同轴粗/中/微调焦，调焦驱动钮高、低位可调。适合不同大小的手掌贴着桌面操控调焦，有效降低手掌、手臂、肩膀的肌肉疲劳。具有载物台限位装置，能有效防止压碎标本。 ★2.4、防止肩部劳损的对称操作设计：载物台驱动装置和聚焦按钮在显微镜上同一高度，并且离操作者的距离相同，形成对称操作，操作显微镜时，两手可以放在一条直线上，肩部与身体轴线成一直角。 ★2.5、载物台：超硬浅米色镀陶瓷载物台，坚固耐刮、耐腐蚀，行程76mm x 25 mm。载物台驱动手柄可左、右更换，使左、右手操作皆为可能，另外可轻松实现X、Y、Z轴单手调节。载物台钢丝传动，阻尼可调，扭矩可调，X-Y移动无暴露齿条，带刻度，可方便记录座标位置。 2.6、照明装置：LED冷光源照明，寿命可达10万小时。 3.一般技术参数 3.1、单手可操作玻片夹，方便另一只手同时执笔记录，提高了工作效率。 ★3.2、聚光镜：数值孔径N.A.0.9/1.25，孔径光栏具有彩色标记，并且与物镜放大倍数的颜色标记相匹配，带有物镜倍数标注 3.3、物镜转换器：6孔内倾式物镜转换器，高齐焦性、高同轴性。 3.4、宽视野三目镜筒，分光比50:50%，倾角30度，瞳距调节55-75mm； 3.5、目镜：10倍宽视野目镜25mm，高眼点，屈光度可调节； 3.6、高级平常消色差物镜： 4x/0.10 ;10x/0.25 ; 20x/0.40;40x/0.65;100x/1.25 3.7、五人共览装置一套，带LED灯指针器；可实现五人小组共同观察和讨论，保证在同一效果 4.配置清单 （1）主机：1台 （2）观察筒：3套 （3）五人共览装置：1套
106 | 儿童电动排痰仪 | 1.设备用途、性能特点 背心排痰机可以辅助病人排痰，有超强的穿透性，定向力可穿透皮层，肌肉，组织和体液，超深度痰液的排出效果，有手动和自动模式，操作更便捷，减少医护人员的工作量，提高效率，主要用于新医院门诊和住院病人排痰使用。 2.主要技术参数 2.1结构组成:主要由主机、双传动软管、可拆式背心、遥控器组成。 2.2结构形式:手提便携式兼拉杆推车式，含可伸缩型衣架背心固定装置。 2.3可伸缩型背心固定装置。 2.4工作模式:自动模式、手动模式、遥控模式。操作模式多样化选择。 2.5振幅≤7mm。 2.6频率范围:10Hz-60Hz，步距1Hz，精度±10%。 2.7强度范围:1级-10 级，步距1 级，精度±10%; 2.8定时范围;1min-60min，步距1min, 精度±10%; 2.9自动模式分为:轻柔、标准、加强、超强、满足个体化差异的不同需求。手动模式下频率、强度和定时均可调节。 2.10整机噪声≤55dB(A)。 2.11导气方式：双导气软管同步充放气，使患者胸腔受力均匀且柔和。 2.12显示方式:在主机屏幕上显示实时动态治疗频率、强度和时间。 2.13输入功率:≤20VA 2.14全胸充气背心：背心由外套和气囊两部分组成，可拆卸，可按普通衣服的方式随时清洗。 2.15背心分为标准全胸充气背心和简易半胸充气胸带。标准全胸充气背心分为成人和儿童两种型号。 2.16穿戴方式:设备操作便捷，如穿衣一样方便，排痰过程无需人工协助，自动完成，极大地减轻了医护人员的工作强度。 3.一般技术参数 3.1振动排疾机模拟正常生理咳嗽的原理。 3.2由主机(内置气动脉冲发生器)产生压缩空气，通过充气背心相连的传动软管，高速往复的向背心充、放气，使患者胸壁产生有规律的舒张运动，当频率达到一定高度时，会使得背心包裹下的胸腔产生振荡，类似轻微咳嗽的动作。 3.3使呼吸气道粘膜表面粘液和代谢物松弛和液化，使其变小变松而脱落，当痍液从支气管道移动到主气管后，通过咳嗽将其排出体外。 3.4由供电电源为整个系统提供电源，通过控制面板设定治疗时间和振动频率并对控制系统发出指令，控制系统根据指令控制主机内伺服电机转动，带动主机内部软轴系统产生振荡气体传递给叩击组件。 3.5使患者胸壁发生有规律的舒张运动，患者气道和肺部发生自主的震颜气流和定向引流力，其中垂直方向的震颜气流促使呼吸道粘液及各个肺叶深部代谢物松弛、液化、脱落，水平方向的定向引流力的作用下将已液化脱落的代谢物排出体外。 3.6工作模式：手动模式、自动模式 3.7定时调节范围：lmin-60min 3.8频率调节范围：10Hz-60 Hz 3.9压力调整：1-10 级 3.10显示形式：全中文LCD显示，导航式操作指引。 3.11电源：AC 220V±22V,50Hz ±1Hz 3.12输入功率:200VA 3.13尺寸 40*35*30CM( 长*宽*高）重量 13Kg 3.14主要结构组成:振动排质机主机、双传动软管、治疗装置、遥控器组成。 4.配置清单 4.1主机 1 台 4.2传动软管 2 根 4.3治疗装置(背心、胸带) 各 1 件 4.4遥控器 1 只 4.5电源线 1 根 4.6熔断器 2 个 4.7说明书 1 份 4.8保修卡 1 份 4.9装机验收报告 1 份 4.10 合格证 1 份 | 3.12输入功率:200VA 3.13尺寸 40*35*30CM( 长*宽*高）重量 13Kg 3.14主要结构组成:NHZ-03VA 型振动排质机主机、双传动软管、治疗装置、遥控器组成。 4.配置清单 4.1主机 1 台 4.2传动软管 2 根 4.3治疗装置(背心、胸带) 各 1 件 4.4遥控器 1 只 4.5电源线 1 根 4.6熔断器 2 个 4.7说明书 1 份 4.8保修卡 1 份 4.9装机验收报告 1 份 4.10 合格证 1 份
107 | 微量泵（单通道） | 1.设备用途、性能特点 通过微处理器对精密步进电机的准确控制，经机械传动装置产生平动推力，推动注射器芯杆进行注射。注射泵设置了各种传感器，能准确控制一次性使用注射器的注射速度，并监控注射过程。适用于需要长时间、均匀精确地控制注射速度和监控注射过程的临床治疗，还可以广泛应用于临床各科的常规静脉注射、麻醉剂注入、抗凝剂注入及癌症病人的药物化疗等。 2.主要技术参数 2.1单种静脉给药模式，简单定速模式 2.2含有快速排除管路气体功能 2.3含有快速大剂量(bolus)功能 2.4当注射完毕系统自动开启KVO(保持静脉畅通)功能 2.5限制量恰的功能:用户可以设定所需的物药量，当限制量注射完华，机器自动停止并启动KVO功能 2.6注射泵机器自动记录上次注射参数信息，大大减轻用户的操作负担 2.7注射赛自定义功能:完善的注射赛品牌规格调试技术，可保证任何品牌注射器的使用和注射精度 2.8声光报警功能:药物将尽，注射完毕，设定剂量注射完毕、注射阻塞、注射器联落、注射器未正确安装，速率设置错误提示交流电源已拔出报警，电然电量不足请接外电源 3.一般技术参数 3.1自由组合功能:自由拆分组合多药联合推进，临床适用范围广。 技术特性及参数 3.2限制量:0.1-999.9 ml 3.3累计注射量:0.1-9999.9ml(以0.1ml增量) 3.4注射速度:10ml:0.1-300 ml/h;20ml:0.1-600ml/h; 30ml:0.1-900ml/h;50ml(60ml):0.1-1500ml/h; 3.5 Bolus注射速度:10ml:240ml/h;20ml:480ml/h; 30ml:720 ml/h;50ml(60ml):1200ml/h; 3.6快速推注(灌注或清洗)速度:10ml:300ml/h;20ml:600ml/h 30ml;900ml/h;50ml(60ml):1500 ml/h; 3.7 KVO速度(保持静脉开通的最低流速):1ml/h 3.8 注射精度:+2% 4.配置清单 （1）主机：单道微量泵1台 （2）电源线1根 (3)说明书 1 份 (4)保修卡 1 份 (5)装机验收报告 1 份 (6) 合格证 1 份
108 | 微量泵（双通道） | 1.设备用途、性能特点 通过微处理器对精密步进电机的准确控制，经机械传动装置产生平动推力，推动注射器芯杆进行注射。注射泵设置了各种传感器，能准确控制一次性使用注射器的注射速度，并监控注射过程。适用于需要长时间、均匀精确地控制注射速度和监控注射过程的临床治疗，还可以广泛应用于临床各科的常规静脉注射、麻醉剂注入、抗凝剂注入及癌症病人的药物化疗等。 2.主要技术参数 2.1单种静脉给药模式，简单定速模式 2.2含有快速排除管路气体功能 2.3含有快速大剂量(bolus)功能 2.4当注射完毕系统自动开启KVO(保持静脉畅通)功能 2.5限制量恰的功能:用户可以设定所需的物药量，当限制量注射完华，机器自动停止并启动KVO功能 2.6注射泵机器自动记录上次注射参数信息，大大减轻用户的操作负担 2.7注射赛自定义功能:完善的注射赛品牌规格调试技术，可保证任何品牌注射器的使用和注射精度 2.8声光报警功能:药物将尽，注射完毕，设定剂量注射完毕、注射阻塞、注射器联落、注射器未正确安装，速率设置错误提示交流电源已拔出报警，电然电量不足请接外电源 3.一般技术参数 3.1自由组合功能:自由拆分组合多药联合推进，临床适用范围广。 技术特性及参数 3.2限制量:0.1-999.9 ml 3.3累计注射量:0.1-9999.9ml(以0.1ml增量) 3.4注射速度:10ml:0.1-300 ml/h;20ml:0.1-600ml/h; 30ml:0.1-900ml/h;50ml(60ml):0.1-1500ml/h; 3.5 Bolus注射速度:10ml:240ml/h;20ml:480ml/h; 30ml:720 ml/h;50ml(60ml):1200ml/h; 3.6快速推注(灌注或清洗)速度:10ml:300ml/h;20ml:600ml/h 30ml;900ml/h;50ml(60ml):1500 ml/h; 3.7 KVO速度(保持静脉开通的最低流速):1ml/h 3.8 注射精度:+2% 4.配置清单 （1）主机：单道微量泵1台 （2）电源线1根 (3)说明书 1 份 (4)保修卡 1 份 (5)装机验收报告 1 份 (6) 合格证 1 份
109 | 超高清关节镜系统 | 1.设备用途、性能特点 用于肩、膝、踝关节损伤及关节退变的诊断及治疗。 2.主要技术参数 1. 高清晰度摄像系统，视频输出可在三种模式分辨率间切换：1280 × 1024 (HD)、720p、1080p（HDTV）格式；； 2. 1/3” 逐行扫描 三晶片CCD传感器； 3. 水平分辨率：≥1270线 4. LED光源采用通用光纤卡口，可兼容所有2.0—6.5mm直径的光纤 5. 射频消融系统主机控制台具有功能≥2种，即射频消融和刨削两种功能 6. 射频输出最大功率≥400W,射频切割功率11级可调，射频凝血功率3级可调 7. 刨削手机单向最高转速≥12000rpm，多档可调；往复转最高转速≥3000cpm，多档可调 8. 关节镜镜头采用蓝宝石镜面，有效景深范围3-100mm 3.配置清单 摄像主机；超高清控制主机 1；超高清摄像头 1；20mm定焦环 1；显示器；26寸监视器 1；光源主机；冷光源 1；6.5mm光纤 1；动力射频系统 动力射频一体机 1 关节镜刨削手机 1 4.0mm 强力刨刀头 5 3.5mm 6刃圆头磨头 5 3.5mm, 135mm, 90-S消融电极 3 关节镜及入路系统 硬性关节内窥镜，4mm 30°140mm 1 5.8mm套管，双向旋转旋塞阀 1 闭孔器，钝性尖端 1 膝/肩关节手动器械 3.0mm探钩 1 3.4mm，0°，直向大嘴篮钳 1 3.4mm，45°，向左咬钳 1 3.4mm，90°，向右直角篮钳 1 3.4mm，0°，直向大嘴篮钳 1 3.4mm，向左勾剪 1 3.4mm，120mm，软组织抓钳，带锁定装置 1 3.4mm，0°，直向反角篮钳 1 3.4mm，0°，向右新月形半月板直篮钳 1 辅助设备（国产） 台车 关节镜专用台车 1 超高清医学视频工作站（国产） 1
110 | 体外冲击波治疗仪 | 1.设备用途、性能特点 肩周炎、网球肘、下腰痛、髌腱炎、足跟痛，骨骼肌疾患等治疗。 2.主要技术参数 1、压强1-5x10²kPa，调节步进值0. I x10²kPa ;最大能量密度5mJ/ mm²; 2、频率1-22Hz，调节步进值0.5Hz; 3、冲击次数100-9900次，调节步进值100次； 4、智能化管理系统，自动检测手枪连接状态； 5、标配冲击手枪，冲击手枪配备6种治疗探头，包含聚焦／深层／穴位／变频／标准治疗头； 6、标配按摩手枪，按摩手枪配备7种治扩探头，满足多种治疗需求； 7、选用高品质钢化触摸板和8寸真彩触摸显威糖语音播报功能，操作更加友好； 8、内置200个处方，涉及13个人体部位，便于医师操作使用： 9、治疗手枪轻巧，设计符合人体工程学，具有防滑圈和减震功能； 10、内置空气压缩机，静音小，后期无需经常保养维护； 11、具有人体解剖图，可快速选择相应部位处方； 12、具有语音播报功能，开始和结束时有语音提示； 13、具有手枪自动识别检测功能； 14、立式冲击波，推车式设计，方便移动； 3.配置清单 （1）主机： （2）台车 （3）空压机 （4）冲击手柄（每把手柄配直径15/35冲击头各一个）
111 | SPECT（单光子发射计算机断层成像） | 1.设备用途、性能特点 SPECT/CT主要用于肾脏动态显像、全身骨显像、颞下颌关节断层骨显像、脑血流灌注显像、心肌血流灌注显像、唾液腺显像、甲状腺显像、甲状旁腺显像、肾上腺髓质显像、淋巴显像、消化道出血显像、小儿肝胆显像、异位胃黏膜显像、胃排空显像等检查，为临床疾病的诊断和治疗提供精准的临床图像。 SPECT/CT主要功能是将标记有放射性的药物通过皮下注射进入血液，或者口服等方法进入人体后被相应的靶器官摄取后发射出γ光子，通过探头探测放射性示踪剂的分布情况，从而反映出靶器官的功能和代谢情况，最后通过计算机系统处理出SPECT图像，同时诊断级CT提供衰减校正SPECT图像，从而重建出高清和精准的SPECT/CT临床图像。 2.主要技术参数 1、CT探测器物理排数≥16排 2、球管实际热容量≥5兆 3、管电流≥330mA 4、物理机架转速≤0.8s/圈 5、高压发生器功率≥50KW 6、CT空间分辨率≥15lp/cm 7、能量范围最小值≤40Kev 8、SPECT重建空间分辨率≤5.1mm（切向） 9、SPECT重建空间分辨率≤5.7mm（径向） 10、SPECT重建空间分辨率≤6.4mm（中心） 11、低能高分辨（灵敏）准直器孔数≥100000孔/准直器 12、采集能窗≤20%能窗
112 | 血沉仪 | 1.设备用途、性能特点 用途：血沉沉降值检测分析。 功能：用于红细胞压积（HCT）和红细胞沉降率（ESR）的测定。 2.主要技术参数 1. 测试通道数：20个。 2. 测试原理：光电感应测试原理。 3. 测试项目：用于红细胞压积（HCT）和红细胞沉降率（ESR）的测定。 4. 血沉测试范围:（0-160）mm/h。 5. 血沉准确性误差: ±1mm。 6. 压积测试范围：0.2～1。 7. 压积准确性误差:±0.03。 8. 重复性误差:≤3%。 9. 样本用量：1ml。 10. 数据共享，配备RS232接口：可以与血流变测试仪联网，测试数据上传至血流变测试软件，并在打印报告中打印测试结果。 11. 每个通道须独立并即插即用。 12. 可自动存储血沉和压积的测试结果，至少可存储255组。 3.一般技术参数 1. 液晶显示ESR曲线、HCT及ESR结果。 2. 数据管理、分析和报告软件。 3. 可打印动态血沉曲线。 4. 数据传输：RS-232接口，可支持HIS/LIS系统。 4.配置清单 4.1主机及随机附件 （1）测试主机 1台 （2）数据线 1根 （3）电源线 1根 （4）血沉管 50根 4.2 随机资料 （1）仪器使用说明书 1本 （2）顾客装机培训验收单 1张 （3）仪器保修卡 1张 （4）仪器装箱单 1张 （5）合格证 1张
113 | 二氧化碳培养箱 | 1.设备用途、性能特点 用途：：用于细胞培养 功能：通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内的生长环境，来对细胞/组织进行体外培养的一种装置 2.主要技术参数 6、温度均一性: ±0.2℃(在37℃下) 7、报警：断电，温度差异、CO2浓度差异 ▲12、具有专利的高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次 3.一般技术参数 1、性能指标及要求： 2、工作环境温度: 10-35℃； 3、工作环境湿度: 20- 80%； 4、电源: 220V  10% ，50 Hz/60 Hz；/5工作体积：184.1升; 5、温度控制范围：高于室温5℃～55℃ 4.配置清单 1. 主机一台 2． 搁板4块 3． 电源线和说明书
114 | 精液分析仪 | 1.设备用途、性能特点 用途：人类精液检查与功能分析。 功能：可对精液常规、精子形态学和精子DNA碎片全自动扫描分析 2.主要技术参数 2.1扫描通量（扫描通量需提供医疗器械产品注册检测检验报告） （1）动态学分析：一次性可连续扫描分析6张精子计数池，可连续分析24-48个测试； （2）形态学分析：一次性可连续扫描分析6张形态玻片，可连续分析6-12个测试； （3）精子DNA碎片分析：一次性可连续扫描分析6张DNA碎片玻片，可连续分析12个测试。 2.2自动聚焦扫描时，精子静态图像清晰率≥98%。（需提供医疗器械产品注册检测检验报告 2.3可任意切换世界卫生组织人类精液检查与处理实验室手册第四版、第五版和第六版的标准。（需提供医疗器械产品注册检测检验报告） 2.4精子动力学分析模块（符合率需提供医疗器械产品注册检测检验报告） （1）精子前向运动PR符合率≥96%； （2）精子非前向运动NP符合率≥95%； （3）精子不活动IM符合率≥98%。 2.5精子形态学分析模块（符合率需提供医疗器械产品注册检测检验报告） （1）正常精子分析符合率≥98%； （2）异常精子分析符合率≥97%； （3）精子形态识别符合率≥96%。 2.6杂质误认率：分析仪识别杂质的误认率≤3%。（需提供医疗器械产品注册检测检验报告） 2.7浓度分析准确度：对已知浓度的微粒测试液进行分析，检测结果相对偏差应在±5%范围内。（需提供医疗器械产品注册检测检验报告） 2.8重复性（需提供医疗器械注册检测检验报告） （1）分析仪进行浓度分析， 检测结果的变异系数CV值≤6%； （2）分析仪进行总活力分析， 检测结果的变异系数CV值≤6%。 2.9稳定性（需提供医疗器械注册检测检验报告） （1）开机8小时内，分析仪进行浓度分析，检测结果的变异系数（CV,%）≤6%； （2）开机8小时内，分析仪进行形态分析，检测结果的变异系数（CV,%）≤6%； （3）开机8小时内，分析仪进行精子DNA碎片分析，检测结果的变异系数（CV,%）≤6%。 3.一般技术参数 3.1全自动扫描分析：具备显微镜载物平台X、Y电动控制自动扫描功能、显微镜Z电动控制自动对焦功能。 3.2 温控系统模块：恒温板温度与设定的温度偏差不超过±0.5℃。 3.3浓度、活力动态检测模块具备相差版与灰度版分析功能。（需提供医疗器械产品注册检测检验报告） 3.4动态学自动分析项目：检测精子总数、密度/浓度、每个速度分级的数据（个数、比例、浓度、精子总数）、精子总活力、平均曲线速度、平均直线速度、平均路径速度、侧摆幅值、鞭打频率、平均角度、快速直线个数、快速直线浓度、快速直线活率、直线性、摆动性、前向性。 3.5具备形态学自动分析功能，可识别分析正常、头部、中段、尾部（主段）、过量残留胞浆形态。 3.6具备精子DNA碎片分析功能，可识别分析精子DNA碎片的正常比例和异常比例。 3.7具备尾部识别功能，可对杂质、圆细胞、上皮细胞等非精子细胞进行自动过滤，精子凝集度自动识别和过滤功能。 3.8精子DNA碎片分析模块（符合率需提供医疗器械产品注册检测检验报告） （1）精子DNA碎片个数分析符合率≥94%； （2）正常精子DNA碎片分析符合率≥95%； （3）异常精子DNA碎片分析符合率≥95%。 3.9产品注册技术要求中采集分析时间≤1秒。（需提供医疗器械产品注册检测检验报告） 3.10具备质控功能。 3.11数据库管理：具有数据库自动备份和恢复功能，同时兼容Microsoft SQL Serevr和My Sql。 4.配置清单 （1）显微图像扫描模块：1套；（2）显示器：1个；（3）打印机：1个；（4）主机：1套 （5）动态分析模块（浓度及活力）：1套 （6）精子形态分析模块：1套 （7）精子DNA碎片分析模块：1套 （8）质控模块：1套 | 3.8精子DNA碎片分析模块（符合率需提供医疗器械产品注册检测检验报告） （1）精子DNA碎片个数分析符合率≥94%； （2）正常精子DNA碎片分析符合率≥95%； （3）异常精子DNA碎片分析符合率≥95%。 3.9产品注册技术要求中采集分析时间≤1秒。（需提供医疗器械产品注册检测检验报告） 3.10具备质控功能。 3.11数据库管理：具有数据库自动备份和恢复功能，同时兼容Microsoft SQL Serevr和My Sql。 4.配置清单 （1）显微图像扫描模块：1套；（2）显示器：1个；（3）打印机：1个；（4）主机：1套 （5）动态分析模块（浓度及活力）：1套 （6）精子形态分析模块：1套 （7）精子DNA碎片分析模块：1套 （8）质控模块：1套
115 | 高频电刀 | 1.设备用途、性能特点 用途：用于牙科和牙周手术中切割或去除软组织，或出血控制。 性能特点：采用高频无线点波技术，操作简便，安全性高，大大提高功效和精确度。在不流血或很少流血的状态下，快速处理各种口腔软组织问题，完成即可修复 2.主要技术参数 2.1主机具备快速止血功能 2.2主机具备切除增生牙龈组织功能 2.3主机具备暴露龈下龋和埋伏齿功能 2.4主机具备进行牙冠延长术操作功能 2.5主机具备进行系带手术操作功能 2.6主机具备进行翻瓣术操作功能 2.7主机具备进行脓肿切开等多种软组织手术功能 3.一般技术参数 3.1单向技术控制活性电极，可进行精细电切割、电灼烧、凝血等口腔外科手 3.2切割和凝血功率多级可调：切割功率≥6级可调，凝血功率≥6级可调 3.3电刀手柄、手柄线可拆卸并可高温高压消毒，电刀刀头可高温高压消毒 3.4配有8支不同型号电刀刀头，可提供多种临床治疗选择 3.5主机塑钢外壳抗刮蹭、抗化学物腐蚀、抗机械碰撞 3.6脚踏板启动电刀简单快捷，防水 3.7电波强度稳定、规律 4.配置清单 （1）主机：1台 （2）8支电刀手柄套装（S6010A） 1套 （3）电刀手柄连线（S6008CE） 1根 （4）脚踏板（S5005） 1个 （5）回流板（S213） 1个 （6）电刀手柄固定架（S7001） 1个 （7）使用手册 1本 （8）电刀操作DVD 1张
116 | 根管预备机（根管马达） | 一、主要参数 1.1 内置10个可供医生自行设置的程序； 1.2 在0.5 – 4.0N·cm 范围内可设置有12个微调扭矩值； 1.3 动态扭矩实时监控，OLED操作屏幕上能够实时显示工作时的扭矩值大小； 1.4 遇阻回旋功能，防止断针。当工作时扭力达到预设的扭力值，马达自动反转，当工作扭力降到预设扭力值70%以下继续正转工作； 1.5 转速可以调节区间120 rpm—650rpm，参数适配市面上大部分锉； 1.6 工作模式包含：正反转模式，往复旋转模式； 1.7 自动校准功能，可以校准弯机头的转速扭矩参数； *1.8 适用于往复旋转和360度旋转的镍钛根管预备器械系统，内置250/30 : 210/30 : 180/30 : 150/30 : 30/150五组往复旋转角度数据，并且参数可调整适用于Pilot、Waveone、Mtwo、Protaper等系统； 1.9 可重新设定设备出厂时内部存储的数据； 1.10 可设置左右手切换 1.11 内置充电电池，锂电池800mAh，DC3.7V。额定频率50/60赫兹，功率0.4AMax。充电口为type-C快充口，充满时间为2.5小时； 1.12 无线根管马达，按键启动关闭，操作简便； *1.13 一体化高精度1:1弯机头，机头可360°旋转；弯机头尺寸小巧，半径4.0mm，高度9.85mm，机脖直径5.5mm； 1.14 弯机头消毒灭菌简便，机头注油保养； *1.15 整机、弯机头两年质保； *1.16 工作音量<52分贝，噪音小; *1.17 电机减速箱一体封装，传动效率高，同比减少25%能耗; 1.18 人体工程学设计，重心贴近虎口，握持更稳，久握不累； 1.19 环境条件：5℃~40℃，相对湿度<80%,0℃，海拔高度<3000m。 二、装箱清单 主机 1个 底座支架 1个 弯机头 1个 电源适配器 1个 注油嘴 1个 说明书 1份 合格证 1份 保修卡 1份
117 | 光固化机 | 一、主机部分 *1.1设备光强输出波长为385nm-515nm，可聚合绝大部分牙科光固化材料 *1.2 可输出四挡光强：2300mW/cm²、1500mW/cm²、1000mW/cm²、600 mW/cm²分别适用于极速固化、大块树脂深度固化、软启动和脉冲模式下有效固化防止树脂材料的应力收缩和龋齿检测，四挡光强皆可供医生自行设置固化时间 1.3 强大动力支持：搭载1600mAh大容量电池，可支持1200次 3秒固化 *1.4 光强可视：搭载OLED屏幕，清晰显示模式、光强、固化时间及主机电量 *1.5 内置有6 种工作模式，分别为高效模式（M0，M1，M2） 软启动模式（RAMP）， 脉冲模式（PULSE），龋齿检测模式（Detect）。 二、灯头部分 2.1 9mm厚超薄机头，轻松抵达后牙，保证近平行光输出 2.2 360°可旋转机头，轻松照射整个口腔 *2.3 机头一体化，坚固耐摔，光强由机头直接输出，减少光衰 *2.4 机头装置直径9.5mm的凸透镜，具有聚光作用，光学有效面积达70.8m㎡ 2.5 蓝紫双色光：四灯珠分别为三颗蓝色 LED 灯，一颗紫色 LED 灯 三、主要技术参数 3.1 尺寸：22 厘米 x 11 厘米 x 8 厘米±1 厘米 (包 装) 3.2 净重：109g 3.3 内部电池：锂电池：DC 3.7V，1600mAh，±10% 3.4 适配器输入：单相，AC 220 V，±10% 3.5 适配器输出：5V 1A 3.6 额定频率：50Hz，±1Hz 3.7 输入功率：0.4A 四、配置清单 灯头 1个 主机 1个 遮光板 1个 一次洗防护套 1包 电源适配器 1个 充电底座 1个 使用说明书 1本 合格证 1份 装箱清单 1份 保修卡 1份
118 | 综合验光仪 | 2.主要技术参数 2.1验光头测量范围： 球镜：范围小于-27.00D，大于+26.00D (增量为0.12/0.25D/0.5D/3D) 柱镜：范围小于-8D ，大于+8D (增量为0.25D/1D/2D/3D) 2.2辅助镜片：十字交叉柱镜镜片(±0.25D,±0.50D,±0.25D自动十字交叉柱镜镜片)，遮挡镜，小孔镜（直径2mm），红/绿镜片，偏振滤光片（45°，135°），固定十字交叉柱镜镜片（±0.50D），检影镜用球镜镜片（+1.5D/-2.0D），红色马氏杆，固定分离棱镜，双眼平衡分离棱镜，水平隐斜视分离棱镜，垂直隐斜视分离棱镜，固定十字柱镜+水平隐斜视分离棱镜，双眼开放雾化（单只眼睛可以0.5Δ为增量更改） 2.3 视力表投影仪，投影距离：2.9到6.1米 2.4投影放大比例：30倍(UK型25倍)（5米处） 2.5视标：33种（UK型27种） 2.6光栅功能：无光栅，单排光栅，单列光栅，单个光栅 2.7验光组合台经济大方的外观，圆润流畅，功能全面 2.8手臂、桌面均可电动升降，验光机滑板可电控，桌面侧滑90° 2.9视力检查仪与电脑验光机之间联动互锁，保证设备安全 3.一般技术参数 3.1验光头轴位：0至180°(1/5/15°增量) 3.2瞳距(PD)：48至80mm 50~74mm（近视距离35CM时） 54~80mm（辐辏时的远用PD）0.5/1.0mm间隔 3.3棱镜：0至20Δ(0.1Δ/0.5Δ/2Δ间隔) 3.42.3视野: 40°（VD=12mm），39°（VD=13.75mm） 3.5近视力验光距离：350至700mm(50mm增量) 3.6.近视力灯：白色LED 3.7.前额托调节范围：14±2mm 3.8.顶点距离标记：12mm，14mm（13.75mm），16mm，18mm，20mm 3.9水平调节：±2.5° 3.10滤光片：红/绿滤光片 3.11投影仪视标转换速度：平均0.2秒或更少 3.12.视标尺寸：UK型 250（W）×225（H）mm，直径250mm（5米处） 其它型330（W）×225（H）mm，直径275mm（5米处） 3.13光源：3W白色LED，波长373到801nm 3.14使用寿命：5万小时 3.15视标亮度：230cd/ m2(5米处), 5级调节可变 3.16尺寸：主机177（W）×278（D）×192（H）mm，3.5kg 遥控器66（W）×184（D）×21（H）mm，120g | 3.17电源及功率：AC 100到240V±10% 50/60Hz，60VA 3.验光组合手臂可前后电控摆30°以方便视力检查仪实用检测 3.19可选配近距视力表箱及电脑验光机，手动电动肺头 3.20备用大型抽屉可放置试镜片组 3.21输入电源：220V/50Hz 3.22最大功率：300W 3.23顶灯：15W节能灯 3.24主机升降范围：830～980 3.25座椅升降范围：520～670 3.26摇臂升降范围：1300～1650 3.27摇臂旋转角度：0°～90° 3.28桌面旋转角度：0°～90° 4.配置清单 一、验光头 1.主机1台 2.控制箱1个 3.继电器箱1个 4.内置打印机1台 5.近距测试卡1张 6.近距测试杆1根 7.前额托1个 8.面罩1盒 9.触摸屏专用笔1支 10.防尘罩1个 11.通讯电缆2根 12.打印纸3卷 13.电源线1根 | 14.铁氧体芯3根 15.使用说明书1本 16.产品合格证1张 二、视力表投影仪 17.主机 1台 18.遥控器 1个 19.电源线 1根 20.遥控器电池 2节 21.投影板 1面 22.偏光镜1副 23.使用说明书1本 24.产品合格证1张 三、验光组合台 25.箱数2箱 26.验光组合台主机1个 27.验光组合台座椅1个 28.电动摆臂1个 29.座椅椅面 30.说明书1本 31.合格证1张 32.座椅连接线1跟 保险管5x20 2个
119 | 医学技能培训模型（全身心肺复苏安妮模型） | 1.配电子显示器 2.配置考核 、反馈、评估功能 3.符合AHA 2015指南 4.真实的解剖结构, 包括仰头抬颚、按压深度、按压力度和胸部起伏
120 | 医学技能培训模型（气道管理模型） | 1.解剖标志明显，可行仰头举颏、可后仰练习清除呼吸道异物 2.拥有双肺、食道及胃下颌关节可活动，可进行Sellick手法讲解
121 | 医学技能培训模型（腰椎穿刺仿真标准化病人） | 1.腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜、珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管； 2.可行腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞等操作
122 | 医学技能培训模型（背部病胸腔穿刺电子标准化人） | 1. 体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。 2.可用于背部胸腔穿刺示教和训练，操作错误时有语音提示
123 | 医学技能培训模型（腹腔穿刺与骨髓穿刺监测考核指导模型） | 1.解剖位置准确：锁骨、胸锁乳突肌锁骨头、肋骨、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、髂前上棘、髂嵴、脐可明显触及。 2.操作错误时有电子指示灯指示
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154